建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司

实验室建设项目

建设单位：国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司

编制日期：             2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	92

六、结论	94

建设项目污染物排放量汇总表	95

附图：

1、项目地理位置图

2、项目四邻关系图

3、项目平面布置图

4、环境保护目标图

5、大气环境监测点位图

6、项目与西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）对照图

附件：

1、委托书

2、备案确认书

3、更名文件

4、原环评批复

5、租赁合同

6、中国国检测试控股集团陕西有限公司环保手续

7、现有项目2024年例行检测报告

8、大气环境监测报告

9、陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

10、《中国建材检验认证集团股份有限公司西北基地项目竣工验收环境监测报告》（报告编号：XAH230112043120405）

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-611203-04-01-728889 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵智博 | 联系方式 | 17795917379 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层 |  |  |
| 地理坐标 | E108°46′21.741″，N34°15′41.757″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地—其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资 （万元） | 67 |
| 环保投资占比（%） | 9.57 | 施工工期 | 2024.08-2024.09 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1231.5m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 判定. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目运行过程不产生二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中所列项目。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，属于间接排放。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水为市政自来水，不涉及取水作业。; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市生态环境局（原西安市环境保护局）（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》及规划环境影响评价符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与规划及规划环评符合性分析一览表 序号; 文件 名称; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020）; 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。; 本项目位于西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，为专业实验室建设项目，属于科学城科技统筹板块（项目与西咸新区沣东新城分区规划图的相对位置关系图见附图6），符合规划要求。; 符合. 2; 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目为专业实验室建设项目，主要从事环境保护监测服务，污染物产生量较少，均有进行治理或处置，不属于“三高一低”企业。; 符合. 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为专业实验室项目，实验废气年排放量很小，不属于排污量大的行业，对环境空气影响可接受。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目正在办理环评手续，本项目主要从事环境保护监测服务，不属于规划定位的产业以外项目，不涉及电镀生产线及涉重金属排放。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目废气主要为实验废气，污染物排放量很小，不属于排污量大的行业，其中，有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放，无机前处理产生的无机酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）经通风橱/万向罩/吸风罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒（DA002）达标排放，对环境空气影响较小。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。; 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理，对周围环境影响较小。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 本项目运营期产生的生活垃圾分类收集后运至园区指定地点，由环卫部门统一清运；废滤芯由超纯水机厂家更换后带走处置；办公过程中产生的废包装收集后外售利用；一般剩余样品和废培养基（灭菌锅灭菌）收集后作为一般固废处置，剩余超标样品待出具检测报告后退回送检单位；危险废物（实验废液、一次清洗废水、废试剂瓶、过期试剂、废紫外灯管、废活性炭等）分类收集、分区储存于危废贮存点（建筑面积约15.61m2，位于4层厂房东北角），定期交由有资质单位处置。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。. |
| 其它符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类中“三十一、科技服务业，1、工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”之内容。 根据《市场准入负面清单》（2022年版），项目不涉及禁止准入类，属于“二、许可准入类，（十三）科学研究和技术服务业，78未获得许可，不得从事检验、检测、认证业务”，本项目为迁建项目，实验室已有相关检验检测机构资质认定，可从事检验、检测业务。 2024年4月30日，陕西省西咸新区沣东新城管理委员会予以本项目备案，代码为2404-611203-04-01-728889。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号文）及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中相关要求，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，并论证规划或建设项目的符合性。本项目租赁国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，对所属厂房用地进行“三线一单”符合性分析。 - 一图：根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态环保红线。项目与环境管控单位对照分析示意图见图1-1。 项目地 图1-1 项目与西安市生态环境管控单元比对示意图 - 一表：本项目位于重点管控单元（《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》见附件9），与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3， 表1-3 本项目与西安市生态环境管控单元管控要求的符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 区县; 市（区）; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 本项目情况; 相符性. 1; 陕西省西安市长安区重点管控单元4; 西安市; 长安区; 大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1262.17m2; 本项目属于研究和试验发展行业，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》中所列“两高”项目；不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 本项目采购新车辆，均为清洁能源汽车。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控; 空间布局约束; 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 本项目各项污染物采取可行技术的环境治理设施进行处理达标后排放，其中实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；项目采用雨污分流制，雨水通过收集管网排至市政雨水管网。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 资源开发效率要求; 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不涉及销售、使用高污染燃料，不涉及燃用高污染燃料的设施的建设；不涉及燃放烟花爆竹。; 符合. （3）一说明 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目的建设不涉及生态保护红线；各类污染物均可得到合理处理，不触及环境质量底线；运营过程能源消耗较小，不触及资源利用上线；项目满足西安市生态环境准入要求。综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。项目与“三线一单”符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与“三线一单”要求的相符性分析 “三线一单”; 项目符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，属于西安生态环境管控单元中的重点管控单元（见图1-1），所在地不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等；区域内生物多样性程度低，无珍稀动植物。不涉及生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、O3。项目运行期产生的废气、废水、固体废物等采取环保措施后，对环境影响程度可接受。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入清单; 项目建设符合空间布局要求、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求，即生态环境管控单元管控要求。; 符合. 4、与相关环境管理政策符合性分析 表1-5 项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 文件 名称; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕西省人民政府办公厅，2021年9月29日）; 关中地区严格控制新建、拟建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；陕南地区严格控制新建、拟建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业；陕北地区合理控制火电、兰炭、煤化工等行业规模。; 本项目位于关中地区，主要从事环境保护监测，属于专业实验室建设项目，不涉及高耗水、高污染项目，不属于严控行业。; 符合. 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，对含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目采用通风橱/万向罩负压收集有机废气。; 符合. 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总部改良控制。; 本项目有机前处理及实验检验过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放。本项目不属于挥发性有机物综合整治重点行业。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 强化“三线一单”生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严格推动“三线一单”在规划编制、政策制定、园区管理、执法监管等方面的应用。; 本项目符合“三线一单”要求。; 符合. 强化VOCs综合整治，将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 本项目属于检测服务行业，不属于挥发性有机物综合整治重点行业。项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目运营期通过选用低噪声设备、房体隔声、基础减振等措施，噪声可达标排放，且项目位于中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，周围50m范围无声环境敏感点。; 符合. 强化土壤污染综合防控。......加强土壤环境实验室基础能力建设，提高土壤常规检测和应急监测水平。; 本项目运营期检测项目涉及土壤和水系沉积物等项目的检测。; 符合. 健全环境监管体系。健全以环评制度为主体的源头预防体系，构建以排污许可制度为核心的污染源监管制度体系，对固定污染源实施全过程管理和多污染协调控制，实现“一证式”管理。; 本项目按要求开展环境影响评价。; 符合. 《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》（陕西省人民政府）; 扎实开展挥发性有机物综合整治。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。; 本项目为检测服务类项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放，对环境影响较小。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 重点任务：关中地区严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模……关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不涉及新增煤电，不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等严禁行业。项目采暖制冷采用空调。本项目主要从事环境保护监测，不属于产业发展结构中禁止产业，也不属于涉气重点行业。; 符合. 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放。实验室内各区域集气及排风设施覆盖全面，无组织排放量较少，对环境影响较小。; 符合. 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 本项目实验室内使用的有机化学试剂均符合实验试剂产品标准的原料，符合检测实验要求。; 符合. 扬尘治理工程。……关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB 61/1078-2017）》的立即停工整改……; 本项目施工期主要进行内部给水、排水、供电管道的建设，进行防渗作业，建设墙体隔断，安装调试实验设备及配套设施。施工过程均在厂房内进行，在加强施工现场管理的情况下，施工场界扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值（DB 61/1078-2017）》要求。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 深入开展“创A升B减C清D”活动。提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。2023年全市A级、B级和引领性企业总数不少于35家；2024年全市B级及以上和引领性企业不少于80家；2025年底前各区涉气重点企业达到B级及以上和引领性水平；2027年底前各开发区内的涉气重点企业达到B级及以上和引领性水平。深入开展工业涂装重点行业企业环保绩效创A升B工作，2027年底前全市A级和引领性企业达到40家以上。2025年底前依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》评定为环保绩效最低等级水平的涉气企业，由区县政府、开发区管委会依法依规处置。; 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目主要从事环境保护监测，不属于涉气重点行业。; 符合. 强化源头管控。严格落实国家及省级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目建设符合产业政策、“三线一单”等要求，严格落实环境影响评价制度。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; ## 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; ## 本项目不属于化工、石化、建材、有色行业，项目建设符合产业政策、“三线一单”等要求，严格落实环境影响评价制度。; 符合. ## 12.夏季臭氧应对行动。（3）强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; ## 本项目定期更新挥发性有机物治理设施台账，项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放，活性炭采用蜂窝活性炭。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（西咸沣东党发〔2023〕29号）; ## 强化源头管控。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度，落实上级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化。; ## 本项目严格落实节能审查制度和环境影响评价制度，项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. ## 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; ## 本项目属于迁建项目，项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放，采取的有机废气治理措施不属于低效处理工艺。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》（市政办函〔2024〕25号）; ## 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; ## 本项目不属于化工、石化、建材、有色行业，项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”等要求，严格落实环境影响评价制度。; 符合. ## 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; ## 项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）达标排放，采取的有机废气治理措施不属于低效处理工艺。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目属于迁建项目，项目产生的有机废气采用两级活性炭吸附装置处理。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目主要从事环境保护监测，不属于长流程联合钢铁等39个重点行业。; 符合. 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号）; 新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。; 本项目为迁建项目，项目产生的有机废气采用两级活性炭吸附装置处理。项目强化活性炭吸附处理工艺，使用的活性炭为蜂窝活性炭，碘吸附值大于600mg/g；运营期定期更换活性炭，定期更新挥发性有机物治理设施台账，保证有机废气治理设施正常运行，废气达标排放。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）; 本通知适用纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》排污许可重点管理类或简化管理类，且非项目性质、规模、生产工艺、原料、环境保护措施变化导致污染物环评文件排放量与实际排放量不一致需重新申领排污许可证的排污单位。; 本项目为专业实验室建设项目，主要从事环境保护监测服务。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令 第11号），无对应行业类别，因此，本项目不属于简化管理、重点管理及登记管理范畴。该文件适用于排污许可重点管理或简化管理类，因此，本项目不在该文件适用范围内。; 符合. 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）; ## （一）规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。; 项目产生的有机废气采用两级活性炭吸附装置处理，使用的活性炭为蜂窝活性炭。; 符合. ## （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。; 建设单位购置符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭，要求提供活性炭检测报告，技术指标包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。; 符合. ## （三）明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。; ## 要求建设单位活性炭按0.5吨填充，设置两级，加强活性炭吸附设备的管理，及时更换，保证活性炭吸附效果，确保污染物达标排放。; 符合. ## （四）保证收集效率。涉气企业应委托专家评估现有废气治理工艺，重点对密闭收集时的吸风风量、换气次数和微负压状态进行现场核实。; ## 项目实验废气经负压的通风橱/万向罩收集，保证收集效率。; 符合. ## （五）严格控制无组织排放。含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等属于危险废物的应密封储存于危废储存间。; ## 项目实验废液、一次清洗废水、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭均采用专用带盖密闭收集桶收集，贮存于危废贮存点，减少非甲烷总烃的排放。; 符合. ## （六）严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; ## 建设单位加强危废管理，与有危废许可证的单位签订协议，危废定期交由有资质单位处置。; 符合. ## （八）鼓励循环再生活性炭。鼓励企业使用优质可循环使用的活性炭，并与有资质的企业签订废旧活性炭的收集、转运、循环利用服务协议，提高治理效率，减少危险废物产生。; ## 项目使用活性炭吸附处理有机废气，设置两级，提高治理效率，减少废活性炭的产生；废活性炭定期交由有资质单位处置。; 符合. ## （九）完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间\更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; ## 建设单位制定废气处理设施日常运行维护管理台账，台账内容包括废气处理设施开启时间、关停时间、更换时间/照片、装填数量、设计参数、风量等，保存活性炭主要技术指标检测合格材料，记录保存期限不少于5年。; 符合. ## 5、活性炭装填量：根据风量和初始浓度确定，不同风量计初始浓度的活性炭装填量详见表2，其中最小填充量不应少于0.5吨（VOCs初始浓度在100mg/m3以下的，活性炭填充量不少于0.5吨）。; ## 本项目风机风量为18000m3/h，有机废气初始排放浓度为1.02mg/m3，远小于100mg/m3，故本项目活性炭按0.5吨填充，设置两级。; 符合. 5、与实验室相关要求的符合性分析 表1-6 项目与实验室相关要求符合性分析一览表 文件 名称; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》（GB/T32146.1-2015）; 7.5.2实验室废液处理 实验室废液的处理按其性质、成分等采取不同的方式。如回收利用、直接排放、处理后排放等。实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入地面水体或城市排水系统时，应符合GB 50015-2003第4章、GB 8978、GB 20425中的规定。; 项目实验室废液分类收集后按《危险废物贮存污染控制标准要求》（GB 18597-2023）及相关要求合理贮存，定期委托有资质单位进行处置。实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。项目废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求。; 符合. 7.5.2实验室废气处理 实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB 16297、GB 14554 等国家相关的规定。; 项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）排放；无机前处理产生的无机酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）经通风橱/万向罩/吸风罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 7.5.3实验室固废处理 对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严禁埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB 18599等国家相关的规定。; 项目危险废物包括实验废液、一次清洗废水、废试剂瓶、过期试剂、废紫外灯管、废活性炭等，各类危废采用专门容器分类收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。评价要求项目危险废物收集、贮存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定执行。; 符合. 检验检测实验室技术要求验收规范（GB/T37140-2018）; 5.2.1实验室选址 实验室选宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求，对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时应考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，采取绿化隔离、远离人群等措施，同时应满足环境影响评价报告的要求。 宜避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，周边基础设施完善，交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事环境保护监测，环境污染影响较小。; 符合. 7.2.3污、废水处理 7.2.3.2实验室污、废水按污、废水性质、成分及污染程度应进行物理、化学、生物等不同方式处理。产生的酸、碱污水应进行中和处理，中和后达不到中性时，应采用反应池加药处理。 7.2.3.3凡含有放射性核素的废水，应根据核素的半衰期长短，分为长寿命和短寿命两种放射性核素废水，并应分别进行处理。长寿命放射性核素且放射性浓度较高的废水，应将废水集中存放，待到一定数量后，采用净化法处理；净化过程中产生的少量浓缩液，可采用固化法处理；短寿命放射性核素废水，应采用贮存法处理。 7.2.3.4用于收集和处理实验污水、废水的埋地水池应考虑对地表、土壤有腐蚀性影响的废液防渗处理，并应执行国家相关规范。; 项目各项废水分类收集处理，其中，实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。项目废水不含放射性核素。; 符合. 8.2.2通风要求 实验室通风系统要求如下：凡实验过程中产生有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发性物质等的实验室，应设置通风柜等工艺排风设施。除非有特殊要求，实验室应保持微负压，并保证室内空气由清洁区向污染的实验区流动。; 项目实验室涉及挥发性有机物产生区域设置通风橱/万向罩用于实验室排风，实验室保持微负压，室内空气由清洁区向污染的实验区流动。; 符合. 10.2.1气体储存 10.2.1.1采用瓶装气体供气时，当实验室需求的气体种类大于3种，或需储存3瓶以上时，宜集中设置气瓶室，采用集中供气系统时，气体通过管道输送到各个用气点。 10.2.1.2对日用气量不超过1瓶气体的实验室，室内可放置一个该种气体的气瓶。气瓶应储存在气瓶柜中，或采取相应的安全措施集中布置。 10.2.1.3气瓶室不应布置在地下室，宜单独设置或设在无危险的辅助工作区内，并靠外墙布置，还应考虑其对周围环境和人员的影响。; 项目实验用气集中放置于气瓶室（位于四层厂房南侧，建筑面积11.31m2），气体通过管道输送到各个用气点。气瓶室设在无危险的辅助工作区内，并靠外墙布置，对环境和人员基本无影响。; 符合. 13.2.6危险品及废弃物的储存和处置 13.2.6.1实验室设计和建设宜设置专门的收集区来储存处理前的实验废弃物，确保实验室有害废弃物得到安全收集、识别、存储和处置。所有实验废弃物的收集、标识、储存和处置均应按适用的国家标准要求进行。 13.2.6.2实验室危险品的储存和处置设施应与物品的危险性相适应，符合适用要求的规定。实验室的危险废弃物应弃置专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器和设施内，装量不能超过建议的装载容量。; 项目各危险废物采用专用容器分类收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置；危险品储存与物品的危险性相适应。; 符合. 14.2.1实验室废液、废气、废渣、废物等废弃物应分类收集、存放和集中处理，确保不扩大污染，避免交叉污染。对于较纯的溶剂废液或贵重试剂，宜在技术经济比较后回收利用。 14.2.2实验室应设置收集、储存危险废弃物的场所。无法在实验室妥善处理的剧毒、致癌性废弃物以及其他危险废弃物应报环保部门或其他有资质的单位处理，并做好记录。; 项目废液、废气、废渣、废物等废弃物分类收集、存放和集中处理，化学试剂用量较少，不进行溶剂回收；项目危险废弃物采用专用容器分类收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置，建设单位应做好台账记录，并按要求进行存档。; 符合. 《实验室 生物安全通用要求》（GB 19489-2008）; 5.1实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。 5.3实验室的安全保卫应符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求。 5.4实验室的建筑材料和设备等应符合国家相关部门对该类产品生产、销售和使用的规定和要求。 5.6实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。 5.7应设计紧急撤离路线，紧急出日应有明显的标识。 5.8房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。 5.10应评估生物材料、样本、药品、化学品和机密资料等被误用、被偷盗和被不正当使用的风险，并采取相应的物理防范措施。 5.12实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应符合工作要求和卫生等相关要求。; 本项目实验室中的微生物实验室为P1生物实验室，主要对菌落总数、细菌总数、总大肠菌群等进行检验。本项目实验室选址符合国家及地方要求；微生物实验室的安全保卫符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求；实验室的建筑材料和设备均符合国家相关部门的要求；本项目实验室的走廊和通道不妨碍人员和物品通过；本项目实验室设计有紧急逃生路线且有明显标识；微生物实验室的门安装有门锁，且门锁方便内部快速打开；本项目设有试剂室且安装有监控摄像；微生物实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数均符合工作要求和卫生等相关要求。; 符合. 6.1 BLS-1实验室 6.1.1实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。 6.1.2应设洗手池，宜设置在靠近实验室的出口处。 6.1.3在实验室门口处应设存衣或挂衣装置，可将个人服装与实验室工作服分开放置。 6.1.4实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀，地面应平整、防滑，不应铺设地毯。 6.1.6实验室台柜等和其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和坚固。 6.1.9实验室可以利用自然通风，如果采用机械通风，应避免交叉污染。 6.1.16应设应急照明装置。 6.1.17应有足够的电力供应。 6.1.19应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。 6.1.22必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。; 本项目微生物实验室的门设有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向不妨碍室内人员逃生；微生物实验室设有洗手池，且其靠近实验室出口；微生物实验室门口处设有挂衣装置；本项目实验室的墙壁、天花板和地面易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀，地面平整、防滑，不铺设地毯；实验室台柜等和其摆放便于清洁，实验台面防水、耐腐蚀、耐热和坚固；微生物实验室利用自然通风；本项目实验室设有应急照明装置；本项目实验室有足够的电力供应；本项目实验室配备有适用的应急器材；微生物实验室配备有立式压力蒸汽灭菌锅，用于消毒灭菌。; 符合. 6、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，中心地理坐标为：东经108度46分21.741秒，北纬34度15分41.757秒。1号楼共8层，层高共计33m，本项目占据3、4层，1~2层为毛坯厂房，目前闲置，5~8层为中国国检测试控股集团陕西有限公司办公用房。项目所在的1号楼东侧为空地，南侧为红光大道（沣东大道），西侧为2号楼，北侧为园区内道路。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2，厂房租赁协议见附件5。 中国国检测试控股集团陕西有限公司（原中国建材检验认证集团（陕西）有限公司）于2013年1月委托浙江商达环保有限公司编制了《中国国检测试控股集团（原中国建材检验认证集团股份有限公司）西北基地项目环境影响报告表》，2013年2月1日，西安市环保局沣渭新区分局以“市环沣批复〔2013〕1号”对该项目进行了环评批复（见附件6）；2023年6月27日，中国国检测试控股集团陕西有限公司进行了排污许可登记，登记编号为916100005706748673002Y，有效期：2023年6月27日至2028年6月26日；2024年1月，中国国检测试控股集团陕西有限公司进行了自主竣工验收。 项目所在地交通便利、周边给排水、供电、供热等公用基础设施完备。项目所在地周边500m范围内无风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地保护区等敏感区域。在严格落实环评中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小。 另外，项目与相关实验室选址要求的符合性分析见表1-7。 表1-7 项目选址合理性一览表 文件名称; 具体要求; 本项目情况; 备注. 《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》; 在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。对于检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，并采取绿化隔离、远离人群等措施。; 项目位于陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，用地性质为工业用地。周边交通便利，给排水、供电、供暖设施齐全。园区周边主要为住宅、商户、企事业单位，周围无易燃易爆场所。项目达标排放的污染物不会对周边居民、企业生产造成影响，同时周边企业产生的污染废气、噪声、振动亦不会对本项目运营产生影响。; 符合. 《检验检测实验室技术要求验收规范》; 检验检测实验室的建设，应符合所在地区城市总体规划和区域检验检测机构设置的总体规划的要求，充分利用现有检验检测资源和基础设施条件，避免重复建设。; 本项目建设符合区域总体规划要求，周边检验检测机构较少，业务充足。; 符合. 综上所述，本项目选址周边无较大的环境制约因素，项目运行过程产生的污染对周围环境影响较小，因此，项目选址合理可行。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司前身为“西安京诚检测技术有限公司”，隶属于京诚检测集团，因公司发展需要，于2022年4月2日与中国国检测试控股集团股份有限公司成功联合重组，并进行公司更名（更名文件见附件3）。现有项目于2018年12月27日取得了《西安高新区行政审批服务局关于西安京诚检测技术有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复〔2018〕098号）（见附件4）；2019年5月，公司自主组织竣工验收。 2024年5月，因业务发展需要，且便于集团公司统一管理，国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司拟全部搬迁到西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层进行建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关条款规定，国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司实验室建设项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别属于“四十五、研究和试验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他”类项目，需编制环境影响报告表。 为此，国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司委托陕西易通环境科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1）。 2、项目组成与建设内容 项目租赁中国国检测试控股集团陕西有限公司1号楼3、4层，总建筑面积2463m2，用于新建实验室、办公室，建成后可开展水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、室内空气、油气回收、噪声和振动等相关环保检测及咨询服务。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 环境检测实验室; 总建筑面积为733.9m2，包括有机检测室（91.00m2）、理化和无机检测室（89.92m2）、固废晾晒及制备室（18.92m2）、土壤晾晒及制备室（33.61m2）、微生物1~2室（58.46m2）、色谱1~4室（80.28m2）、天平室1~2（24.23m2）、臭气准备室（5.71m2）、臭气制备室（7.56m2）、嗅辨室（14.81m2）、光谱1~2室（40.39m2）、小型设备1~4室（149.85m2）、洗瓶室（40.83m2）、预留实验室（62.50m2）、高温室（15.83m2）等。; 位于4层；新建. 辅助工程; 办公用房; 总建筑面积约625.28m2、主要包括办公室（269.54m2）、综合办（13.54m2）、总经理室（32.66m2）、经理室（24.12m2）、财务室（17.62m2）、会议室（60.81m2）、客服中心（30.87m2）、市场部办公区（40.85m2）、质量控制室（15.02m2）、预留办公室1~2（57.81m2+62.44m2）等，用于日常办公。; 位于3层；新建. 污水处理间; 建筑面积5.46m2，放置废水处理设备（酸碱中和，1t/d），用于处理实验清洗废水、一般剩余水样和喷淋塔排水。; 位于3层；新建. 超纯水间; 建筑面积3.11m2，放置超纯水机（制备工艺为“预处理柱+超纯水柱”，制备规格为24L/h，制备率为70%），用于制备实验用超纯水。; 位于4层，新建. 储运工程; 试剂库房; 总建筑面积38.07m2，包括试剂室（13.98m2）、易制毒室1~2（6.12m2）、标准品室（5.80m2）、耗材室（12.17m2）等，用于存放实验检测试剂及耗材。; 位于3层；新建. 采样设备库房; 总建筑面积约83.60m2，包括常用采样设备区、设备充电区、固废采样设备区、油气回收工具区等，主要用于存放采样设备。; 位于3层；新建. 气瓶室; 建筑面积约11.31m2，用于存放实验用气气瓶，主要为氮气、氦气、氩气、乙炔。; 位于4层，新建. 样品室; 建筑面积约25.93m2，包括样品室1和样品室2，主要用于存放待检样品。; 位于4层；新建. 档案室; 建筑面积约43.80m2，用于存放档案。; 位于3层，新建. 公用工程; 给水; 市政自来水管网提供，超纯水采用超纯水机制备。; 新建. 排水; 项目采取雨污分流制，雨水经收集管网排至市政雨水管网；实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。; 废水处理设备新建，园区化粪池依托. 供电; 市政供电，项目配套建设配电设施; 新建. 采暖制冷; 均采用空调; 新建. 环保工程; 废水; 实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。; 废水处理设备新建，园区化粪池依托. 废气; 项目有机前处理及实验检测过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）排放；无机前处理产生的无机酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）经通风橱/万向罩/吸风罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒（DA002）排放。; 新建. 固体废物; 设置垃圾桶若干，生活垃圾分类收集后运至园区指定地点，由环卫部门统一清运。; 新建. 废滤芯由超纯水机厂家更换后带走处置；办公过程中产生的废包装收集后外售利用；剩余一般样品和废培养基（灭菌锅灭菌）收集后作为一般固废处置，剩余超标样品待出具检测报告后退回送检单位。; 新建. 设危废贮存点1间（建筑面积约15.61m2，位于4层厂房东北角，环氧地面防渗，标识清晰，危废分类存放，内设托盘），用于贮存实验检测产生的实验废液、一次清洗废水、废试剂瓶、过期试剂、废紫外灯管、废活性炭等，定期交由有资质单位处置。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，加装减振基座，管道设柔性连接，厂房隔声等措施。; 新建. 3、检测能力 项目运营期检测能力见表2-2。 表2-2 检测能力一览表 项目类别; 检测能力; 检测类别; 检测项目; 备注. 环境检测实验室; 2000批次/年; 水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、室内空气、油气回收、噪声和振动等; 水和废水145项，环境空气和废气56项，土壤和水系沉积物53项，固体废物29项，室内空气7项，油气回收4项，噪声5项，振动1项等，具体检测类别及检测项目以实验室资质认定证书为准; 与现有项目检测能力相比无变化. 4、生产设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 类型; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 实验室检测设备; 电子天平; BT25S; 1台; 利旧搬迁. BSA124S; 1台. JA5002; 1台. YP10001; 1台. JAB1204N; 1台. JA5003; 1台. HY-103; 1台. YP10002B; 1台. SF-400; 2台. 2; 可见分光光度计; 721G; 1台. 3; 火焰原子吸收分光光度计; Agilent AA 240FS; 1台. 4; 石墨炉原子吸收分光光度计; Agilent AA 240Z; 1台. 5; 气相色谱仪; GC-2014; 2台. GC9790 II; 1台. 8860; 1台. 6; 原子荧光光度计; AFS-8520; 1台. 7; 红外分光测油仪; OIL460型; 1台. GH-800A型; 1台. 8; 智能高精度综合标准仪; 崂应8040型; 1台. 9; 紫外可见分光光度计; 756P; 1台. 10; pH计; S210; 1台. 11; 电导率仪; DDSJ-308F; 1台. 12; 离子计; PXSJ-216F; 1台. 13; 立式压力蒸汽灭菌锅; YXQ-LS-50SⅡ; 2台. 14; 超纯水机; 明澈-D24UV; 1台. 15; 电热鼓风干燥箱; GZX-9146 MBE; 2台. 16; 车载冰箱; C15/C20（40L）; 10台. 17; 离子色谱仪; CIC-D120; 1台. 18; 环境振动分析仪; AWA6256B+; 1台. 19; 便携式红外线气体分析器; GXH-3010/3011BF; 1台. GXH-3010/3011AE; 1台. 20; 岛津紫外可见分光光度计; UV-1800; 1台. 21; 浊度计; WGZ-2B; 1台. WGZ-2B; 1台. NTU-100; 19台. 22; 气相色谱-质谱联用仪; 7890B/5977B; 1台. 8860-5977B; 1台. 23; 恒温水浴锅; WB20; 1台. 24; 便携式多参数分析仪; DZB-718L; 13台. HQ40d; 1台. DZB-712F; 2台. 25; 土壤研磨机; XQM-4; 3台. 26; 振筛机; ZS-200; 3台. 27; 气相分子吸收光谱仪; GMA3212（3376）; 1台. 28; 低本底α、β测量仪; FYFS-400X; 1台. 29; 液相色谱仪; 1260 Infinity Ⅱ; 1台. 30; 便携式余氯测试仪; DR300; 1台. 31; 火焰光度计; FP6410; 1台. 32; 石墨消解仪; SH220F; 1台. 33; 微波消解仪; 极光3; 1台. 34; 电感耦合等离子体质谱仪; iCAP RQ; 1台. 35; 采样设备; 智能双路烟气采样器; 崂应3072型; 1台; 利旧搬迁. 36; 自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-D; 6台. 37; 大流量烟尘（气）测试仪（20代）; YQ3000-D; 2台. 38; 全自动大气/颗粒物采样器; MH1200; 15台. 39; 恒温恒流大气/颗粒物采样器; MH1205; 6台. 40; 低流量空气采样器; TWA-500; 3台. 41; 多功能声级计; AWA6228; 2台. AWA5680; 1台. AWA5688; 2台. AWA6228+; 3台. 42; 林格曼测烟望远镜; QT-201; 1台. 43; 测烟望远镜; 10×50WA; 1台. 44; 林格曼测烟望远镜; HM-NC10; 2台. 45; 便携式多普勒超声波流量计; DX-LSX-2; 1台. 46; 便携式明渠流量计; HX-F3; 1台. 47; 二氧化碳气体检测仪; Tel7001; 1台. 48; 环保设备; 通风橱; 长×宽×高1500mm×750mm×2300mm; 36台; 新增. 49; 万向罩; Φ37.5cm; 20个; 新增. 吸风罩; 30cm×40cm; 8个; 新增. 50; 活性炭吸附装置+风机+排气筒; /; 1套; 新增. 51; 喷淋塔装置+风机+排气筒; /; 1套; 新增. 52; 废水处理设备; 1t/d; 1套; 利旧搬迁. 53; 废水收集桶; 60L; 1个; 利旧搬迁. 54; 除尘设备; /; 2套; 新增. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-4，能源消耗见表2-5。 表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 最大存储量; 存储 位置; 备注. 1; 正己烷; 500mL/瓶; 53瓶; 20瓶; 试剂库; 与现有项目原辅材料消耗量相比无变化. 2; 环己烷; 500mL/瓶; 11瓶; 3瓶. 3; 乙酸乙酯; 500mL/瓶; 8瓶; 4瓶. 4; 乙腈; 4L/瓶; 15瓶; 3瓶. 5; 无水乙醇; 500ml/瓶; 141瓶; 40瓶. 6; 异戊醇; 500mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 7; 甲醇; 500mL/瓶; 6瓶; 2瓶. 8; 甲基叔丁基醚; 500mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 9; 三乙醇胺; 500mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 10; 石油醚（30-60°C）; 500mL/瓶; 12瓶; 5瓶. 11; 石油醚（60-90°C）; 500mL/瓶; 6瓶; 3瓶. 12; N,N-二甲基甲酰胺; 500mL/瓶; 3瓶; 3瓶. 13; N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 14; 二苯基碳酰二肼; 25g/瓶; 3瓶; 2瓶. 15; 二乙三胺五乙酸; 100g/瓶; 2瓶; 2瓶. 16; 0.2%盐酸副玫瑰苯胺; 100mL/瓶; 4瓶; 2瓶. 17; 2,3,4,5,6-五氟溴苄; 5g/瓶; 1瓶; 1瓶. 18; 4-氨基安替比林; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 19; EC肉汤; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 20; L-半胱氨酸盐酸盐溶液; 100mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 21; MFC琼脂培养基; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 22; MUG营养琼脂培养基; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 23; 聚乙烯醇磷酸铵; 25g/瓶; 13瓶; 5瓶. 24; 氨基磺酸; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 25; 氨水（25%-28%）; 500mL/瓶; 4瓶; 2瓶. 26; 变色硅胶; 500g/瓶; 31瓶; 10瓶. 27; 冰乙酸; 500mL/瓶; 16瓶; 5瓶. 28; 草酸; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 29; 草酸铵; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 30; 次氯酸钠; 500mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 31; 碘化钾; 500g/瓶; 6瓶; 3瓶. 32; 氟化铵; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 33; 高氯酸; 500mL/瓶; 6瓶; 2瓶. 34; 硅酸镁吸附剂; 250g/瓶; 15瓶; 5瓶. 35; 过硫酸钾; 500g/瓶; 3瓶; 3瓶. 36; 酒石酸钾钠; 500g/瓶; 7瓶; 3瓶. 37; 抗坏血酸; 100g/瓶; 14瓶; 5瓶. 38; 邻菲罗啉; 5g/瓶; 5瓶; 3瓶. 39; 磷酸（分析纯≥99.7%）; 500mL/瓶; 5瓶; 2瓶. 40; 磷酸二氢钾; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶. 41; 磷酸二氢钠; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 42; 磷酸氢二铵; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 43; 硫代硫酸钠; 500mL/瓶; 2瓶; 2瓶. 44; 硫脲; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶. 45; 硫酸（95%-98%）; 500ml/瓶; 206瓶; 40瓶. 46; 硫酸镉; 100g/瓶; 1瓶; 1瓶. 47; 硫酸钾; 500g/瓶; 3瓶; 3瓶. 48; 硫酸镁; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 49; 硫酸锰; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 50; 硫酸铜; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶. 51; 硫酸亚铁; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 52; 硫酸亚铁铵; 500g/瓶; 4瓶; 2瓶. 53; 硫酸银; 100g/瓶; 10瓶; 5瓶. 54; 六氨合氯化钴; 5g/瓶; 12瓶; 3瓶. 55; 六氨合氯化钴; 100g/瓶; 1瓶; 1瓶. 56; 氯化钠; 500g/瓶; 7瓶; 3瓶. 57; 柠檬酸三钠; 500g/瓶; 4瓶; 2瓶. 58; 硼氢化钾; 100g/瓶; 7瓶; 2瓶. 59; 硼酸; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 60; 品红亚硫酸钠琼脂; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 61; 硫酸锌; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 62; 氢氧化钾; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 63; 氢氧化钠（分析纯，≥99.7%/优级纯，≥99.9%）; 500ml/瓶; 27瓶; 5瓶. 64; 乳糖胆盐培养基; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 65; 乳糖蛋白胨培养基; 250g/瓶; 6瓶; 3瓶. 66; 三氟乙酸; 100mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 67; 三氯化钛; 500mL/瓶; 4瓶; 2瓶. 68; 石英砂; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 69; 四甲基氢氧化铵溶液; 250mL/瓶; 1瓶; 1瓶. 70; 四硼酸钠（硼砂）; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 71; 酸性铬蓝K; 10g/瓶; 1瓶; 1瓶. 72; 无苯二硫化碳; 500mL/瓶; 7瓶; 3瓶. 73; 无水对氨基苯磺酸; 100g/瓶; 2瓶; 2瓶. 74; 无水磷酸氢二钠; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 75; 无水硫酸钠; 500g/瓶; 29瓶; 10瓶. 76; 无水碳酸钠; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 77; 无水亚硫酸钠; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶. 78; 乙酸铵; 500g/瓶; 13瓶; 5瓶. 79; 溴化钾; 500g/瓶; 2瓶; 2瓶. 80; 盐酸羟胺; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 81; 硒粉; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 82; 硝酸; 500mL/瓶; 74瓶; 36瓶. 83; 盐酸（36%-38%）; 500mL/瓶; 137瓶; 40瓶. 84; 异烟酸; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 85; 伊红美蓝琼脂培养基; 250g/瓶; 2瓶; 1瓶. 86; 反式-1，2-环己二胺四乙酸—水合物; 25g/瓶; 1瓶; 1瓶. 87; 一水合硫酸锰（硫酸锰）; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶. 88; 乙二胺四乙酸二钠; 100g/瓶; 2瓶; 2瓶. 89; 营养琼脂; 250g/瓶; 1瓶; 1瓶. 90; 工业片碱; 5kg/袋; 8袋; 1袋. 91; 氮气; 40L/瓶; 94瓶; 10瓶; 气瓶室. 92; 氦气; 40L/瓶; 2瓶; 2瓶. 93; 氩气; 40L/瓶; 164瓶; 4瓶. 94; 乙炔; 60L/瓶; 3瓶; 1瓶. 表2-5 项目主要能源消耗一览表 序号; 主要成分; 年用量; 备注. 1; 自来水; 1048.5m3/a; 市政自来水管网. 2; 电; 2万kW·h; 市政电网. 根据实验试剂有毒有害特性及使用情况，在此给出主要原辅材料理化性质，详见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 基本理化性质. 1; 正己烷; C6H14，是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体，熔点：-95℃，沸点：69℃（lit.），闪点：30°F，密度：0.692g/mL at 20℃，不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮，在乙醇中的溶解度为100份乙醇溶解50份正己烷（33摄氏度）。极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。正己烷是一种化学溶剂，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂，具有一定的毒性，会通过呼吸道、皮肤等途径进入人体，长期接触可导致人体出现头痛、头晕、乏力、四肢麻木等慢性中毒症状，严重的可导致晕倒、神志丧失、癌症甚至死亡。急性毒性：LD50 28710mg/kg（大鼠经口）；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。. 2; 环己烷; 又称六氢化苯、六亚甲基、六环烷，C6H12，为无色有刺激性气味的液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。易挥发，易燃。存在于石油中（约0.5%～1.0%）。相对分子质量84.16。相对密度：0.7785。熔点：6.47℃。沸点：80.7℃，闪点：-18℃（闭式），燃点：260℃，折射率：1.4266。对眼睛有轻微刺激性，但大量吸入会引起中枢神经系统损害，这可能会引起头痛，麻醉和抽搐等症状。环己烷主要作为各种行业的副产品释放到环境中，这是形成光化学烟雾的辅助因素。. 3; 乙酸乙酯; C4H8O2，无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水（10%mL/mL）。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。熔点：-83℃，沸点：77℃，闪点：7.2℃（开杯），相对密度0.902，半数致死量（大鼠，经口）11.3mL/kg。易燃，具刺激性，具致敏性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 4; 乙腈; C2H3N，无色透明液体，熔点：-45℃，沸点：81~82℃，闪点：2℃，密度：0.7±0.1g/cm3，具有优良的溶剂性能，能够溶解多种有机、无机和气体物质。乙腈与水和醇都能无限互溶，这使得它在许多化学反应中成为理想的溶剂。乙腈能够发生一系列典型的腈类反应，这些反应使得乙腈成为制备许多典型含氮化合物的重要有机中间体。乙腈为稳定的化合物，不易氧化或还原，但碳氮之间为叁键，易发生加成反应。在酸或碱存在下发生水解，生成酰胺，进一步水解生成酸。能与金属钠、醇钠或氨基钠发生反应。易燃，有毒。在空气中的爆炸范围为3.0%～16%（体积），工作场所乙腈最高容许浓度为70mg/m3。在乙腈饱和的空气中，大鼠停留4小时以上不致死亡，但对小鼠15分钟即可致死。乙腈的经口LD50，对大鼠为3.8g/kg，对小鼠为0.2g/kg。吸入乙腈蒸气或经皮肤吸收后会引起中毒，呈现恶心、呕吐、呼吸困难、极度乏力和意识模糊，血中氰化物及硫氰化物浓度增高，并出现蛋白尿等症状。. 5; 无水乙醇; 无水乙醇，是指纯度较高的乙醇水溶液，是乙醇和水的混合物。一般情况下称浓度99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH（C2H6O或C2H5OH）或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。液体密度是0.789g/cm3（20C°），乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%～75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。. 6; 异丙醇; C3H8O，分子量为60.06，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，密度：0.79g/cm3，熔点：-88.5℃，沸点：82.3℃，闪点：12℃，饱和蒸气压（kPa）：4.40（20℃）。爆炸上限[%（V/V）]：12.7%；爆炸下限[%（V/V）]：2.0%。. 7; 甲醇; CH3OH，相对分子质量：32.04，密度0.7918g/cm3，沸点：64.7℃，熔点：-97℃，闪点：11℃，是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。. 8; 甲基叔丁基醚; C5H12O，分子量88.15，无色液体，具有醚样气味，熔点：-108.6℃，沸点：55℃.2，相对密度（水=1）：0.74，相对蒸气密度（空气=1）：3.1，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚。急性毒性：LD50：4g/kg（大鼠经口）；＞7500mg/kg（兔经皮），LC50：41000mg/m3（大鼠吸入，4h）。. 9; 石油醚; 主要为戊烷和己烷的混合物，无色透明液体，有煤油气味。熔点：＜-73℃，沸点：40~80℃，相对密度（水）：0.64~0.66，闪点：＜20℃，不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。属于弱极性有机溶剂，常与其他强极性溶剂混合作为薄层色谱分析的展开剂。爆炸上限[%（V/V）]：8.7%；爆炸下限[%（V/V）]：1.1%。LD50：40mg/kg（小鼠静脉）； LC50：3400ppm（大鼠吸入）. 10; 冰乙酸; 冰乙酸（纯净物），即无水乙酸，乙酸是重要的有机酸之一，有机化合物。其在低温时凝固成冰状，俗称冰醋酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点：39℃，爆炸极限：4.0%～16.0%，空气中最大允许浓度不超过25mg/m3。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸。危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。主要用于合成醋酸乙烯、醋酸纤维、醋酸酐、醋酸酯、金属醋酸盐及卤代醋酸等。也是制药、染料、农药及其他有机合成的重要原料。此外，在照相药品制造、醋酸纤维素、织物印染以及橡胶工业等方面也有广泛的用途、制造塑料、染料的溶剂、照相、医药、农药以及其他有机合成的原料。. 11; 高氯酸; HClO4，分子量：100.46，密度：1.76g/cm3，熔点：-122℃，沸点：130℃爆炸，六大无机强酸之一，是无色透明的发烟液体。130℃爆炸。LD50：1100mg/kg（大鼠经口）；400mg/kg（犬经口）。. 12; 磷酸; H3PO4，分子量97.995，为无色粘稠状液体，密度：1.874g/mL，溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。饱和蒸气压：13.33KPa/21.1℃。磷酸是三元中强酸，分三步电离，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性，具有酸的通性。LD50：1530mg/kg（大鼠经口），2740mg/kg（兔经皮）。. 13; 硫酸; H2SO4，分子量：98.078，密度：1.8305g/cm3，熔点：10.371℃，沸点：337℃，无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶。LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m³，（大鼠吸入，2小时）。. 14; 硝酸; HNO3，无色透明发烟液体，有酸味；熔点：-42℃；沸点：86℃，密度2.71g/cm3；与水混溶，其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。. 15; 盐酸; 主要成分是氯化氢，化学式为HCl，分子量为36.46，工业盐酸含有铁、氯等杂质，因混有Fe而略带微黄色。工业盐酸有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属，对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。浓盐酸在空气中发烟，触及氨蒸气会生成白色云雾，氯化氢气体对动植物有害。盐酸是化学工业重要原料之一，广泛用于化工原料、染料、医药、食品、印染、皮革、制糖、冶金等行业。还用于离子交换树脂的再生以及电镀、金属表面的清洗剂。. 16; 氢氧化钠; NaOH，分子量为40.01，外观为白色不透明固体，易潮解。易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。具有强腐蚀性。. 17; 乙炔; 无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。熔点：-81.8℃（119kPa），沸点：-83.8℃（升华），相对密度（水=1）：0.62（-82℃）。相对蒸气密度（空气=1）：0.91，燃烧热（kJ/mol）：-1298.4，临界温度（℃）：35.2，临界压力（MPa）：6.19。辛醇/水分配系数：0.37。引燃温度：305℃。爆炸上限（%）：82。爆炸下限（%）：2.5。溶解性：微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。乙炔通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内，储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备，小心避火。. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要为员工生活用水、地面清洁用水、实验试剂配制用水、实验器皿清洗用水、喷淋塔补充水、职工工作服清洗用水和超纯水制备用水。 - 生活用水 建设单位现有劳动定员73人，搬迁后不新增人员，故本项目劳动定员为73人。根据《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），取行政办公及科研院所用水定额中的先进值10m3/（人·a），则生活用水量为730m3/a（2.92m3/d）。 - 地面清洁用水 地面清洁用水量按1.2L/m2·次计算，地面清洁用水采用自来水，项目需清洁的地面面积约1800m2，根据建设单位提供资料，年清洗次数按50次计，则地面清洁用水量为108m3/a，折合为0.432m3/d。 - 实验试剂配制用水 项目实验试剂采用超纯水进行配制/稀释，本次搬迁后实验室检测能力不变，故项目搬迁前后实验试剂配制用水量不变，根据建设单位提供现有项目用水量数据，则本项目实验配制用水为0.5m3/a（0.002m3/d）。 - 实验器皿清洗用水 项目实验结束后需要对实验器皿进行清洗，清洗分自来水清洗和超纯水清洗。清洗时首先采用自来水对器皿内残留的实验试剂进行初步冲洗，再用大量自来水清洗，最后用少量超纯水清洗。根据建设单位提供资料，本次搬迁后实验室检测能力不变，故项目搬迁前后实验器皿清洗用水量不变，根据建设单位提供现有项目用水量数据，则本项目实验室器皿清洗自来水量为142.5m3/a（0.57m3/d），超纯水用量为7.5m3/a（0.03m3/d），总用水量为150m3/a（0.6m3/d），其中一次清洗用水量为0.15m3/a（0.0006m3/d）。 - 喷淋塔补充水 项目无机前处理产生的无机酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）采用喷淋塔装置进行处理，喷淋塔运行过程中水量会有损耗，且喷淋塔需定期更换水，因此，喷淋塔用水需定期补充。本次搬迁后实验室检测能力不变，酸性废气产生量不变，故项目搬迁前后喷淋塔补充水量不变，根据建设单位提供现有项目用水量数据，则本项目喷淋塔补充水量为20m3/a（折合为0.08m3/d）。 - 职工工作服清洗用水 项目搬迁后不新增人员，故搬迁前后职工工作服清洗用水不变。根据建设单位提供现有项目用水量数据，则本项目职工工作服清洗用水为36.5m3/a（0.146m3/d）。 - 超纯水制备用水 项目实验试剂配制和实验器皿清洗中需要使用超纯水，根据前述，超纯水用量共计8m3/a（0.032m3/d），结合建设单位提供资料，超纯水机制备工艺为“预处理柱+超纯水柱”，制备规格为24L/h，制备率为70%，则超纯水制备用水量为11.43m3/a（0.046m3/d）。 ②排水 项目采用雨污分流制排水系统，雨水通过收集管网排至市政雨水管网；项目废水主要为员工生活污水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水、喷淋塔排水、职工工作服清洗废水和超纯水制备排放浓水。 - 生活污水 项目员工生活用水量为730m3/a（2.92m3/d），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为584m3/a（2.336m3/d）。 - 地面清洁废水 地面清洁用水量为108m3/a（0.432m3/d），废水产生系数按0.8计，则地面清洁废水产生量为86.4m3/a（0.346m3/d）。 - 实验试剂配制 项目实验结束后，实验配制试剂用水与实验过程中加入的试剂混合为实验废液，作为危废处置。 - 实验器皿清洗废水 项目实验器皿清洗用水总量为150m3/a（0.6m3/d），其中一次清洗用水量为0.15m3/a（0.0006m3/d）。根据建设单位提供数据，一次清洗废水产生量为0.12m3/a（0.00048m3/d），作为危废处置，其余清洗废水产生量为120m3/a（0.48m3/d）。 - 喷淋塔排水 喷淋塔运行一段时间需定期排水，平均每两个月更换一次。根据建设单位提供数据，喷淋塔排水量为3.0m3/a（折合为0.012m3/d）。 - 职工工作服清洗废水 项目职工工作服清洗用水量为36.5m3/a（0.146m3/d），根据建设单位提供数据，职工工作服清洗废水产生量为30m3/a（0.12m3/d）。 - 超纯水制备排放浓水 项目实验试剂配制和实验器皿清洗中超纯水用量为8m3/a（0.032m3/d），超纯水制备率为70%，则超纯水制备排放浓水量为3.43m3/a（0.014m3/d）。 根据建设单位提供现有项目剩余一般水样量约0.5m3/a（0.002m3/d），则本项目剩余一般水样量为0.5m3/a（0.002m3/d）。实验器皿清洗废水和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目供电来源市政供电，年用电量2万kW·h。 （3）采暖及制冷 项目采暖制冷均采用空调。 7、劳动定员和工作制度 （1）劳动定员 本项目不含食宿，劳动定员73人。 （2）工作制度 本项目全年工作250d，每日8h，一班制。 8、平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，租赁中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，总建筑面积2463m2，租赁合同见附件5。项目主要分为实验区和办公区，其中，办公区主要位于三层，包括办公室、综合办、总经理室、财务室、会议室、客服中心、质量控制室、预留办公室等；实验区主要位于四层，包括有机检测室、理化和无机检测室、固废晾晒及制备室、土壤晾晒及制备室、微生物室、色谱1~4室、天平室1~2、臭味准备室、臭味制备室、嗅辨室、光谱1~2室、小型设备1~4室、洗瓶室等。另外，实验区平面布置时按照《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）及《检验检测实验室技术要求验收规范》（GB/T 37140-2018）要求，结合实验检验过程中产生的废气类型分区布置，便于废气收集，且废气排气筒远离周边敏感目标，整体采取隔声、吸音、防振等措施，布局较为合理。 项目功能区集中布置，有利于生产要求；办公区与实验区分离，可有效避免人流与物流相互交叉、往复和迂回，工艺流程顺捷，有效合理地利用建筑物。总图布置遵循现行的国家及行业标准中有关防火、防爆、安全卫生、环境保护等规范规定，布局合理。项目具体平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 1、施工期 本项目依托现有厂房进行装修改造，施工期主要进行内部给水、排水、供电管道的建设，进行防渗作业，建设墙体隔断，安装调试实验设备及配套设施。装修过程中产生的污染物主要为扬尘、噪声、建筑垃圾和废水。这些污染物会对周边环境造成一定的不利影响，由于项目施工周期短、强度低，施工时间控制在昼间，并均在封闭厂房内施工，其造成的影响范围小、持续时间短、污染程度轻微。随着施工结束，污染随着消失。 - 运营期 本项目环境检测实验室主要进行水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物等样本的检验检测，检测流程见图2-2；实验室检测过程总体分为有机检验、无机检验、微生物指标检验及固废/土壤制备，其中有机分析主要检测类别及分析过程见图2-3，无机分析检测类别及分析过程见图2-4，微生物实验室主要检测类别及分析过程见图2-5，固废/土壤制备过程见图2-6。 ①实验室研究分析 图2-2 实验室检测流程及产污环节图 工艺流程主要为： 样品接收后存储于样品室，样品检验前需按照分析方法对样品进行不同的预处理操作，包括稳定、定容、过滤、分离、沉淀、消解、研磨筛分等前处理，经过前处理的待测样品采用化学分析法（滴定法、重量分析）、电化学分析法（电极法）、比色法、分光光度法（原子吸收分光光度法、紫外分光光度法）、气相色谱法（气相色谱仪）、液相色谱法或微生物检测法（微生物计数）等方法进行检测，得出检测数据，并对数据进行处理，之后经三级审核签发，出具检测报告。检测过程中产生废气（非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、颗粒物等）、废水（清洗废水）、固废（实验废液、一次清洗废水、剩余样品、废试剂瓶、过期试剂、废培养基、废紫外灯管、废活性炭等）。 ②有机检测 图2-3 有机检测工艺流程及产污环节图 工艺流程主要为： 有机检测过程在通风橱内或万向罩下进行，样品检验前需按照分析方法对样品进行不同的预处理操作，经过前处理的待测样品采用仪器检测，得出检测数据，并对数据进行处理。检测过程中产生废气（非甲烷总烃）、废水（清洗废水）、固废（实验废液、一次清洗废水、剩余样品、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭等）和噪声。 ③无机检测 图2-4 无机检测工艺流程及产污环节图 工艺流程主要为： 无机检测过程在通风橱内或万向罩/吸风罩下进行，样品检验前需按照分析方法对样品进行不同的预处理操作，经过前处理的待测样品采用仪器检测，得出检测数据，并对数据进行处理。检测过程中产生废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）、废水（清洗废水、喷淋塔排水）、固废（实验废液、一次清洗废水、剩余样品、废试剂瓶、过期试剂等）和噪声。 ④微生物检测 图2-5 微生物检测工艺流程及产污环节图 工艺流程主要为： 样本接收后根据样本类型及微生物特点，利用琼脂进行培养基培养；镜检（形态学观察）得出鉴定结果。本项目微生物实验室属于P1生物安全实验室，实验对象的危害等级为一级（低个体危害、低群体危害），具体定义为“对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子”，因此，实验操作在洁净台上进行，无废气产生，检测产生固废（废培养基、剩余样品等），检测结束后产生废水（清洗废水），微生物实验室设置紫外线灯管每天定时进行杀菌消毒，紫外灯管按照使用寿命更换，会产生废紫外灯管。 ⑤固废/土壤制备 图2-6 固废/土壤制备工艺流程及产污环节图 工艺流程主要为： 固废/土壤样品制备主要是对其进行研磨筛分处理，此过程在密闭罩下进行，产生的粉尘经下排式抽风系统送至除尘设备；样品经研磨筛分处理后再进行后续检测。制备过程中产生废气（粉尘）、固废（剩余样品）和噪声。 综上分析，项目运营期产生的污染物详见表2-7。 表2-7 项目运营期主要污染物种类一览表 类别; 产污环节; 主要污染物. 废气; 实验检验; 有机检测; 非甲烷总烃. 无机检测; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物. 固废/土壤制备; 粉尘（颗粒物）. 废水; 办公生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、阴离子表面活性剂. 地面清洁; 地面清洁废水. 工作服清洗; 工作服清洗废水. 实验检验; 清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP. 剩余一般水样; 剩余一般水样. 喷淋塔排水; 喷淋塔排水. 超纯水制备; 超纯水制备排放浓水; TDS. 噪声; 实验检验; Leq（A）. 固废; 办公生活; 生活垃圾. 超纯水制备; 一般固废; 废滤芯. 实验检验; 废包装. 剩余一般样品. 剩余超标样品. 废培养基. 危险废物; 实验废液. 一次清洗废水. 废试剂瓶. 过期试剂. 废紫外灯管. 废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，对现有项目的实验室检测设备、采样设备及部分环保设备（废水处理设备、废水收集桶）进行整体搬迁，现有危废贮存点清空后清理，剩余环保设备（通风橱、活性炭吸附装置+风机+排气筒、喷淋塔装置+风机+排气筒）及场地污染物清理。项目搬迁后的建筑原为工业厂房，交还给中国通信建设西安产业园，剩余环保设备（通风橱、活性炭吸附装置+风机+排气筒、喷淋塔装置+风机+排气筒）清理后根据出租方要求保留或拆除。现有项目完成搬迁后，现有污染将不再产生。 1、现有项目基本情况 公司原注册地址为西安高新区新型工业园学士路21号井上生产大楼8层B号，2015年8月，西安京诚检测有限公司委托西安建筑科技大学编制了《西安京诚检测技术有限公司项目环境影响报告表》；2016年5月12日，西安市环境保护局高新分局以“高新环评批复〔2016〕031号”对该项目进行了环评批复（见附件4）；2018年11月，因业务发展需要、原有场地偏小等因素，西安京诚检测技术有限公司环境检测实验室拟全部搬迁到租赁的西安高新区新型工业园发展大道26号中国通信建设西安产业园内8幢的3~4层进行建设，并委托西安建筑科技大学对编制完成了《西安京诚检测技术有限公司搬迁项目环境影响报告表》；2018年12月27日，西安高新区行政审批服务局对其进行了环评批复（高新环评批复〔2018〕098号）；2019年5月，公司自主组织竣工验收。企业各项环保手续齐全，目前该项目正常生产运营。 2、现有项目建设内容 现有项目建筑面积1757.04m2，其中环境检测实验室区域建筑面积1141.8m2，办公区域建筑面积615.24m2。现有项目建设内容见表2-8。 表2-8 现有项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 环境检测实验室1141.8m2; 3层：包括现场仪器室、仓库、采测分离室、试剂室、标品室等。. 4层：包括UPS室、液相色谱室、气相色谱室、光谱室、仪器室、样品室、无氧油类分析室、天平室、纯水室、微生物室、荧光室、嗅辨室、有机微处理室、无机微处理室、洗瓶间、高温室、危废贮存点等。. 辅助工程; 办公室; 3层：办公区面积建筑面积约615.24m2，包括综合部、会议室、财务室、质量部、市场部、档案室等。. 公用工程; 给水; 依托中国通信建设西安产业园8幢原有供水管网供给. 排水; 依托中国通信建设西安产业园8幢原有雨水、污水管网. 供电; 由中国通信建设西安产业园8幢电网接入. 采暖制冷; 均采用空调. 环保工程; 废气; 实验室共设置15个通风橱用来收集实验产生的废气。有机前处理、分析、ICP分析时产生的挥发性有机物经通风橱收集后，引至楼顶活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；理化分析、原子吸收分析、气相色谱分析、GC-MS分析、原子荧光分析产生的废气经通风橱收集后，引至楼顶活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；无机前处理时所产生的酸雾经通风橱收集后，引至楼顶喷淋塔处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。. 废水; 实验清洗废水和剩余一般水样经废水处理设备（1t/d，酸碱中和）处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水、地面清洁废水、超纯水制备浓水等排入化粪池处理（依托中国通信建设西安产业园8幢北侧，60m3），最终经市政污水管网排入西安市第七污水处理厂。. 固废; 设置垃圾桶若干，生活垃圾分类收集后运至园区指定地点，由环卫部门统一清运。. 废滤芯由超纯水机厂家更换后带走处置；办公过程中产生的废包装收集后外售利用；剩余一般样品和废培养基（灭菌锅灭菌）收集后作为一般固废处置，剩余超标样品待出具检测报告后退回送检单位。. 设危废贮存点1处（环氧地面防渗，标识清晰，危废分类存放，内设托盘），用于贮存实验检测产生的实验废液、一次清洗废水、废试剂瓶、过期试剂、废紫外灯管、废活性炭等，定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置。. 噪声; 选用低噪声设备，加装减振基座，管道设柔性连接，厂房隔声等措施。. 3、现有项目污染物排放情况 根据企业提供的2024年例行监测报告（报告编号：2024-LB-001）（附件7），现有项目污染情况及污染治理措施如下： （1）废气 现有项目废气主要包括理化分析、原子吸收分析、气相色谱分析、GC-MS分析、原子荧光分析产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），有机前处理、分析、ICP分析时产生的挥发性有机物废气（以非甲烷总烃计），无机前处理时所产生的酸雾（氯化氢、硫酸雾），其中，挥发性有机物经通风橱收集后分别引至楼顶2套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（1#排气筒：楼顶南侧，2#排气筒：楼顶西北侧）排放，酸雾经通风橱收集后引至楼顶喷淋塔处理后通过15m高排气筒（3#排气筒：楼顶东北侧）排放。有机试剂年使用时间为250h，盐酸、硫酸年使用时间为500h。根据企业于2024年3月15日对废气排口污染物的监测，监测结果见表2-9。 表2-9 现有项目实验室废气排放情况一览表 废气类别; 污染因子; 处置措施; 排放源强. 最大排放浓度（mg/m3）; 最大排放速率（kg/h）; 排放浓度标准值（mg/m3）; 排放速率标准值（kg/h）; 达标情况; 排放量（kg/a）. 实验室废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 51.0; 0.213; 120; 10; 达标; 53.25. 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）; 2.42; 8.87×10-3; 120; 10; 达标; 2.22. 氯化氢; 喷淋塔装置+15m高排气筒（DA003）; 2.34; 0.012; 100; 0.26; 达标; 6. 硫酸雾; 0.2; 1.02×10-3; 45; 1.5; 达标; 0.51. 由上表可知，现有项目实验室废气排口非甲烷总烃、氯化氢和硫酸雾的排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求。 （2）废水 现有项目废水主要包括员工生活污水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水、喷淋塔排水、职工工作服清洗废水和超纯水制备排放浓水等。实验清洗废水和剩余一般水样经废水处理设备（1t/d，酸碱中和）处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其余废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备浓水等）排入化粪池处理（依托中国通信建设西安产业园8幢北侧，60m3），最终经市政污水管网排入西安市第七污水处理厂。 根据建设单位提供资料，现有项目实验器皿清洗废水和剩余一般水样、喷淋塔排水量约123.5m3/a，员工生活污水、地面清洁废水、职工工作服清洗废水和超纯水制备排放浓水量约684.9m3/a，综合废水产生量约808.4m3/a（3.01m3/d），废水排放情况见表2-10。 表2-10 现有项目污水排放情况一览表 废水类别; 污染因子; 处置 措施; 排放源强. 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况; 排放量（t/a）. 综合废水（808.4m3/a）; pH值; （酸碱中和+）化粪池; /; 6-9 （无量纲）; 达标; /. COD; 246.65; 500; 达标; 0.20. BOD5; 79.92; 300; 达标; 0.065. SS; 68.17; 400; 达标; 0.055. NH3-N; 38.25; 45; 达标; 0.031. TP; 7.25; 8; 达标; 0.0059. TN; 52.80; 70; 达标; 0.043. 阴离子表面活性剂; 0.29; 20; 达标; 0.0023. 石油类; 0.092; 15; 达标; 0.000074. TDS; 5.52; 1500; 达标; 0.0045. 由上表可知，现有项目园区化粪池出口pH值、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2中三级标准限值要求，NH3-N、TP、TN、石油类、溶解性总固体的排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值要求。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为实验室检测设备和废气处理设备噪声。现有工程在设备选型上选用低噪声设备，同时采用隔声减振、厂房屏蔽、绿化降噪等措施，减轻对周围环境的影响。根据企业于2024年3月12日对厂界昼间噪声的监测，噪声监测结果见表2-11。 表2-11 现有项目厂界噪声现状 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 实测值; 背景值; 噪声结果; 标准限值; 达标情况. 昼间. 2024.3.12; 1#4楼实验室东厂界; 56.9; 55.4; 57; 60; 达标. 2#4楼实验室南厂界; 61.3; 60.2; <60; 60; 达标. 3#4楼实验室西厂界; 61.0; 60.2; <60; 60; 达标. 4#4楼实验室北厂界; 56.4; 52.3; 54; 60; 达标. 注：根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）中6.2的要求，噪声测量值与被测噪声源排放限值的差值小于等于4dB时，修正结果标识为<排放限值。. 由上表可知，现有项目正常运营时，各厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准要求。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废（废滤芯、废包装、剩余样品、废培养基）和危险废物（实验废液、一次清洗废水、废试剂瓶、过期试剂、废紫外灯管、废活性炭等）。根据建设单位提供资料，现有项目固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向见表2-12。 表2-12 现有项目固废产生与处置现状 产污环节; 固废名称; 固废属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置去向. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-001-S62 900-099-S64; 10.95; 分类收集，交由环卫部门统一清运. 超纯水制备; 废滤芯; 一般 固废; 900-099-S59; 0.02; 厂家回收. 实验检验; 废包装; 900-005-S17; 0.05; 收集后外售利用. 剩余一般样品; 900-001-S92; 0.2; 作为一般固废处置. 剩余超标样品; 900-001-S92; 0.01; 待出具检测报告后退回送检单位. 废培养基; 900-001-S92; 0.05; 作为一般固废处置. 实验废液; 危险 废物; HW49 900-047-49; 0.8; 定期交由陕西宏恩等离子技术有限责任公司处置. 一次清洗废水; HW49 900-041-49; 0.12. 废试剂瓶; HW49 900-041-49; 0.03. 过期试剂; HW03 900-002-03; 0.01. 废紫外灯管; HW29 900-023-29; 0.01. 废气处理; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.1. 综上，现有项目各项环保措施正常运行，废气、废水及噪声均能达标排放，固废均能妥善处理处置。 4、现有项目环保问题 现有项目使用盐酸、硫酸、硝酸等酸性试剂，产生的无机酸性废气经喷淋塔处理后有组织排放，其中，硝酸使用量较少，氮氧化物产生量较少，且现有项目环评文件及批复要求、验收文件、历年自行监测方案中酸性废气有组织排放口仅监测氯化氢、硫酸雾，因此，现有项目历年监测符合相关要求，无相关环保问题。 5、本项目的原有污染情况 本项目租赁中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，利用现有厂房进行建设，厂房为首次出租且目前空置，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 本项目位于西安市西咸新区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室发布的2024年1月19日发布的环保快报，西咸新区2023年空气质量情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.14; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.50; 达标. CO; 日均值的第95百分位数; 1300; 4000; 32.50; 达标. O3; 日最大8h均值的第90百分位数; 163; 160; 101.875; 不达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO日均值的第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8h均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物 本项目运营期排放的大气特征污染物为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物和总悬浮颗粒物（TSP）。根据中国气象报社《西安气候特征》中表2“西安各时段平均风速、主导风向和静风频率”：5月1日~7月20日，西安主导风向为东北风，平均风速为1.4~2.1m/s，故监测方案中按下风向西南侧进行监测。根据国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司对项目地及下风向特征污染物的监测，监测期间有三天风向为东北风，与主导风向一致。监测报告见附件8（报告编号：XAH240109009051101），监测点位见附图5，具体如下。 ①监测项目 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）。 ②监测点位 项目地国检测试控股集团陕西有限公司院内设1个监测点（1#），沣华熙城小区西南侧（项目所在地下风向440m处）设1个监测点（2#），项目共设2个大气监测点位。 ③监测时间及频次 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物监测1小时均值，4次/天，连续监测3天；氮氧化物、总悬浮颗粒物监测24小时平均浓度，1次/天，连续监测3天。 ④评价标准 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）详解中标准限值（1h平均：2mg/m3）；硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值（1h平均：300μg/m3）；氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值（1h平均：50μg/m3）；氮氧化物（NOX）执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值（1h平均：250μg/m3，24小时平均：100μg/m3），总悬浮颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值（24小时平均：300μg/m3）。 ⑤监测结果 监测点情况见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离. 1#国检测试控股集团陕西有限公司院内; 非甲烷总烃; 2024.05.21-2024.05.23， 4次/d，连续监测3d; 项目地; /. 硫酸雾; 2024.05.21-2024.05.23， 4次/d，连续监测3d. 氯化氢; 2024.05.31，2024.06.02-2024.06.03， 4次/d，监测3d. 氮氧化物; 2024.05.31，2024.06.02-2024.06.03，4次/d，监测3d. 2024.5.31-2024.06.01，2024.06.02-2024.06.04， 1次/d，监测3d. 总悬浮颗粒物; 2024.05.20-2024.05.23， 1次/d，连续监测3d. 2#沣华熙城小区西南侧（项目所在地下风向440m处）; 非甲烷总烃; 2024.05.21-2024.05.23， 4次/d，连续监测3d; 项目地西南侧; 440m. 硫酸雾; 2024.05.21-2024.05.23， 4次/d，连续监测3d. 氯化氢; 2024.05.31，2024.06.02-2024.06.03， 4次/d，监测3d. 氮氧化物; 2024.05.31，2024.06.02-2024.06.03，4次/d，监测3d. 2024.5.31-2024.06.01，2024.06.02-2024.06.04， 1次/d，监测3d. 总悬浮颗粒物; 2024.05.20-2024.05.23， 1次/d，连续监测3d. 表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. 1#国检测试控股集团陕西有限公司院内; 非甲烷总烃; 1h; 2mg/m3; 0.26~0.38mg/m3; 19%; /; 达标. 硫酸雾; 1h; 300μg/m3; 5~8μg/m3; 2.67%; /. 氯化氢; 1h; 50μg/m3; 38~49μg/m3; 98%; /. 氮氧化物; 1h; 250μg/m3; 34~51μg/m3; 20.4%; /. 24h; 100μg/m3; 40~44μg/m3; 44%; /. 总悬浮颗粒物; 24h; 300μg/m3; 111~130μg/m3; 43.33%. 2#沣华熙城小区西南侧（项目所在地下风向440m处）; 非甲烷总烃; 1h; 2mg/m3; 0.29~0.41mg/m3; 20.5%; /; 达标. 硫酸雾; 1h; 300μg/m3; 4~9μg/m3; 3%; /. 氯化氢; 1h; 50μg/m3; 27~48μg/m3; 96%; /. 氮氧化物; 1h; 250μg/m3; 28~50μg/m3; 20%; /. 24h; 100μg/m3; 36~40μg/m3; 40%; /. 总悬浮颗粒物; 24h; 300μg/m3; 118~129μg/m3; 43%; /. 由上表可知，项目拟建区域周边非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）详解中标准限值（1h平均：2mg/m3），硫酸雾、氯化氢均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值（硫酸雾：1h平均：300μg/m3，氯化氢1h平均：50μg/m3，），氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值（1h平均：250μg/m3，24小时平均：100μg/m3），总悬浮颗粒物（TSP）可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值（24小时平均：300μg/m3）。 2、声环境质量现状 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，故无需进行声环境现状监测。 3、生态环境 本项目租用现有厂房进行建设，无需进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境 本项目位于中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层，实验室、办公区等地面均硬化处理，危废贮存点进行防渗处理，各危废设专用贮罐收集，且危废贮存设施下方设置有托盘。在采取有效防治措施及加强日常监督管理的情况下，可以有效切断污染源对地下水、土壤的联系通道，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城红光大道（沣东大道）以北、科源一路以西，中国国检测试控股集团陕西有限公司一号楼三、四层。根据现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目用地范围内无生态环境保护目标。具体环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 要素; 环境保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区类别; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 执行标准. 经度; 纬度. 环境空气; 天地源兰樾坊; 108.77466917; 34.26392007; 居住区; 人群; 二类; NE; 76; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 绿地新里成尔雅公馆; 108.77805948; 34.26368953; E; 365. 沣华熙城; 108.77391815; 34.25808546; S; 225. 中国国际丝路中心; 108.76891851; 34.25774850; SW; 140. 沣东紫锦酒店; 108.77236247; 34.26501956; N; 327. 沣东i立方; 108.77234101; 34.26409741; 文教区; N; 215. 沣东i未来; 108.77261996; 34.26004516; S; 102. 西咸新区沣东新城政务中心; 108.76978755; 34.26298018; W; 125. 在建建筑物; 108.76973391; 34.26512596; /; NW; 355. 沣东新城国际医院; 108.77790928; 34.25856431; 医院; SE; 386. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目施工期扬尘排放执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB 161/1078-2017）中表2二级标准要求，详见表3-5；运营期非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，厂区内有机废气（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1特别排放限值，详见表3-6。 表3-5 施工期废气排放标准限值一览表 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度; 执行标准. 1; 拆除、土方及地基处理颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB 161/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.7mg/m3. 表3-6 运营期废气排放标准限值一览表 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放控制要求; 执行标准. 排气筒高度（m）; 排放 速率（kg/h）; 限值（mg/m3）; 定义. 1; 颗粒物; /; /; /; 1.0; 周界外最高浓度限值; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 2; 非甲烷总烃; 120; 35; 38.25①; 4. /; /; /; 6; 厂房外1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1. /; /; /; 20; 厂房外任意一次浓度值. 3; 硫酸雾; 45; 35; 2.975①; 1.2; 周界外最高浓度限值; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 4; 氯化氢; 100; 35; 1①; 0.2. 5; 氮氧 化物; 240; 35; 2.975①; 0.12. 注①：根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录B，使用内插法计算排气筒的排放速率。同时根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）7.1：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。经现场调查，本项目周边200m范围内最高建筑为东北侧天地源兰樾坊，高度约92m，本项目排气筒高度均为35m，因此，本项目有组织非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放速率限值加严50%。. 2、废水 本项目运营期实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 园区废水总排口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。详见表3-7。 表3-7 运营期废水污染物排放标准 排放 标准; 标准限值（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 阴离子表面活性剂; 石油类; 溶解性总固体TDS. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 6~9 （无量纲）; 500; 300; 400; /; /; /; 20; 30; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 6.5~9.5 （无量纲）; 500; 350; 400; 45; 70; 8; 20; 15; 1500. 本项目执行; 6～9 （无量纲）; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 20; 15; 1500. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准和4类标准，详见表3-8。 表3-8 噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 时段; 标准限值; 执行标准. 施工期; 昼间; ≤70dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 夜间; ≤55dB（A）. 运营期; 东、西、北厂界; 昼间; ≤60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 夜间; ≤50dB（A）. 南厂界; 昼间; ≤70dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准. 夜间; ≤55dB（A）. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国NOx、VOCs、COD、氨氮排放总量控制指标，进一步完善总量控制指标体系。 本项目实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 结合本项目的排污情况，本次评价建议总量控制指标为：NOx：0.0027t/a，VOCs：0.05778t/a、COD：0.20t/a、NH3-N：0.032t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目依托现有厂房进行装修改造，施工期主要进行内部给水、排水、供电管道的建设，进行防渗作业，建设墙体隔断，安装调试实验设备及配套设施。施工期对环境的影响主要为施工废气、施工废水、施工机械噪声、固体废物等。施工期主要采取的污染防治措施如下： 1、施工废气防治措施 项目施工期废气主要为室内装修时产生的废气，为减少施工废气对环境空气的影响，评价提出以下建议进行控制： ①装修材料应随用随运，装修垃圾等应尽量在厂房内放置，并应及时运走处理，或集中收集并采取桶装或遮盖的方式减少扬尘的产生。 ②施工期室内装修材料应使用绿色环保型涂料，减少有机废气的产生，勤通风，降低室内废气浓度。 项目施工范围小且处于室内、施工期短、产生的废气量较少，采取洒水抑尘等措施，经环境空气自然扩散、稀释后，对周围大气环境产生的影响较小。 2、施工废水防治措施 施工期无生产废水产生，主要为施工人员生活污水，经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理。 3、施工噪声防治措施 施工期噪声主要来源于室内装修阶段使用的切割机、电钻等机械设备运转和运输车辆等机械噪声。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工期的结束，施工噪声对周围环境的影响也将停止。采取以下噪声防治措施： ①合理安排施工作业，尽量缩短施工期。 ②在室内装修时，进行钻、切工序时应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 ③合理安排施工时间，严禁夜间施工。 评价要求施工期间加强管理，文明施工，严格按当地管理部门批准的时间施工，尤其是需要动用高噪声、大振动的设备时尽量避开午休、集中办公等需要安静环境的时段，如设备安装时候的钻孔、安装等。 4、施工固废处置措施 项目施工过程中产生的固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾，为减轻固体废物对环境造成的影响，施工期可采用以下防治措施： ①施工建筑垃圾尽可能回收利用，不能回收利用的暂时存放于施工区域内指定的临时堆存点，送往当地城建部门指定的建筑垃圾填埋场处置； ②施工人员生活垃圾集中堆放，及时运送至园区垃圾集中点。 ③车辆运输散体物料和废弃物时，应密闭、覆盖，不得沿途漏撒。 通过上述措施，施工期产生的固体废物能得到有效控制，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节、污染物种类、污染物产生量、排放量和浓度 本项目有机前处理及实验检验过程会产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）；无机前处理会产生少量无机酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）；固废、土壤制备过程中会产生少量粉尘（颗粒物）。 根据现有项目源强核算结果，非甲烷总烃产生量为96.3kg/a，氯化氢产生量为37.5kg/a，硫酸雾产生量为3.19kg/a。本项目为迁建项目，故非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾产生量按现有项目产生量取值。 ①有机废气（以非甲烷总烃计） 项目运营期实验室溶液配制、检测过程中会产生少量挥发性气体，由于检测项目的不同，消耗的试剂也不同，但总体上各类试剂消耗量均较小，且试剂均保存在封闭式试剂瓶中，只有在使用过程中才会在操作台上短时间打开试剂瓶，随后立即封闭。 本项目实验过程中涉及的挥发性试剂主要为正己烷、环己烷、乙酸乙酯、乙腈、无水乙醇、异戊烷、甲醇等。本项目非甲烷总烃产生量按现有项目非甲烷总烃产生量96.3kg/a取值，有机试剂年使用时间按250h计，则非甲烷总烃产生量为0.385kg/h。 环评要求实验操作人员严格按照实验室操作规范进行溶剂操作工作，尽可能减少原辅材料的挥发。本项目有机实验室设置通风橱18个，色谱1~4室共设置万向罩12个，实验操作在通风橱内/万向罩下进行，所有废气统一收集、处置后排放，少量废气以无组织形式逸散。实验前提前开启通风橱/万向罩，实验结束后运行一段时间后再关闭。通风橱/万向罩上方设置排风管道，有机废气经机械强制抽风进入排气管道后汇集到总管道，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒排放。本项目使用通风橱、万向罩收集废气，且敞开面控制风速不小于0.5m/s，故废气收集效率按80%取值。两级活性炭吸附装置处理效率按50%计，风机风量为18000m3/h，则项目非甲烷总烃排放情况见表4-1。 表4-1 项目非甲烷总烃产排情况一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 治理 工艺; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放形式. 有机前处理及实验过程; DA001; 非甲烷总烃; 77.04; 17.12; 0.31; 通风橱/万向罩+两级活性炭吸附装置+35m高排气筒; 18000; 80; 50; 是; 38.52; 8.56; 0.155; 有组织. 实验室; 19.26; /; 0.077; 通风换气; /; /; /; /; 19.26; /; 0.077; 无组织. 由上表可知，本项目有机检测过程中产生的非甲烷总烃经通风橱/万向罩+活性炭吸附装置处理后通过35m高排气筒（DA001）能够达标排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%。本项目非甲烷总烃排放量与现有项目非甲烷总烃排放量的差异是因为本项目使用两级活性炭吸附装置，污染物去除效率高。 ②无机酸性废气 - 氯化氢 盐酸主要用于样品前处理，本项目氯化氢产生量按现有项目氯化氢产生量37.5kg/a取值，盐酸年使用时间按500h计，则氯化氢产生量为0.075kg/h。 本项目理化+无机实验室设置通风橱18个，光谱1~2室共设置吸风罩6个，小设备1~3室共设置万向罩8个，实验操作在通风橱内/万向罩下/吸风罩下进行，所有废气统一收集、处置后排放，少量废气以无组织形式逸散。实验前提前开启通风橱/万向罩/吸风罩，实验结束后运行一段时间后再行关闭。通风橱/万向罩/吸风罩上方设置排风管道，废气经机械强制抽风进入排气管道后汇集到总管道，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒排放。废气收集效率按80%计，喷淋塔处理效率按80%计，风机风量为18000m3/h，则本项目氯化氢产排情况见表4-2。 表4-2 项目氯化氢产排情况一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 治理 工艺; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放形式. 无机前处理; DA002; 氯化氢; 30; 3.33; 0.06; 通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置+35m高排气筒; 18000; 80; 80; 是; 6; 0.67; 0.012; 有组织. 实验室; 7.5; /; 0.015; 通风换气; /; /; /; /; 7.5; /; 0.015; 无组织. 由上表可知，本项目无机检测过程中产生的氯化氢经通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置处理后通过35m高排气筒（DA002）能够达标排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中氯化氢35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%。 - 硫酸雾 硫酸主要用于样品前处理，本项目硫酸雾产生量按现有项目硫酸雾产生量3.19kg/a取值，硫酸年使用时间按500h计，则硫酸雾产生量为0.0064kg/h。 本项目理化+无机实验室设置通风橱18个，光谱1~2室共设置吸风罩6个，小设备1~3室共设置万向罩8个，实验操作在通风橱内/万向罩下/吸风罩下进行，所有废气统一收集、处置后排放，少量废气以无组织形式逸散。实验前提前开启通风橱/万向罩/吸风罩，实验结束后运行一段时间后再行关闭。通风橱/万向罩/吸风罩上方设置排风管道，废气经机械强制抽风进入排气管道后汇集到总管道，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒排放。本项目使用通风橱、万向罩、吸风罩收集废气，且敞开面控制风速不小于0.5m/s，故废气收集效率按80%计。喷淋塔处理效率按80%计，风机风量为18000m3/h，则本项目硫酸雾产排情况见表4-3。 表4-3 项目硫酸雾产排情况一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 治理 工艺; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放形式. 无机前处理; DA002; 硫酸雾; 2.55; 0.28; 0.0051; 通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置+35m高排气筒; 18000; 80; 80; 是; 0.51; 0.056; 0.00102; 有组织. 实验室; 0.64; /; 0.0013; 通风换气; /; /; /; /; 0.64; /; 0.0013; 无组织. 由上表可知，本项目无机检测过程中产生的硫酸雾经喷淋塔装置处理后通过35m高排气筒（DA002）能够达标排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中硫酸雾35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%。 - 氮氧化物 实验过程使用的硝酸为极易挥发的溶剂，由于本项目无源强核算技术指南及排污许可证申请与核发技术规范要求，本次评价参考《环境统计手册》中酸洗工艺的酸液蒸发量计算公式计算无机酸性废气的产生量： 式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h； M—液体的分子量； V—溶液表面上的空气流速，m/s； PH—相应于液体温度下空气的饱和蒸汽压力，mmHg； F—溶液蒸发面的表面积，m2。 产生源强：硝酸分子量M取63，V取值0.5m/s，PH取值41.0mmHg（平均使用浓度按照50%，温度80℃查表所得），溶液蒸发面积根据实验条件及容器规格按照半径5cm计算，F取值0.00785m2，则计算得氮氧化物产生源强为0.015kg/h。项目硝酸年用量为37L（52.54kg）。硝酸同样主要用于样品前处理，硝酸年使用时间按500h计，则氮氧化物产生量为7.5kg/a。 本项目理化+无机实验室设置通风橱18个，光谱1~2室共设置吸风罩6个，小设备1~3室共设置万向罩8个，实验操作在通风橱内/万向罩下/吸风罩下进行，所有废气统一收集、处置后排放，少量废气以无组织形式逸散。实验前提前开启通风橱/万向罩/吸风罩，实验结束后运行一段时间后再行关闭。通风橱/万向罩/吸风罩上方设置排风管道，废气经机械强制抽风进入排气管道后汇集到总管道，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒排放。废气收集效率按80%计，喷淋塔处理效率按80%计，风机风量为18000m3/h，则本项目氮氧化物产排情况见表4-4。 表4-4 项目氮氧化物产排情况一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 治理 工艺; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放形式. 无机前处理; DA002; 氮氧化物; 6; 0.67; 0.012; 通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置+35m高排气筒; 18000; 80; 80; 是; 1.2; 0.134; 0.0024; 有组织. 实验室; 1.5; /; 0.003; 通风换气; /; /; /; /; 1.5; /; 0.003; 无组织. 由上表可知，本项目无机检测过程中产生的氮氧化物经通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置处理后通过35m高排气筒（DA002）能够达标排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中氮氧化物35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%。 ③粉尘 本项目固废、土壤检测前处理过程涉及样品的研磨筛分处理，在4层东南侧设置固废制备实验室、土壤制备粗磨实验室和细磨实验室各1间，其中，固废制备实验室设置2个研磨工位，土壤制备实验室各设置4个研磨工位，每个工位使用包围型透明罩子密闭，产生的粉尘经下排式抽风系统送至除尘设备处理后，无组织散失。项目固废、土壤检测样品较少，产生的粉尘很少，仅做定性分析。 （2）排放形式、治理设施 项目有机前处理及实验检测过程中产生的非甲烷总烃经通风橱/万向罩+两级活性炭吸附装置处理后，通过35m高排气筒（DA001）排放，未收集的非甲烷总烃在室内无组织排放；无机前处理过程中产生的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物经通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置处理后，通过35m高排气筒（DA002）排放，未收集的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物在室内无组织排放；固废、土壤研磨过程中产生的粉尘（颗粒物）经下排式抽风系统送至除尘设备处理后，无组织散失；废气收集管道设置见下图。 引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后排放 图4-1 有机废气收集管道设置图 引至楼顶喷淋塔装置处理后排放 图4-2 无机酸性废气收集管道设置图 ①废气收集措施可行性分析 项目采用通风橱、万向罩、吸风罩对实验检测过程产生的废气进行收集，且敞开面控制风速不小于0.5m/s，故废气收集效率按80%计。 ②有机废气治理措施可行性分析 活性炭吸附是处理有机废气最常用的净化设备，活性炭是一种多孔性的含炭物质，具有高度发达的孔隙构造，比表面积大，能与气体充分接触，活性炭孔壁上的大量的分子可产生强大引力，将有害杂质吸引到孔径中，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能。有机废气由风机提供动力，正压或负压进入箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此，当此固体表面与气体接触时就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，净化气体高空达标排放。 项目活性炭吸附主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂活性炭，借由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。采用活性炭吸附法处理有机溶剂废气，方法成熟，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。本项目使用的活性炭为蜂窝状活性炭，与普通活性炭相比具有比表面积大、吸附率高等优点，对于废气具有较好的吸附效果，要求碘吸附值大于600mg/g，提高活性炭吸附效果。根据西安市生态环境局《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）：“活性炭装填量：根据风量和初始浓度确定，VOCs初始浓度在100mg/m3以下的，活性炭填充量不少于0.5吨”。本项目风机风量为18000m3/h，有机废气初始排放浓度为17.12mg/m3，远小于100mg/m3，故本项目活性炭按0.5吨填充，设置两级。 活性炭吸附装置对于有机废气的去除效率约在90%以上，因《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》中无对应的实验室行业，活性炭吸附对挥发性有机物的处理效率参照“橡胶制品行业”，活性炭吸附对挥发性有机物处理效率为50%，因此本项目活性炭对有机废气的去除效率按50%计。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019.6.26）：“车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行”，本项目位于重点地区，为环境检测实验室，且有机废气初始排放速率为0.31kg/h，远远小于要求的2kg/h，因此，采用两级活性炭吸附装置可满足本项目需求。本次评价要求建设单位使用的活性炭必须满足西安市生态环境局（市环发〔2022〕65号）对活性炭的要求，加强活性炭吸附设备的管理，及时更换，保证活性炭吸附效果，确保污染物达标排放。 ③无机酸性废气治理措施可行性分析 酸雾吸收塔是硫酸、硝酸、盐酸等生产和使用过程中产生酸性气体的常用废气处理设备，酸雾废气在风机引力下由集风罩收集，经管道再进入喷淋塔，酸雾气体经冲击水浴后，自下而上穿过填料层循环吸收；液体通过喷淋分布均匀地喷在填料层中，沿填料层表面向下流动进入循环水箱，由于上升废气气体和下降吸收液在填料中不断接触，酸性气体便被水捕集，酸雾经离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，经净化后气体完全能达标排放，废水在喷淋塔中循环使用，定期清理。采用氢氧化钠碱液进行喷淋，喷淋液pH维持在9~11。因《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》中无对应的实验室行业，喷淋塔对酸性废气的处理效率参照“无机酸制造行业”喷淋塔对氮氧化物处理效率为90.5%，考虑到本项目酸性废气为混合酸性废气，因此本次评价硫酸雾、氯化氢、氮氧化物的处理效率以80%计。 表4-5 治理设施参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染因子; 排放 形式; 治理设施. 处理效率（%）; 治理工艺; 是否为可行性技术①. 有机前处理及实验过程; 有机 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 50; 两级活性炭吸附装置; 是. 无机前处理; 无机酸性废气; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物; 有组织; 80; 喷淋塔装置; 是. 注：①根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中6.1可行技术要求：“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定”。本项目无对应行业可行技术指南，但经核算废气污染物均可满足《《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%，故本项目采用的废气治理措施为可行性技术。. （3）排放口基本情况 本项目运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。 表4-6 排放口基本情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 排放口基本情况; 排放 标准. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 有机前处理及实验过程; 非甲烷总烃; 有组织; 35; 0.5; 20; DA001; 一般排放口; E108°46′22.629″，N34°15′41.492″; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 无机前处理; 氯化氢; 有组织; 35; 0.5; 20; DA002; 一般排放口; E108°46′22.706″，N34°15′41.581″. 硫酸雾. 氮氧 化物. （4）非正常工况影响分析 非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理设施失效，造成排气筒废气中废气污染物未经处理直接排放。 表4-7 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; DA001; 废气处理设施故障、检修状况; 非甲烷总烃; 17.12; 0.31; 1; 1; 加强维护，选用可靠设备，废气日常监测与记录，加强管理. 2; DA002; 氯化氢; 3.33; 0.06; 1; 1. 硫酸雾; 0.28; 0.0051; 1; 1. 氮氧 化物; 0.67; 0.012; 1; 1. 由上表可知，项目实验室有机废气及无机酸性废气产生浓度、产生速率较小，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关浓度限值，因此，非正常工况时项目不会出现废气超标排放的情况。 企业目前已有较为完善的环境管理机构和环境管理制度，环境管理工作由总经理作为总负责，环境主管分管环保，负责项目环保设施运行、例行监测、环境污染事故处理及配合当地环保部门环保执法等工作；同时企业已设置环保设施齐备，环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，污染物处理装置日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。本次搬迁项目建成后纳入该体系进行管理。 经调查，企业现有环境管理制度中环保设施运行管理制度未更新，本次搬迁项目建成后企业应根据现行环保要求，更新该制度。建设单位在该制度中应特别注意以下几点： ①由专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换填料及对喷淋塔排水，确保废气污染物达标排放； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。 （5）达标情况分析 本项目实验室有机前处理及实验过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱/万向罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶两级活性炭吸附装置处理后经35m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃有组织排放速率为0.0024kg/h，排放浓度为0.134mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%。 无机前处理产生的无机酸性废气（氯化氢、硫酸雾、氮氧化物）经通风橱/万向罩/吸风罩上方排风管道收集后汇集到总排风管道上，引至楼顶喷淋塔装置处理后经35m高排气筒（DA002）排放。氯化氢、硫酸雾、氮氧化物有组织排放速率分别为0.012kg/h、0.00102kg/h、0.0024kg/h，排放浓度分别为0.67mg/m3、0.056mg/m3、0.134mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物35m高排气筒限值（采用内插法计算）的50%。 综上，本项目废气经过以上措施处理后可达标排放，对周围环境产生影响较小，措施具有可行性。 排气筒设置合理性分析： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中7.1要求：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。经现场调查，本项目周边200m范围内最高建筑为园区东北侧天地源兰樾坊，高度约92m，本项目排气筒高度均为35m，因此，本项目各废气排放速率标准值严格50%执行，排气筒高度设置合理。 （6）监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，提出企业废气自行监测计划，详见表4-8。 表4-8 项目运营期废气监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; 排气筒出口（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 排气筒出口（DA002）; 氯化氢; 1次/年. 硫酸雾; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 无组织; 周界外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值. 氯化氢; 1次/年. 硫酸雾; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1. （7）废气排放的环境影响 本项目拟建场地所在区域属于环境空气现状不达标区，根据项目补充监测结果可知，各监测点位的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）现状浓度均能满足相关标准要求。 本项目实验室产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）经收集通过两级活性炭吸附装置处理后，主要以有组织形式达标排放；无机酸雾（氯化氢、硫酸雾、氮氧化物）经收集通过喷淋塔装置处理后，主要以有组织形式达标排放；颗粒物经下排式抽风系统送至除尘设备处理后，无组织散失。项目废气经收集处理后，排放量较小，对环境空气保护目标影响很小。因此，本项目营运期间对周围环境空气影响较小。 2、废水 （1）废水产排污环节、污染物种类、污染物产生量、排放量和浓度 项目营运期产生的废水主要为生活污水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水、喷淋塔排水、职工工作服清洗废水和超纯水制备排放浓水。 ①生活污水 项目生活污水产生量为584m3/a（2.336m3/d）。 ②地面清洁废水 地面清洁废水产生量为86.4m3/a（0.346m3/d）。 ③实验器皿清洗废水 实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）产生量为120m3/a（0.48m3/d）。 ④喷淋塔排水 喷淋塔排水量为3.0m3/a（0.012m3/d）。 ⑤职工工作服清洗废水 职工工作服清洗废水产生量为30m3/a（0.12m3/d）。 ⑥超纯水制备排放浓水 项目超纯水制备排放浓水量为3.43m3/a（0.014m3/d）。 根据建设单位提供现有项目剩余一般水样量约0.5m3/a（0.002m3/d），则本项目剩余一般水样量为0.5m3/a（0.002m3/d）。实验器皿清洗废水和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理。园区已建化粪池2座，其中园区东侧和西侧各1座，容积分别为75m3和30m3，本项目废水进入东侧化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理。 根据建设单位提供的现有项目废水例行监测报告（见附件7），废水排放口监测数据为废水处理设备出口的排放浓度。项目实验器皿清洗废水、喷淋塔排水、剩余一般水样经废水处理设备处理后再排入化粪池，故本项目实验器皿清洗废水、喷淋塔排水、剩余一般水样进化粪池的污染物浓度按现有项目废水处理设备排放口数据取值；因现有项目生活污水和其余废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备浓水等）依托中国通信建设西安产业园8幢北侧化粪池处理（60m3），该化粪池也容纳中国通信建设西安产业园内其他企业生产废水和生活污水等，化粪池出水水质不能代表国检测试控股集团陕西京诚检测生活污水和其余废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备浓水等）水质，且国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司未对该化粪池出口水质进行监测，不符合污染源源强核算中实测法的引用条件，故本项目采用类比法进行源强核算。本项目生活污水、地面清洁废水、职工工作服清洗废水排放浓度类比《中国建材检验认证集团股份有限公司西北基地项目竣工验收环境监测报告》（报告编号：XAH230112043120405，见附件10）中的数据；超纯水制备浓水中TDS产生浓度根据企业提供数据。本项目废水污染物产排情况见表4-9。 表4-9 项目废水各污染物产排情况一览表 单体 指标; 水质指标. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 阴离子表面活性剂; 石油类; TDS. 实验器皿清洗废水、喷淋塔排水、剩余一般水样（123.5m3/a）; 治理工艺; 废水处理设备（酸碱中和）. 废水处理设备出口排放浓度（mg/L）; 8.12; 296; 75.2; 8; 10.9; 4; 30; 1.90; 0.60; /. 排放量（m3/a）; /; 0.037; 0.0093; 0.0010; 0.0013; 0.0049; 0.0037; 0.00023; 0.000074; /. 治理工艺; 园区化粪池. 治理效率（%）; /; 15; 20; 40; /; /; /; /; /; /. 排放浓度（mg/L）; 6-9; 251.6; 60.16; 4.8; 10.9; 4; 30; 1.90; 0.60; /. 排放量（m3/a）; /; 0.031; 00074; 0.00059; 0.0013; 0.0049; 0.0037; 0.00023; 0.000074; /. 生活污水、地面清洁废水、职工工作服清洗废水（700.4m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 7.82; 247; 83.9; 80; 43.4; 7.88; 57.2; /; /; /. 排放量（m3/a）; /; 0.17; 0.059; 0.056; 0.030; 0.0055; 0.040; /; /; /. 超纯水制备排放浓水（3.43m3/a）; 产生浓度（mg/L）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1300. 产生量（m3/a）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0045. 治理工艺; 园区化粪池. 治理效率（%）; /; 15; 20; 40; /; /; /; /; /; /. 排放浓度（mg/L）; 6-9; /; /; /; /; /; /; /; /; 1300. 排放量（m3/a）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0045. 综合废水（827.33m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 6-9; 246.66; 80.01; 68.44; 38.37; 7.27; 52.90; 0.28; 0.090; 5.39. 排放量（m3/a）; /; 0.20; 0.066; 0.057; 0.032; 0.0060; 0.044; 0.00023; 0.000074; 0.0045. 排放标准（《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准）; 6-9（无量纲）; 500; 300; 400; 45; 8; 70; 20; 15; 1500. （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-10 废水类别、污染物及治理污染设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、阴离子表面活性剂、石油类、溶解性总固体; 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; 间接排放; TW001; 园区化粪池; 化粪池; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. ②废水污染物排放执行标准 表4-11 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级限值; 6~9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 阴离子表面活性剂; 20. 石油类; 15. 溶解性总固体; 1500. ③废水排放口基本情况及监测要求 表4-12 废水排放口信息 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 108°46′20.964″; 34°15′42.674″; 0.0786154; 市政污水管网; 间断排放，流量不稳定; 8:30~17:30; 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. TN; 15. 阴离子表面活性剂; 0.5. 石油类; 1. （3）废水处理设备、污水处理厂依托可行性分析 ①废水处理设备 根据实验室布局，本项目4楼无足够空间设置污水处理间，故本项目在3楼东北侧设置1间污水处理间，放置废水处理设备（酸碱中和，1t/d）。本项目实验器皿清洗废水和剩余一般水样经4楼实验室水池下方排水管道收集，排入3楼污水处理间自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d），经处理后排入园区化粪池；喷淋塔排水采用专用桶收集后转入废水处理设备，经处理后排入园区化粪池。 污水处理间远离办公区，临靠卫生间，对人员办公影响较小。实验清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水中污染物浓度较低，主要是避免pH值不达标，因此，废水处理设备采用酸碱中和处理工艺，设备外排废水之前，人工调节pH值并检测，符合6~9（无量纲）时再行排放。 ②依托园区化粪池可行性 本项目实验器皿清洗废水、剩余一般水样和喷淋塔排水经废水处理设备处理后，同生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池进一步处理。项目综合废水排放量为3.145m3/d，园区已建化粪池2座，园区东侧和西侧各1座，容积分别为75m3和30m3，本项目废水进入东侧化粪池，目前化粪池预留充足，能够满足本项目废水排放需求。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 根据表4-9计算可知，本项目综合废水经园区化粪池处理后废水能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求。同时项目废水昼间排放比较稳定，符合化粪池收水指标，不会造成冲击，依托可行。 ③依托污水处理厂可行性 项目废水经园区化粪池处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程。一期工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，本项目废水产生量仅为3.31m3/d，经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，且项目废水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，废水排入后对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的影响较小。故项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 （4）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，提出企业废水自行监测计划，详见表4-13。 表4-13 项目运营期废水监测计划一览表 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 园区废水总排口DW001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、阴离子表面活性剂、石油类、溶解性总固体; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 3、噪声 （1）主要噪声源 本项目运营期噪声污染源主要来源于实验室设备及废气处理风机等。类比同类设备的噪声源强，本项目运营期主要噪声源强见表4-14和表4-15。 表4-14 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置（m）①; 距室内边界距离/m②; 室内边界声级/dB（A）②; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离③. 1; 土壤制备室（细磨）; 研磨机1; XQM-4; 70; 低噪声设备、房体隔声、设备基础减震、距离衰减等; 46.7; 4; 14; 0; 65; 250h; 20; 45; 1m. 研磨机2; 70; 47.7; 4; 14; 1; 65; 20; 45. 研磨机3; 70; 48.7; 3; 14; 1.5; 65; 20; 45. 注：①表中坐标以项目所在1#楼西南角为坐标原点（0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；②距室内边界距离及其对应的室内边界声级所指的边界即为距离设备最近的室内边界，本项目研磨机1、2、3距离室内边界距离分别为距离室内西侧边界、西侧边界、东侧边界的距离；③建筑物外噪声对应距离即指距离设备最近的1号楼所在边界外1m。. 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机-2; /; 43; 10; 33; 90; 低噪声设备、基础减振; 2400h. 2; 风机-3; /; 47; 13; 33; 90. 注：表中坐标以项目所在1#楼西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）厂界和环境保护目标达标情况 a.预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑几何发散、空气吸收衰减、地面附加衰减、障碍物屏蔽等引起的衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 ①室外声源 预测因子：选取等效连续A声级作为预测因子。 预测点位：本项目厂界为其所在的中国国检测试控股集团陕西有限公司1号楼东、南、西、北侧场界，预测点为东、南、西、北厂界外1m。 预测模式：根据声环境评价导则的要求，选用预测模式；考虑到噪声预测点位均在场界处，到噪声源有一定的距离，所以可以按点源衰减模式进行预测。此外声波在传播过程中受到厂内建筑物的屏障和遮挡，所以确定单个设备的噪声预测模式为： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； DC－指向性校正，描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv－几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB； 无指向性点声源几何发散衰减基本公式为： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②室内声源 首先计算某一室内声源靠近围护处产生的的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw－点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q－指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R－房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③再计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级Lp1i： 式中：Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ④计算靠近室外围护结构处的声压级Lp2i（T），dB； 式中：Lp2i（T）－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi－围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw－中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）－靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S－透声面积，m2。 ⑥计算预测点的总声压级贡献值： 式中：Leqg－建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； ti－在T时间内i声源工作时间，s； M－等效室外声源个数； tj－在T时间内j声源工作时间，s。 b.预测结果 本项目夜间不检测，仅对昼间噪声贡献值进行预测，噪声预测结果见表4-16。 表4-16 项目厂界预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准限值; 达标判定. 1#东厂界; 昼间; 56; 昼间≤60; 达标. 2#南厂界; 昼间; 53; 昼间≤70; 达标. 3#西厂界; 昼间; 51; 昼间≤60; 达标. 4#北厂界; 昼间; 54; 昼间≤60; 达标. 从上表可以看出，经预测本项目建成后，项目所在1#楼东、西、北厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A））要求，南厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间≤70dB（A））要求，对周围声环境影响较小。 （3）措施要求 为减少噪声污染物排放，保障工作人员健康，环评提出以下措施： ①项目夜间不得进行实验检测； ②风机等设备首先考虑采用独立基座并安装高效减震橡胶垫片；管道连接处采用软性材料连接，减少共振； ③在厂房总体布置上，考虑高噪声源的噪声排放，将高噪声设备集中布设在厂房内远离厂界的位置； ④露天放置的风机安装消声器，采取独立减振基座； ⑤加强设备的维护保养，增强员工环保意识。 （4）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，提出企业噪声自行监测计划，详见表4-17。 表4-17 项目运营期噪声监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; 东、西、北厂界; Leq[dB(A)]; 东、西、南、北厂界各设置1个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. 4、固废 （1）固体废物产生环节、名称、属性 ①生活垃圾 现有项目劳动定员为73人，搬迁后不新增劳动定员。根据建设单位现有项目生活垃圾产生量数据，则本项目生活垃圾产生量为10.95t/a，分类收集后由环卫部门统一清运。根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于SW62可回收物900-001-S62废纸和SW64其他垃圾900-099-S64。 ②一般工业固体废物 a.废滤芯 项目超纯水机使用的滤芯约6个月更换一次，根据建设单位提供现有项目废滤芯产生量数据，则本项目废滤芯产生量为0.02t/a，由超纯水机厂家更换后带走处置。根据《固体废物分类与代码目录》，废滤芯属于SW59其他工业固体废物900-099-S59。 b.废包装 项目办公过程中产生的废包装盒、包装袋，根据建设单位提供现有项目废包装产生量数据，则本项目废包装产生量为0.05t/a，收集后定期外售。根据《固体废物分类与代码目录》，废包装属于SW17可再生类废物900-005-S17。 c.剩余样品 项目采集的大多数样品均为一般样品，符合相应标准，不存在严重污染且产生量较小，一般水样随清洗废水一同处置；固废、土壤样品（含除尘设备收集的粉尘，不考虑极少数永久保留样品）作为一般固废处置；经检测超标的样品，待出具检测报告后退回送检单位（多为水样，暂存于样品室）。根据建设单位提供现有项目剩余样品产生量数据，则本项目剩余一般样品产生量为0.2t/a，剩余超标样品产生量为0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，剩余样品属于SW92实验室固体废物900-001-S92。 d.废培养基 项目微生物实验过程产生的废培养基使用高压蒸汽灭菌锅灭菌后作为一般废物处置。根据建设单位提供现有项目废培养基产生量数据，则本项目废培养基产生量为0.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废培养基属于SW92实验室固体废物900-001-S92。 ③危险废物 a.实验废液 项目实验过程产生的含废酸、废碱、重金属离子、有机溶剂及其他试剂的实验废液采用专用带盖密闭收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。根据建设单位提供现有项目实验废液产生量数据，则本项目实验废液产生量为0.8t/a，危废代码为HW49（900-047-49）。 b.一次清洗废水 项目一次清洗废水产生量约为0.12t/a，作为危废处置，危废代码为HW49（900-047-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 c.废试剂瓶 根据建设单位提供现有项目废试剂瓶产生量数据，则本项目废试剂瓶产生量为0.03t/a，危废代码为HW49（900-041-49），采用专用带盖收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 d.过期试剂 项目运行过程中产生过期试剂，采用专用带盖密闭收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。根据建设单位提供现有项目过期试剂产生量数据，则本项目过期试剂产生量为0.01t/a，危废代码为HW03（900-002-03）。 e.废紫外灯管 项目微生物实验室设置紫外线灯管每天定时进行杀菌消毒，紫外线强度≥60μw/cm²，消毒效率可达到99%～99.9%。根据建设单位提供资料，紫外灯管按照使用寿命1000h进行更换，则本项目废紫外灯管产生量为0.01t/a，危废代码为HW29（900-023-29），采用专用收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 f.废活性炭 项目活性炭吸附装置定期更换活性炭产生废活性炭，活性炭吸附箱填充量为0.5t，预计废活性炭产生量为2t/a，危废代码为HW49（900-039-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后贮存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-18。 表4-18 项目固体废物性质判断及处置措施一览表 序号; 名称; 产生 环节; 废物代码; 固体废物性质; 物理性状; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 办公 生活; 900-001-S62900-099-S64; /; 固态; 10.95; 分类收集，交由环卫部门统一清运. 2; 废滤芯; 超纯水制备; 900-099-S59; 一般 固废; 固态; 0.02; 厂家回收. 3; 废包装; 实验 检验; 900-005-S17; 一般 固废; 固态; 0.05; 收集后外售相关单位回收利用. 4; 剩余一般样品; 900-001-S92; 一般 固废; 固态; 0.2; 作为一般固废处置. 5; 剩余超标样品; 900-001-S92; 一般 固废; 固态; 0.01; 待出具检测报告后退回送检单位. 6; 废培养基; 900-001-S92; 一般 固废; 固态; 0.05; 作为一般固废处置. 7; 实验废液; HW49 900-047-49; 危险 废物; 液态; 0.8; 定期交由有资质单位处置. 8; 一次清洗废水; HW49 900-047-49; 危险 废物; 液态; 0.12. 9; 废试剂瓶; HW49 900-041-49; 危险 废物; 固态; 0.03. 10; 过期试剂; HW03 900-002-03; 危险 废物; 液态; 0.01. 11; 废紫外灯管; HW29 900-023-29; 危险 废物; 固态; 0.01. 12; 废活性炭; 废气 处理; HW49 900-039-49; 危险 废物; 固态; 2. 表4-19 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t）; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验废液; HW49; 900-047-49; 0.8; 液态; 毒性物质; T; 定期交由有资质单位处置. 2; 一次清洗废水; HW49; 900-047-49; 0.12; 液态; 毒性物质; T. 3; 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.03; 固态; 毒性物质; T. 4; 过期试剂; HW03; 900-002-03; 0.01; 液态; 毒性物质; T. 5; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 毒性物质; T. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 固态; 毒性物质; T. （2）环境管理要求 严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关要求进行环境管理。 一般固废管理要求： ①加强剩余一般样品的管理，禁止与超标样品混合存放，混合处置。 ②一般固废分类收集，及时清运，避免对环境造成二次污染。 危险废物管理要求： 本项目危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置，危废贮存点进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s。在危废贮存点（建筑面积约15.61m2）门口张贴标识，信息公开，内部分区存放，设防渗托盘、消防设施，张贴分类标识，有危废台账和转移联单，制度上墙，设专人管理，定期交由有资质单位处置。 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，针对本项目危险废物收集、转运等，环评提出以下污染防治措施： A. 按照《国家危险废物名录》（2021年版）进行分类收集，专用容器包装。危废贮存点进行固液态分区，针对实验废液采用专用带盖密闭收集桶收集并在收集桶下方设置防渗托盘，废液收集桶上贴上标签，注明危险废物种类及危害性。 B. 危险废物的收集和转运过程中，应采取防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施；危险废物内部转运应采用专用工具。 C. 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 D. 对危险废物的转移应按《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的规定执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外；应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息等。 综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下，固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。 5、地下水、土壤 本项目可能造成土壤、地下水污染的物质主要为实验室各类有毒有害试剂及各种危险废物。本项目实验室主要位于4楼且项目上述污染源均贮存于容器中，实验室、试剂库地面均硬化处理，危废贮存点进行防渗处理（防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s），且试剂库和危废贮存点不直接接触地表，在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，项目土壤及地下水污染防控措施到位，不会对土壤和地下水造成影响。 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目可能造成土壤、地下水污染的物质主要为实验室各类有毒有害试剂及各种危险废物。以上污染因素如不加以管理，有毒有害试剂及危险废物乱堆乱放，可能转入环境空气。 （2）防控措施 项目实验室主要位于4楼且项目上述污染源均贮存于容器中，不直接接触地表，实验室、试剂库地面均硬化处理，危废贮存点进行防渗处理（防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s），在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，项目土壤及地下水污染防控措施到位，不会对土壤和地下水造成影响。 （3）监测要求 实验室采取合理防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，项目无需开展跟踪监测工作。 6、生态 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标的，故不对生态影响进行评价。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素及可能发生的突发性事件或事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险物质 本项目环境风险物质主要为各类实验试剂、实验用气和危废贮存点的实验废液，详见表4-20。 表4-20 项目主要环境风险物质一览表 序号; 试剂名称; 最大存储量; 折纯量; 临界量; qi/Qi. 1; 正己烷; 10000mL; 6.59×10-3t; 10t; 6.59×10-4. 2; 环己烷; 1500mL; 1.17×10-3t; 10t; 1.17×10-4. 3; 乙酸乙酯; 2000mL; 1.80×10-3t; 10t; 1.80×10-4. 4; 乙腈; 12L; 9.43×10-3t; 10t; 9.43×10-4. 5; 甲醇; 1000mL; 7.91×10-4t; 10t; 7.91×10-5. 6; 甲基叔丁基醚; 500mL; 3.70×10-4t; 10t; 3.70×10-5. 7; 石油醚; 4000mL; 2.64×10-3t; 10t; 2.64×10-4. 8; N,N-二甲基甲酰胺; 1500mL; 1.42×10-3t; 5t; 2.84×10-4. 9; 氨水（25%-28%）; 1000mL; 2.41×10-4t; 10t; 2.41×10-5. 10; 冰乙酸; 2500mL; 2.63×10-3t; 10t; 2.63×10-4. 11; 次氯酸钠; 500mL; 6.25×10-4t; 5t; 1.25×10-4. 12; 磷酸; 1000mL; 1.87×10-3t; 10t; 1.87×10-4. 13; 硫酸（95%-98%）; 20000mL; 3.53×10-2t; 10t; 3.53×10-4. 14; 硫酸镉; 100g; 1.00×10-4t; 0.25t; 4.00×10-5. 15; 硝酸; 18000mL; 2.56×10-2t; 7.5t; 3.41×10-3. 16; 盐酸（36%-38%）; 20000mL; 8.73×10-3t; 7.5t; 1.16×10-3. 17; 乙炔; 60L; 5.46×10-2t; 10t; 5.46×10-3. 18; 实验废液; 0.6t; 0.8t; 10t; 0.08. 合计; 0.09713. 按上表所示，Q值＜1，项目环境风险潜势划分为I级。 （2）影响途径 主要影响途径为上述物质泄漏后衍生的环境空气污染，或物质泄漏及其反应生成物质、消防废物等泄漏后流出厂区地面，造成土壤、地下水、地表水污染。 （3）环境风险防范措施 ①储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 ②化学试剂购置后直接交管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂是否泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴；无标签的试剂不得入库，应及时予以销毁。 ③化学试剂须严格按其性质如剧毒、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放；试剂室内装有监控及通风设施。 ④实验室地面均进行硬化，项目所用试剂放置于试剂柜/通风试剂柜，易制毒化学品放置于防爆柜，且各柜子尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。 ⑤根据化学品安全说明书（MSDS）要求，正确使用与储存化学品，并配置相应的防护用品。使用会产生有毒、有害、刺激性物质的化学试剂，或是易挥发试剂，要在通风橱、万向罩或吸风罩下操作。 ⑥化学品管理员应每天对保管的化学品进行清查，在每次领发化学品后应进行账、物核对，确保其品种、数量、标志准确无误；化学品的领用，必须经主管领导批准后，方可领用等相关措施，以防范化学品保管和使用等管理过程中存在的环境风险。 ⑦加强实验室监督管理制度，完善监控及门禁制度，在风险源处安装视频摄像探头进行监控。 ⑧实验室设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。 ⑨制定实验室安全操作规程，对相关实验室工作人员进行严格管理，实验室操作要按照相应的防护要求佩戴及穿戴。 ⑩公司员工实行严格的安全教育制度，充分提高职工自救互救的能力，预防危险化学品事故及事故早发现、早处理技能。 8、环保投资 本项目总投资700万元，其中环保投资67万元，占总投资的9.57%，项目环保投资见表4-21。 表4-21 项目环保投资一览表 类型; 污染源; 环保措施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 实验废气; 通风橱; 36个; 30. 万向罩; 20个; 3. 吸风罩; 8个; 1.5. 排风管道; /; 10. 活性炭吸附装置+风机+排气筒; 1套; 6. 喷淋塔装置+风机+排气筒; 1套; 7. 除尘设备; 2套; 2. 废水; 实验器皿清洗废水、剩余一般水样、喷淋塔排水; 废水处理设备（利旧搬迁）; 1套; /. 废水专用桶（利旧搬迁）; 1个. 排水管道; 1套; 1. 园区化粪池（依托）; /; /. 生活污水及其他废水. 噪声; 设备噪声; 消声、隔声、减振; 配套; 3. 固废; 生活垃圾; 加盖垃圾桶; 若干; 0.5. 一般固废; 收集箱; 若干. 危险废物; 危废收集桶、收集袋; 若干. 危废贮存点; 1间; 3. 合计; /; /; /; 67. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 通风橱/万向罩+两级活性炭吸附装置+35m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | DA002 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物 | 通风橱/万向罩/吸风罩+喷淋塔装置+35m高排气筒排放 |  |
|  | 实验室无组织废气 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、颗粒物 | 通风换气 |  |
| 地表水环境 | 园区废水总排口DW001 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、阴离子表面活性剂、石油类、溶解性总固体 | 实验器皿清洗废水（不含一次清洗废水）、剩余一般水样和喷淋塔排水经自建废水处理设备（酸碱中和，1t/d）处理后排入园区化粪池；生活污水和其他废水（地面清洁废水、职工工作服清洗废水、超纯水制备排放浓水）排入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减振、加强维护 | 东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 分类收集后，交由环卫部门统一清运 | / |
|  | 超纯水制备 | 废滤芯 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关规定 |
|  | 实验检验 | 废包装 | 收集后外售相关单位回收利用 |  |
|  |  | 剩余一般样品 | 作为一般固废处置 |  |
|  |  | 剩余超标样品 | 待出具检测报告后退回送检单位 |  |
|  |  | 废培养基 | 作为一般固废处置 |  |
|  |  | 实验废液 | 分类收集置于危废贮存点，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定 |
|  |  | 一次清洗废水 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  | 过期试剂 |  |  |
|  | 废气处理 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目实验室主要位于4楼且项目污染源（实验室各类有毒有害试剂及各种危险废物）均贮存于容器中，试剂库和危废贮存点不直接接触地表，实验室、试剂库地面均硬化处理，危废贮存点进行防渗处理（防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数不大于10-7cm/s），在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，项目土壤及地下水污染防控措施到位，不会对土壤和地下水造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 减少风险物质存放，加强运营期环境风险管理，严格落实环评报告提出的各项环境风险防范措施。 |  |  |  |
| 其它环境管理要求 | 施工期落实环评提出的各污染防治措施，执行“三同时”制度，运营期加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放，及时组织竣工验收，定期开展例行监测；搬迁后原场地危废贮存点清空后清理，剩余环保设备（通风橱、活性炭吸附装置+排气筒、喷淋塔装置+排气筒）及场地污染物清理等。 |  |  |  |

- 结论

从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.05547t/a | / | / | 0.05778t/a | 0.05547t/a | 0.05778t/a | +0.00231t/a |
|  | 氯化氢 | 0.006t/a | / | / | 0.0135t/a | 0.006t/a | 0.0135t/a | +0.0075t/a |
|  | 硫酸雾 | 0.00051t/a | / | / | 0.00115t/a | 0.00051t/a | 0.00115t/a | +0.00064t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0027t/a | / | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
| 废水 | COD | 0.20t/a | / | / | 0.20t/a | 0.20t/a | 0.20t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.031t/a | / | / | 0.032t/a | 0.031t/a | 0.032t/a | +0.001t/a |
| 生活垃圾 |  | 10.95t/a | / | / | 10.95t/a | 10.95t/a | 10.95t/a | +10.95t/a |
| 一般工业固体废物 | 废滤芯 | 0.02t/a | / | / | 0.02t/a | 0.02t/a | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废包装 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 剩余一般样品 | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a | 0.2t/a | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 剩余超标样品 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废培养基 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 实验废液 | 0.8t/a | / | / | 0.8t/a | 0.8t/a | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 一次清洗废水 | 0.12t/a | / | / | 0.12t/a | 0.12t/a | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废试剂瓶 | 0.03t/a | / | / | 0.03t/a | 0.03t/a | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 过期试剂 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废紫外灯管 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | 0.01t/a | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0.1t/a | / | / | 2t/a | 0.1t/a | 2t/a | +2t/a |