报告编号：2025G003

核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目

环境影响报告表

| 建设单位： | 核工业二0三研究所 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 陕西中核大地实业有限公司 |

二○二五年五月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目

建设单位（盖章）：      核工业二0三研究所

编制日期：                2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王攀峰 | 联系方式 | 18192095566 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号核工业二0三研究所科技综合楼B座 |  |  |
| 地理坐标 | 东经108°46′1.823″，北纬34°15′45.815″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 环境与生态监测检测服务M746 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 57 |
| 环保投资占比（%） | 2.85 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1设置原则，本项目设置环境风险专项评价具体判定情况见下表1-1。 表1-1 专项评价判定情况表 专项评价类别; 编制技术指南中要求; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目运营期的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。本项目排放废气含有三氯甲烷、二氯甲烷，属于《有毒有害大气污染物名录》中污染物，但该两种污染物无排放标准，且项目500m范围内范围内无环境空气保护目标，故无需开展大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目为分析测试实验室建设项目，废水经预处理后通过管网排入沣东南污水处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质主要为各类实验试剂，存储量较小，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目为分析测试实验室建设项目，用水为市政自来水，不涉及取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程; 否. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 本项目涉及的规划情况详见表1-2。 表1-2 项目所在区域涉及规划情况一览表 序号; 规划名称; 审批机关; 审批文件名称及文号. 1; 《西咸新区总体规划（2010-2020））》; 陕西省人民政府; 陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划（2010年-2020年）》的批复，陕政函〔2011〕110号. |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目涉及的规划环境影响评价情况详见表1-3。 表1-3 项目涉及规划环境影响评价情况一览表 序号; 规划名称; 审批机关; 审批文件名称及文号. 1; 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》; 西安市生态环境局; 西安市生态环境局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见，市环函〔2014〕20号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 建设项目与规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性见表1-4。 表1-4 项目与规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性一览表 序号; 相关政 策文件; 要求; 本项目情况; 结论. 1; 西咸新区总体规划（2010-2020）; 规划确定沣东新城定位为：国家统筹科技资源示范基地，西部地区能源中心和体育会展中心，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。主导产业：以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务，文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号科技综合楼B座，为核工业二0三研究所分析测试中心项目，属于科学研究和技术服务业，为高新技术研发产业。; 符合. 2; 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于科学研究和技术服务业，不属于“三高一低”企业。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目正在办理扩建项目环评手续，本项目属于科学研究和技术服务业，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。; 本项目实验废水经预处理后与生活污水一并排入化粪池，经处理后通过南侧污水管网排入沣东南污水处理厂。. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目实验过程产生的挥发性有机废气和酸性废气（氯化氢、硫酸雾、NOx、氟化物），其中挥发性有机废气经通风橱收集后通过二级活性炭处理后经23m高排气筒达标排放，酸性废气经通风橱收集后通过碱液洗涤塔处理后经23m高排气筒达标排放，碎样粉尘经三面集气罩收集后，通过布袋除尘器处理后经23m高排气筒达标排放。项目不属于大气污染物排放量大的行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃 分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废的安全处理、处置能 力。建立危险废物收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 本项目废纸屑、废样品、未被污染的废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、废滤芯、灭菌后的废培养皿、污泥等分类收集后定期处理；实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂等危险废物经危废贮存库暂存后，定期交由有危废资质单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）以及西安市生态环境保护委员会办公室2024年12月30日印发的《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》，建设项目环评文件与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析如下： 一图：本项目与陕西省“三线一单”管控单元中空间冲突分析详见图1-1。 图1-1 陕西省“三线一单”管控单元中空间冲突分析图 |  |  |

一表：本项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析见表1-5，与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析详见表1-6。 一说明：对照“西安市生态环境分区管控准入清单”及“陕西省生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市及陕西省“三线一单”生态环境分区管控要求。 表1-5 与西安市“三线一单”环境管控单元管控要求对照表 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积（m2）; 项目情况; 符合性. 西安市; 长安区; 陕西省西安市长安区重点管控单元4; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1207.22; 本项目为分析测试实验室项目，不属于“两高”项目，不属于重污染企业。; 符合. 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。. 污染物排放管控; 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 本项目为实验室项目，不涉及煤炭，本项目实验仪器等均使用电能，属于清洁能源。本项目实验废水经预处理后与生活污水一并排入化粪池，经处理后通过南侧污水管网排入沣东南污水处理厂。; 符合. 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。. 环境风险防控; /; /; /; /. 资源开发效率要求; 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。; /; 本项目不涉及高污染燃料的使用及销售，无高污染燃料设施，所有使用的能源均为清洁能源；本项目不涉及燃放烟花爆竹的部分。; 符合. 表1-6 与陕西省“三线一单”环境管控单元管控要求对照表 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积（m2）; 项目情况; 符合性. 西安市; 长安区; 长安区重点管控单元 4; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 1207.22; 本项目为分析测试实验室项目，不属于“两高”项目，不属于重污染企业。; 符合. /; 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目为实验室项目，不涉及煤炭，本项目实验仪器等均使用电能，属于清洁能源。本项目实验废水经预处理后与生活污水一并排入化粪池，经处理后通过南侧污水管网排入沣东南污水处理厂。; 符合. /; 环境风险防控; /; /; /; /. /; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; /; 本项目不涉及高污染燃料的使用及销售，无高污染燃料设施，所有使用的能源均为清洁能源；本项目不涉及燃放烟花爆竹的部分。; 符合.

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性 本项目为检验实验室项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类的“三十一、科技服务业1．工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”。 3、与相关政策相符性分析 本项目与相关的政策相符性分析见表1-7。 表1-7 建设项目相关政策符合性表 序号; 相关政策; 要求; 说明; 符合性. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运行。; 本项目实验过程产生的挥发性有机废气和酸性废气（氯化氢、硫酸雾、NOx、氟化物）、碎样颗粒物，其中挥发性有机废气经通风橱收集后通过二级活性炭处理后经23m高排气筒达标排放，酸性废气经通风橱收集后通过碱液洗涤塔处理后经23m高排气筒达标排放，碎样粉尘经三面集气罩收集后，通过布袋除尘器处理后经23m高排气筒达标排放。本项目所用的有机溶剂在非取用状态时均以瓶装、加盖、封口的方式存于库房内。; 符合. 加强危险废物收集处理处置；强化危险废物全过程监管，依法将危险废物纳入排污许可管理; 新建15m2危废贮存库，建立管理台账。; 符合. 强化土壤污染源头控制; 本项目原料存贮于防渗原料库内，危废暂存于防渗危废贮存库内，实验操作过程中严格避免跑、冒、滴、漏，防止对地下水及土壤的污染。; 符合. 加强地下水污染源头预防; 符合. 2; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目有机废气主要来自实验试剂，使用量较小，使用过程在封闭实验室，使用后密封存放，减少无组织挥发。针对低浓度有机废气，项目拟采用通风橱+二级活性炭吸附处理装置处理后排放，废气收集处理系统与实验过程同步运行，并对废气处理装置定期进行检修，减少故障的发生。; 符合. 3; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 鼓励企业自行开展VOCs监测。; 评价要求项目运营期参照《排污单位自行监测技术指南总则》定期开展自行监测。; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 评价要求建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并定期检修，确保设施的稳定运行。; 符合. 4; 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目采用通风橱收集有机废气，采用二级活性炭吸附系统去除有机废气。; 符合. 5; 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目有机废气经通风橱收集通过二级活性炭吸附装置处理后通过23m高排气筒排放。; 符合. 强化涉活性炭VOCs（挥发性有机物）处理工艺治理，推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代和涉VOCs污染治理设施升级改造。; 实验室有机废气主要来自于实验过程中使用的有机试剂，通过二级活性炭吸附装置处理后经23m高排气筒排放。; 符合. 6; 《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落实国家、省、市、新区及新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，配合新区开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目为实验室项目，符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 7; 《西安市推进实现“十四五”空气质量目标 暨大气污染治理专项行动 2025年工作方案》; 加大政策支持力度，在环境监测、环保装备、环境咨询、深度治理等领域培育若干龙头企业。; 本项目为检验实验室项目，属于“环境与生态监测检测服务M746”。; 符合. 8; 《西安市大气污染防治条例》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 实验室有机废气主要来自于熔矿过程中少量有机试剂产生的有机废气，通过二级活性炭吸附装置处理后通过23m高排气筒排放。; 符合. 9; 《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》; (一)《中华人民共和国清洁生产促进法》：使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。 (二)《清洁生产审核办法》：使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。实施强制性清洁生产审核的企业，应当采取便于公众知晓的方式公布企业相关信息，包括使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量等。; 本项目为实验室项目，不属于生产型企业，优先控制化学品为三氯甲烷、二氯甲烷、甲苯三种试验药剂，环评要求企业按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》实施管理，严格登记优先控制化学品的名称、数量、用途，对废气排放口和周边环境进行定期监测，定期排查环境安全隐患。; 符合. 10; 《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》; 实验室单位应建立有机溶剂使用登记和管理制度，编制实验操作规范，选择有效的废气收集和净化装置，减少VOCs排放，防止污染周边环境。实验室有组织VOCs 宜经过净化处理后方可排放。综合考虑场地、实验室类型等因素，因地制宜地采用有效的 VOCs净化装置。经过净化后的废气应符合排放标准后方可排放,净化过程避免产生二次污染。; 分析测试中心建立了有机溶剂使用登记和管理制度，并编制了相关规范，通过有效的收集、净化设施减少污染物的产生并达标排放。; 符合. 11; 《实验室危险废物污染控制技术规范》DB61/T 1716-2023; 实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任;不得将未经无害化处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。; 本项目危险废物主要为实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂等，分类收集后暂存于危废贮存库定期交由危废处理资质单位处置。 项目危废贮存库地面按要求进行了硬化、防渗，门口及屋内按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)张贴了标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴了企业《危险废物管理制度》。 项目危废贮存库设置双人双锁管理，配有计显称重设备和视频监控系统；项目按照HJ 1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。; 符合. 实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施，分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施，防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ1276规定设置危险废物识别标志。; 符合. 具有危险特性的废液不得随意通过废水处理系统进行处置。; 符合. 实验室及其设立单位应设有专职人员负责危险废物的环境管理，配有计量称重设备和视频监控系统。宜采用信息化手段对危险废物进行管理。; 符合. 实验室及其设立单位应建立健全危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程污染防治责任制度，按照HJ 1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。; 符合. 12; 《有毒有害大气污染物名录（2018年）》; 根据《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定，生态环境部会同卫生健康委制定了《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物共计11种。; 本项目为实验室项目，有毒有害大气污染物为三氯甲烷、二氯甲烷，按照《中华人民共和国大气污染防治法》，企业已建立环境风险预警体系，环评要求企业对废气排放口和周边环境进行定期监测，同时，要求企业开展环境风险评估工作，定期排查环境安全隐患。; 符合. 13; 《有毒有害水污染物名录（第一批）》; 根据《中华人民共和国水污染防治法》有关规定，生态环境部会同卫生健康委制定了《有毒有害水污染物名录（第一批）》，包括二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、镉及镉化合物、汞及汞化合物、六价铬化合物、铅及铅化合物、砷及砷化合物共计10种。; 本项目为实验室项目， 使用的药剂中涉及三氯甲烷、二氯甲烷，项目实验过程中约4%的三氯甲烷、二氯甲烷挥发后进入废气系统，剩余96%的三氯甲烷、二氯甲烷作为实验废液分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置，不进入废水排放系统。; 符合. 14; 重点管控新污染物清单（2023年版）; 二氯甲烷： 1.禁止生产含有二氯甲烷的脱漆剂。 2.依据化妆品安全技术规范，禁止将二氯甲烷用作化妆品组分。 3.依据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508），水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂中二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯含量总和分别不得超过0.5%、2%、20%。 4.依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）等二氯甲烷排放管控要求，实施达标排放。 5.依据《中华人民共和国大气污染防治法》，相关企业事业单位应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。 6.依据《中华人民共和国水污染防治法》，相关企业事业单位应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 7.土壤污染重点监管单位中涉及二氯甲烷生产或使用的企业，应当依法建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 8.严格执行土壤污染风险管控标准，识别和管控有关的土壤环境风险。; 1.本项目不使用脱漆剂； 2.本项目不涉及化妆品； 3.本项目不涉及清洗剂； 4.本项目为分析测试实验室建设项目，不涉及石油化工、合成树脂及化学合成制药行业； 5.本项目试验药剂中涉及二氯甲烷，项目实验过程中约4%的二氯甲烷挥发后进入废气系统，按照《中华人民共和国大气污染防治法》，企业已建立环境风险预警体系，环评要求企业对废气排放口和周边环境进行定期监测，剩余96%的二氯甲烷作为实验废液分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置，不进入废水排放系统。同时，要求企业开展环境风险评估工作，定期排查环境安全隐患； 6.本项目为分析测试实验室建设项目，不属于土壤污染重点监管单位； 7.项目使用药剂存放于库房内，企业已做好防渗工作，有效控制了土壤环境风险。; 符合. 三氯甲烷： 1.禁止生产含有三氯甲烷的脱漆剂。 2.依据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508），水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂中二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯含量总和分别不得超过0.5%、2%、20%。 3.依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）等三氯甲烷排放管控要求，实施达标排放。 4.依据《中华人民共和国大气污染防治法》，相关企业事业单位应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。 5.依据《中华人民共和国水污染防治法》，相关企业事业单位应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 6.土壤污染重点监管单位中涉及三氯甲烷生产或使用的企业，应当依法建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 1.本项目不使用脱漆剂； 2.本项目不涉及清洗剂； 3.本项目为分析测试实验室建设项目，不涉及石油化工行业； 4.本项目试验药剂中涉及三氯甲烷，项目实验过程中约4%的三氯甲烷挥发后进入废气系统，按照《中华人民共和国大气污染防治法》，企业已建立环境风险预警体系，环评要求企业对废气排放口和周边环境进行定期监测，剩余96%的三氯甲烷作为实验废液分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置，不进入废水排放系统。同时，要求企业开展环境风险评估工作，定期排查环境安全隐患； 5.本项目为分析测试实验室建设项目，不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 15; 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）; 一、突出管理重点 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。 二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。 1.以含有二氯甲烷的脱漆剂为产品的新改扩建项目。 2.以含有二氯甲烷组分的化妆品为产品的生产项目。 3.以含有三氯甲烷的脱漆剂为产品的新改扩建项。; 本项目为分析测试实验室建设项目，不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目；项目使用二氯甲烷、三氯甲烷是作为试验药剂，不属于脱漆剂、化妆品产品生产项目。项目实验过程中产生的有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过23m高排气筒排放；含有二氯甲烷、三氯甲烷的实验废液分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置，不进入废水排放系统。同时，环评要求企业开展环境风险评估工作，定期排查环境安全隐患。; 符合. 4、选址合理性分析 （1）项目选址环境合理性分析 核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号核工业二0三研究所科技综合楼B座。 ① 核工业二0三研究所于2015年5月22日取得了西安市环境保护局沣渭新区分局关于《核工业二0三研究所科研生产能力建设项目》环境影响报告表的批复（市环沣渭批复〔2015〕15号），并于2021年1月18日完成了《核工业二0三研究所科研生产能力建设项目》竣工环境保护验收。测试分析中心隶属于核工业二0三研究所的实验测试部门，位于核工业二0三研究所科技综合楼B座。 ② 核工业二0三研究所用地属于科研用地（见附件），用地性质符合土地政策使用要求。本次扩建项目依托现有科技综合楼B座，仅进行设备及实验类别的增加，不新建建构筑物，不新增占地。 ③ 项目属于环境保护检测和试验研究，根据现场调查，项目周边500m范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、自然公园、重要湿地等敏感目标，主要分布有中国兵器业第0五一基地西安试验方法与测试技术研究中心、航天科工西北创新产业园、乐普医学电子仪器股份有限公司、康鸿橙方科技园等企事业单位。项目北侧为中国兵器业第0五一基地西安试验方法与测试技术研究中心，东侧为空地，南侧为核工业二0三研究所科技综合楼A座，科技综合楼A座南侧为科源东路，隔路为康鸿橙方科技园，西侧为核工业二0三研究所服务楼C座，服务楼西侧为科源三路。项目不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区内。项目不属于高能耗企业，不触及资源利用上限。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。从环境保护角度分析，项目选址可行。 （2）项目实验室选址要求符合性分析 项目实验室选址合理性要求符合性分析见表1-8。 表1-8 实验室选址合理性要求符合性分析 文件名称; 具体要求; 本项目情况; 合理性. 《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要求》; 实验室选址、设计和建造符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。; 本项目位于核工业二0三研究所科技综合楼B座，其设计严格按照国家和地方环境保护要求进行建设，在与实验室内其他部分相通处设置有自动关闭的门。; 合理. 《检验检测实验室技术要求验收规范》; 检验检测实验室的建设，应符合所在地区城市总体规划，充分利用现有检验检测资源和基础设施条件，避免重复建设。; 本项目建设符合区域总体规划要求，于现有科技综合楼B座即实验楼中进行扩建，充分利用了现有基础设施及环保设施。; 合理. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 核工业二0三研究所成立于1975年。2015年2月委托中国地质调查局西安地质调查中心编制了《核工业二0三研究所科研生产能力建设项目环境影响报告表》，并于2015年5月22日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于《核工业二0三研究所科研生产能力建设项目》环境影响报告表的批复（市环沣渭批复〔2015〕15号）。根据该环评报告表的环保要求及环评批复要求，核工业二0三研究所对项目涉及的相应环保设施进行了建设，于2020年11月正式委托中核（陕西）环境科技有限公司对《核工业二0三研究所科研生产能力建设项目》开展竣工环保验收监测报告表的编制工作，2021年1月完成了该项目的竣工环境保护验收工作。项目建成后占地面积22911.11m2，建设1座科技综合楼A座、1座科技综合楼B座、1座服务楼C座及公用辅助设施，其中科技综合楼B座为分析测试中心，主要开展熔矿、检测等实验工作。企业自营运至今，环保监管部门未收到关于本项目的环保问题投诉。 现因科研生产及市场需求，核工业二0三研究所分析测试中心计划对实验项目进行拓展，拟投资建设分析测试中心扩建项目，扩增水质、大气、土壤、岩矿、噪声等实验室分析检测项目，相应的实验原辅材料、实验设备等均有所增加。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及陕西省环境保护的有关规定，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于四十五、研究和试验发展98 专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），环评类别为报告表。2025年1月核工业二0三研究所委托我单位开展《核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目》环境影响评价工作，我单位承接了该项目的环评任务后，立即安排专职技术人员到现场实地勘察，调研及资料收集、核实了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规和标准编制了《核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目环境影响报告表》。本次评价不包括项目涉及的辐射环境影响评价，只对非辐射类建设内容进行环境影响分析。 2.项目基本情况 项目名称：核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目； 建设地点：本项目建设地点位于陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号核工业二0三研究所科技综合楼B座，项目北侧为中国兵器业第0五一基地西安试验方法与测试技术研究中心，东侧为空地，南侧为核工业二0三研究所科技综合楼A座，科技综合楼A座南侧为科源东路，隔路为康鸿橙方科技园，西侧为核工业二0三研究所服务楼C座，服务楼西侧为科源三路。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2； 工程性质：扩建； 行业类别：环境与生态监测检测服务M746； 投资总额：总投资2000万元，全部为企业自筹； 占地面积：项目位于核工业二0三研究所科技综合楼B座，不新增占地。 3.项目组成 本项目为核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目，于核工业二0三研究所科技综合楼B座内进行建设，在现有构筑物内新增实验设备及实验试剂，新增1套废气处理设施与相应设备的噪声治理措施，新增1座危废贮存库。实验室主要包括常量实验室、微量实验室、环境实验室、高温室、有机实验室等；实验室分析主要包括：水质常规理化检测、环境空气常规理化检测、废气常规理化检测、土壤常规理化检测、岩矿熔矿检测实验等。扩建工程组成及内容详见表2-1。 表2-1 项目扩建工程建设内容一览表 类别; 工程名称; 现有工程内容; 扩建工程内容; 备注. 主体工程; 科技综合楼B座; 地上5层，地下1层，建筑高度22.40m，建筑面积5849m2; 于现有科技综合楼B座内仅新增设备、药剂等; /. 地下一层设置废水处理间（酸碱中和+混凝沉淀）、样品储存间，其余房间闲置; 地下一层闲置房间设置碎样间; 新增碎样间. 1F主要布置有办公室、资料室，其余房间闲置; 1F利用现有的有办公室、资料室及闲置房间布置岩矿鉴定室、工艺实验间、仪器室、气瓶间及岩矿岩芯库等，岩矿鉴定室、工艺实验间主要用于岩矿岩心性质观察等; 新增岩矿鉴定室、工艺实验间、仪器室、气瓶间、岩矿岩芯库. 2F主要布置有办公室、会议室、档案室; 2F办公室（2间）改造为仪器室、岩矿鉴定室; 新增仪器室、岩矿鉴定室. 3F主要布置有储藏间，其余房间闲置; 3F闲置房间设置仪器室、ICP-AES（电感耦合等离子体原子发射光谱仪）室、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）室、微生物间; 新增仪器室、ICP-AES室、ICP-MS室、微生物间. 4F布置有试剂间，其余房间闲置; 4F闲置房间设置仪器室、样品前处理间、发射光谱仪、原子荧光室、液相/凝胶色谱、同位素质谱、GC/GC-MS室、原子吸收室等; 新增仪器室、样品前处理间、发射光谱仪、原子荧光室、液相/凝胶色谱、同位素质谱、GC/GC-MS室、原子吸收室等. 5F布置有化学间1（无机实验室）、化学间2（无机实验室）、有机实验室1、样品储存间及标准物质间、制水间、天平间，其余闲置; 5F闲置房间设置有机实验室2、化学间（无机实验室）、马弗炉间、危废贮存库，同时在现有制水间内新增一台纯水机; 新增有机实验室2、化学间、马弗炉间、危废贮存库及一台纯水机. 辅助工程; 所科技综合楼A座; 科技综合楼A座地上15层，地下1层，总高62.4m；主要布设办公室、会议室等; /; 依托现有办公室、会议室. 服务楼C座; 1座，建筑面积5704m2，5层，建筑高度22.35m，其中：1楼布设食堂，2楼布设自助餐厅，包间，职工活动中心，3-5层为职工宿舍; /; 本项目不新增员工，现有员工进行调整，依托现有宿舍及食堂. 公用工程; 给水系统; 采用市政供水系统; /; 依托现有市政供水管网. 排水系统; 实行雨污分流，实验废水经酸碱中和+混凝沉淀预处理，食堂废水经隔油池处理后与生活污水及预处理后的实验废水一并进入化粪池处理，通过污水管网收集后排至沣东南污水处理厂; 本项目不新增员工，不新增生活污水；新增实验废水依托现有“酸碱中和+混凝沉淀”处理系统预处理后，与生活污水一并排入现有化粪池，最终排至沣东南污水处理厂; 不新增生活污水；新增实验废水依托现有废水处理系统. 供电系统; 项目供电电源来自城市电网; /; 依托. 供暖系统; 采用中央空调制冷及制热; /; 依托. 环保工程; 废气治理设施; 未设置碎样工序; 科技综合楼B座负一楼设置碎样间，实验室样品的破碎筛分粉尘设置三面围挡集气罩收集，收集后采用布袋除尘器处理后，由1根23m高的排气筒排放（DA015）; 新增. 实验室酸性废气：经操作台通风橱收集后采用10套碱液洗涤塔经23m高的排气筒排放; 实验室酸性废气：依托现有操作台通风橱收集后，通过10套碱液洗涤塔处理，经10根23m高的排气筒排放（DA001~DA010）; 依托. 实验室有机废气：经操作台通风橱收集采用4套二级活性炭吸附装置处理后，经23m高的排气筒排放; 实验室有机废气：依托操作台通风橱收集后，采用4套二级活性炭吸附装置处理，经4根23m高的排气筒排放（DA011~DA014）; 依托. 废水治理设施; 实行雨污分流，实验废水经酸碱中和+混凝沉淀预处理，食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水及预处理后的实验废水一并进入化粪池处理，通过市政污水管网收集后排至沣东南污水处理厂; 本项目不新增员工，不新增生活污水；新增实验废水依托现有“酸碱中和+混凝沉淀”处理系统预处理后，与生活污水一并排入现有化粪池，最终排至沣东南污水处理厂; 不新增生活污水；新增实验废水依托现有废水处理系统. 噪声治理设施; 低噪声设备、车间隔声、基础减振、绿化等综合防治措施; 碎样间采取低噪声设备、厂房隔声等防治措施; 新增. 固废处置设施; 生活垃圾经垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运; /; 不新增员工，无新增生活垃圾. 一般工业固废：废样品、废纸屑及废包装材料、废滤芯，废样品收集后定期委托物资回收单位处理；废纸屑及废包装材料全部出售给废品回收公司；废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置。; 新增废样品、废纸屑及未被污染的废包装材料、收尘灰、废滤芯、灭菌后的废培养皿、污泥，其中废样品、收尘灰收集后定期委托物资回收单位处理；废纸屑及未被污染的废包装材料收集后交废品回收站回收处理；废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置；灭菌后的废培养基、污泥收集后由环卫部门定期清运。; 依托. 危险废物：主要为实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂，经危废贮存库（-1F）暂存后，委托有资质单位（陕西新天地固体废物综合处置有限公司）进行处置。; 危险废物：主要为实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂、废过滤介质，企业现有一间危废贮存库（-1F），因危废分类贮存管理的需要扩建第二间危废贮存库（5F）进行贮存，定期委托有资质单位进行处置。; 新增1座危废贮存库（科技综合楼B座5F）. 环境风险; 地面做好防渗措施，制定完善的环境风险应急管理措施。; 新建1座危废贮存库地面做好防渗措施等。; 新增. 依托工程; 公用工程; 给水; /; 本项目供水为市政管网; 依托核工业二0三研究所现有. 供电; /; 本项目采用市政供电. 供暖; /; 本项目采用中央空调制冷及制热. 环保工程; 废气; /; 本项目实验室酸性废气依托现有操作台通风橱收集后，通过10套碱液洗涤塔处理，经10根23m高的排气筒排放; 依托核工业二0三研究所现有废气处理系统，本项目仅在现有科技综合楼B座内新增试验设备及操作平台，相应的通风橱收集系统、废气处理系统均运行良好. /; 本项目实验室有机废气依托操作台通风橱收集后，采用4套二级活性炭吸附装置处理，经4根23m高的排气筒排放. 废水; /; 本项目不新增员工，不新增生活污水；新增实验废水依托现有“酸碱中和+混凝沉淀”处理系统预处理后，与生活污水一并排入现有化粪池，最终排至沣东南污水处理厂; 依托核工业二0三研究所现有“酸碱中和+混凝沉淀”预处理系统. 4.建设内容及规模 本项目是在现有实验室的基础上进行扩建，依托现有科技综合楼B座仅新增设备、药剂等，现有实验内容为酸（碱）熔矿分析实验，已在上一阶段开展环评并验收，不纳入本次评价范围。本项目依托现有实验室内部的废气收集处理设施，仅在现有建筑物内进行实验项目的扩建，实验扩项主要内容包括：水质常规理化检测、环境空气常规理化检测、废气常规理化检测、土壤常规理化检测、岩矿熔矿检测实验、噪声检测实验等。实验室细分为常量实验室、微量实验室、高温实验室、有机实验室等。新增实验设备、实验试剂及实验样品（约115件/月），实验试剂集中存放在四层有机试剂间、无机试剂间。企业最终检测内容具体以实验室资质认定结果为准。 5.原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料用量见表2-2，本项目涉及的化学品种类较多，本次评价根据使用化学品的危险性、易产生污染性和用量，对本项目涉及的主要化学品性质列举详见表2-3。 表2-2 主要原辅材料消耗情况表 - 序号; 原辅材料; 种类; 现有量; 扩建后 年用量; 项目内最大储存量; 单位; 变化情况. - 1; 硝酸（68%）; 液态; 0; 1000; 200; L; +1000. - 2; 硫酸（98%）; 液态; 0; 100; 20; L; +100. - 3; 盐酸（38%）; 液态; 500; 2000; 500; L; +1500. - 4; 氢氟酸（40%）; 液态; 0; 300; 50; L; +300. - 5; 氢氧化钠; 固态; 0; 50; 10; L; +50. - 6; 碳酸钠; 固态; 0; 100; 100; kg; +100. - 7; 氢氧化钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 8; 过氧化钠; 固态; 0; 5000; 5000; ml; +5000. - 9; 氨水（25%）; 液态; 0; 25; 10; L; +25. - 10; 甲醇; 液态; 16; 20; 1; L; +4. - 11; 异丙醇; 液态; 0; 100; 10; L; +100. - 12; 二碘甲烷; 液态; 0; 100; 10; L; +100. - 13; 正戊烷; 液态; 0; 100; 10; L; +100. - 14; 正丁醇; 液态; 0; 100; 10; L; +100. - 15; 乙酸丁酯; 液态; 0; 100; 10; L; +100. - 16; 三氯甲烷; 液态; 0; 10; 1; L; +10. - 17; 四氯化碳; 液态; 0; 100; 10; L; +100. - 18; 甲苯; 液态; 0; 50; 5; L; +50. - 19; 异丙苯; 液态; 0; 50; 50; L; +50. - 20; 石油醚; 液态; 30; 35; 5; L; +5. - 21; 硼酸; 固态; 0; 5; 5; L; +5. - 22; 二氯甲烷; 液态; 0; 10; 1; L; +10. - 23; 正己烷; 液态; 0; 40; 40; L; +40. - 24; 丙酮; 液态; 0; 20; 20; L; +20. - 25; 环己烷; 液态; 0; 4; 4; L; +4. - 26; 乙酸乙酯; 液态; 0; 16; 16; L; +16. - 27; 乙腈; 液态; 0; 12; 12; L; +12. - 28; 焦硫酸钾; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 29; 苯二甲酸氢钾; 固态; 0; 100; 100; g; +100. - 30; 溴化锂; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 31; 邻苯二甲酸氢钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 32; 碘化钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 33; 氯酸钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 34; 硫酸钾; 固态; 0; 4000; 4000; g; +4000. - 35; 硫氰酸钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 36; 硫酸铝钾; 固态; 0; 3000; 3000; g; +3000. - 37; 高碘酸钾; 固态; 0; 100; 100; g; +100. - 38; 碘酸钾; 固态; 0; 100; 100; g; +100. - 39; 氯化钾; 固态; 0; 10; 10; kg; +10. - 40; 氟化钾; 固态; 0; 2500; 2500; g; +2500. - 41; 过碘酸钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 42; 硫代硫酸钠; 固态; 0; 3000; 3000; g; +3000. - 43; 酒石酸锑钾; 固态; 0; 2000; 2000; g; +2000. - 44; 硼氢化钾; 固态; 0; 5000; 5000; g; +5000. - 45; 硫酸氢钾; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 46; 磷酸二氢钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 47; 溴酸钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 48; 磷酸氢二钾; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 49; 硝酸钠; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 50; 硝酸钾; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 51; 十二烷基苯磺酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 52; 硅酸钠; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 53; 氯化钠; 固态; 0; 2000; 2000; g; +2000. - 54; 亚硫酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 55; 乙酸钠; 固态; 0; 2000; 2000; g; +2000. - 56; 亚硝基铁氰化钠; 固态; 0; 100; 100; g; +100. - 57; 钼酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 58; 亚氯酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 59; 柠檬酸钠; 固态; 0; 3500; 3500; g; +3500. - 60; 酒石酸钾钠; 固态; 0; 2000; 2000; g; +2000. - 61; 磷酸氢二钠; 固态; 0; 2500; 2500; g; +2500. - 62; 亚硝酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 63; 草酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 64; 溴化钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 65; 磷酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 66; 三聚磷酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 67; 无水碳酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 68; 无水硫酸钠; 固态; 0; 15; 15; kg; +15. - 69; 焦磷酸钠; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 70; 硫酸氢钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 71; 氨基磺酸钠; 固态; 0; 100; 100; g; +100. - 72; 氟化钠; 固态; 0; 2000; 2000; g; +2000. - 73; 六偏磷酸钠; 固态; 0; 1500; 1500; g; +1500. - 74; 无水亚硫酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 75; 过硫酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 76; 十二烷基硫酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 77; 十二烷基磺酸钠; 固态; 0; 250; 250; g; +250. - 78; 偏重亚硫酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 79; 甲酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 80; 二氯异氰尿酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 81; 迭氮钠; 固态; 0; 100; 100; g; +100. - 82; 乙酸铵; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 83; 四硼酸钠; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 84; 水杨酸; 固态; 0; 250; 250; g; +250. - 85; 硫脲; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 86; 尿素; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 87; 硼砂; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 88; 六次甲基四胺; 固态; 0; 1500; 1500; g; +1500. - 89; 乙二胺四乙酸; 固态; 0; 250; 250; g; +250. - 90; 甘露醇; 固态; 0; 300; 300; g; +300. - 91; 酒石酸; 固态; 0; 4000; 4000; g; +4000. - 92; 聚乙二醇6000; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 93; 无水对氨基苯磺酸; 固态; 0; 200; 200; g; +200. - 94; 氯胺T; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 95; 氨基磺酸; 固态; 0; 400; 400; g; +400. - 96; 葡萄糖; 固态; 0; 1500; 1500; g; +1500. - 97; L-谷氨酸; 固态; 0; 600; 600; g; +600. - 98; 壳聚糖; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 99; 乳糖; 固态; 0; 1000; 1000; g; +1000. - 100; 草酸; 固态; 0; 3000; 3000; g; +3000. - 101; 二氧化硅; 固态; 0; 4000; 4000; g; +4000. - 102; 邻苯二甲酸; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 103; 氯乙酸; 固态; 0; 500; 500; g; +500. - 104; 三乙醇胺; 液态; 0; 1000; 1000; ml; +1000. - 105; 液氩; 液态; 0; 40; 2; 瓶（175L/瓶）; +40. - 106; 氩气; 气态; 0; 12; 5; 瓶（40L/瓶）; +12. - 107; 氮气; 气态; 0; 316; 20; 瓶（40L/瓶）; +316. - 108; 乙炔; 气态; 0; 12; 2; 瓶（40L/瓶）; +12. - 109; 氧气; 气态; 0; 20; 2; 瓶（40L/瓶）; +20. - 110; 氢气; 气态; 0; 29; 4; 瓶（40L/瓶）; +29. - 111; 二氧化碳; 气态; 0; 2; 1; 瓶（40L/瓶）; +2. 表2-3 主要原辅材料理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 硝酸; 分子式HNO3，无色透明溶液，易溶于水，易挥发，相对密度为1.41g/m3，熔点-42℃，沸点 120.5℃。是强氧化性、腐蚀性的强酸，能发生硝化、酯化、氧化还原反应. 2; 硫酸; 无色无味油状液体，常用的浓硫酸中H2SO4的质量分数为98.3%，其密度为1.84g·cm-3，其物质的量浓度为18.4mol·L-1。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。熔点10.4℃，沸点337℃。. 3; 盐酸; 外观与性状为无色液体，有腐蚀性，主要成分是氯化氢和水，含量通常在36%-38%，具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成酸雾，有刺激性气味。化学性质方面，盐酸能与活泼金属单质反应生成氢气，能和金属氧化物反应生成盐和水，能和盐反应生成新酸和新盐，能与大部分碳酸盐和碳酸氢盐反应生成二氧化碳和水，并且具有还原性。. 4; 氢氟酸; 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54，闪点112.2℃，密度1.15g/cm³。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强，使得氢氟酸在水中不能完全电离，所以理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸。. 5; 甲醇; 甲醇是一种无色透明液体，有刺激性气味，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度0.79（水=1），相对蒸气密度1.1（空气=1），饱和蒸气压12.3kPa（20℃），燃烧热726.5kJ/mol，临界温度240℃，临界压力7.95MPa，辛醇/水分配系数-0.82～-0.77，闪点8℃（CC）/12.2℃（OC），自燃温度436℃，爆炸上限36.5%，爆炸下限6%，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。. 6; 异丙醇; 异丙醇是一种无色透明的可燃性液体，有与乙醇、丙酮混合物相似的气味。它的分子式为C3H8O，分子量为60.06，结构式为（CH3）2CHOH。异丙醇的比重为0.7851，熔点为-88℃，沸点为82.5℃。它能溶于水、醇、醚、氯仿等多种有机溶剂，与水形成共沸物，不溶于盐溶液。异丙醇的蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限为3.8～10.2%（体积）。此外，异丙醇的闪点为12℃，燃点为460℃，蒸发热为40.06kJ/mol，熔化热为88.26kJ/kg。异丙醇具有与乙醇和丙酮相似的化学性质。它能与多种有机物和某些无机物反应，例如能溶解生物碱、橡胶、虫胶、松香、合成树脂等。异丙醇还具有仲醇的特性，容易产生过氧化物。在一定条件下，异丙醇能发生氧化、还原、酯化等化学反应。. 7; 正丁醇; 正丁醇为无色透明液体，具有特殊气味，熔点为-88.9℃，沸点为117.5℃，饱和蒸气压为0.82kPa（25℃），溶解性为微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 8; 乙酸丁酯; 乙酸丁酯为无色透明液体，有水果香味。相对密度（水=1）：0.88；熔点（℃）：-73.5；沸点（℃）：126.1；闪点（℃）：22（CC）；爆炸上限（%）：7.6；爆炸下限（%）：1.2；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂。. 9; 二甲苯; 二甲苯是一种无色透明的液体，具有类似甲苯的气味，分子式为C8H10，分子量为106.17，熔点为-47.9°C至-5.5°C之间，沸点为139°C至144.4°C之间，相对密度（水=1）为0.88，蒸汽压为1.33kPa/32°C，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂，稳定性为稳定，但在一定条件下，容易产生和积聚静电，二甲苯属于易燃液体，类别3；皮肤腐蚀/刺激，类别2；危害水生环境-急性危害，类别2。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 10; 甲苯; 甲苯为无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。. 11; 二氯甲烷; 无色透明液体，有芳香气味。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。熔点-96.7℃，相对密度(水=1)1.33，分子量84.94，沸点39.8℃。侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。人类接触的主要途径是吸入。已经测得，在室内的生产环境中，当使用二氯甲烷作除漆剂时，有高浓度的二氯甲烷存在。一般人群通过周围空气、饮用水和食品的接触，剂量要低得多。据估计，在二氯甲烷的世界产量中，大约80%被释放到大气中去，但是由于该化合物光解的速率很快，使之不可能在大气中蓄积。其初始降解产物为光气和一氧化碳，进而再转变成二氧化碳和盐酸。当二氯甲烷存在于地表水中时，其大部分将蒸发。有氧存在时，则易于生物降解，因而生物蓄积似乎不大可能。毒性：经口属中等毒性。急性毒性：LD501600～2000mg/kg(大鼠经口)；LC5056.2g/m3，8小时(小鼠吸入)；小鼠吸入67.4g/m3×67分钟，致死；人经口20～50ml，轻度中毒；人经口100～150ml，致死；人吸入2.9～4.0g/m3，20分钟后眩晕。亚急性和慢性毒性：大鼠吸入4.69g/m3,8小时/天，75天，无病理改变。暴露时间增加，有轻度肝萎缩、脂肪变性和细胞浸润。生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)1250ppm(7小时，孕6～15天)，引起肌肉骨骼发育异常，泌尿生殖系统发育异常。致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性，人类不明确。危险特性：遇明火高热可燃。受热分解能发出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。. 12; 三氯甲烷; 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。不溶于水，溶于醇、醚、苯。分子量119.39，熔点-63.5℃，沸点,61.2℃，相对密度(水=1)1.50，蒸汽压20℃，在贮存时，如果露置在日光、氧气或湿空气中，特别是和。侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。吸入或经皮肤吸收引起急性中毒，初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤粘膜有刺激症状，以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反向消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动、并可有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感、伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻以后出现麻醉症状。慢性中毒：主要引起肝脏损害，此外还有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害。毒性：属中等毒性。危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。燃烧(分解)产物：氯化氢、光气。. 13; 乙炔; 无色无味的易燃气体。电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢而有毒，并且带有特殊的臭味。熔点-81.8°C（198K，升华），沸点-84°C，相对密度0.6208（-82/4℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。易燃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。急性毒性：乙炔急性毒性主要是因为高浓度时置换了空气中的氧，引起单纯性窒息作用，缺氧是主要致死原因。纯乙炔属微毒类，具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧，引起单纯性窒息作用。乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体，故常伴有此类毒物的毒作用。人接触100 mg/m3能耐受30～60 min，20%引起明显缺氧，30%时共济失调，35%下5 min引起意识丧失，含10%乙炔的空气中5h，有轻度中毒反应。. 6.主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要工艺设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 原有量（台/套）; 新增量 （台/套）; 位置; 备注. 1; 百分之一电子天平; YP-B5002; 3; 10; 分析测试中心各实验室; 新增. 2; pH计; PHSJ-3F; 3; 10; 分析测试中心各实验室; 新增. 3; 高纯锗γ能谱仪; GMX-45; 0; 1; 分析测试中心112; 新增. 4; 四路低本底αβ测量仪; BH1227; 0; 1; 分析测试中心112; 新增. 5; 碳硫分析仪; CS901K、EMIA-320V; 0; 2; 分析测试中心111; 新增. 6; 低本底液体闪烁测量仪; CSC-CB7; 0; 1; 分析测试中心110; 新增. 7; 孔隙度分析仪; KX23A; 0; 1; 分析测试中心105; 新增. 8; 渗透率分析仪; DX07G; 0; 1; 分析测试中心105; 新增. 9; 全自动镭氡分析仪; HD-2012; 0; 1; 分析测试中心212; 新增. 10; 电感耦合等离子体质谱仪; ICPMS-2030LF; 0; 1; 分析测试中心301; 新增. 11; 电感耦合等离子体质谱仪; X Series2; 0; 2; 分析测试中心301; 新增. 12; 筛分设备; RA-ZYS200S; 0; 3; 分析测试中心301; 新增. 13; 等离子体发射光谱仪; ICPS-7500; 0; 1; 分析测试中心308; 新增. 14; 等离子体发射光谱仪; ICPS-7510; 0; 1; 分析测试中心308; 新增. 15; 等离子体发射光谱仪; ICPE-9820; 0; 1; 分析测试中心308; 新增. 16; 等离子体发射光谱仪; ICAP7400RAD; 0; 1; 分析测试中心308; 新增. 17; 纯水超纯水一体机; Comfort II 5L-UV; 1; 1; 分析测试中心510; 新增. 18; 气相色谱仪; GC-2030; 0; 1; 分析测试中心401; 新增. 19; 气相色谱仪; SP-3420A; 0; 1; 分析测试中心401; 新增. 20; 气相色谱质谱联用仪; 7890B-5977A; 0; 1; 分析测试中心401; 新增. 21; 原子吸收分光光度计; AA-7000; 0; 1; 分析测试中心402; 新增. 22; 原子吸收分光光度计; AA-7800F; 0; 1; 分析测试中心402; 新增. 23; 气相色谱仪; 6820GC; 0; 1; 分析测试中心403; 新增. 24; 气相色谱质谱联用仪; GCMS—QP2020NX; 0; 1; 分析测试中心403; 新增. 25; 原子荧光光度计; AFS-9561; 0; 1; 分析测试中心407; 新增. 26; 原子荧光光度计; AFS-8330; 0; 1; 分析测试中心407; 新增. 27; 原子荧光光度计; HGF-2; 0; 1; 分析测试中心407; 新增. 28; 离子色谱仪; IC-2010; 0; 1; 分析测试中心408; 新增. 29; 离子色谱仪; PIC-10A; 0; 1; 分析测试中心408; 新增. 30; 紫外分光光度计; UV2600i; 0; 1; 分析测试中心408; 新增. 31; 双光束紫外可见分光光度计; T3202; 0; 1; 分析测试中心408; 新增. 32; 三维荧光分光光度计; G9800A; 0; 1; 分析测试中心408; 新增. 33; 烷基汞分析仪; MMA72; 0; 1; 分析测试中心408; 新增. 34; 陶瓷纤维马弗炉; TM-2014; 0; 1; 分析测试中心506; 新增. 35; 箱式电阻炉; SX-4-10; 0; 5; 分析测试中心506; 新增. 36; 陶瓷纤维箱式电阻炉; SXs-4-10AS; 0; 1; 分析测试中心506; 新增. 37; 碎样机; /; 0; 1; 地下室负一楼; 新增. 38; 布袋除尘器; /; 0; 1; 地下室负一楼; 新增. 7.公用工程 （1）给水 本项目依托核工业二0三研究所现有供水系统。项目用水包括实验用水（检测用水、容器及器皿清洗用水）和生活用水。项目检测过程使用超纯水；容器、器皿一般清洗4~5次，头2~3次使用回用水（超纯水机排出的浓盐水），后几次使用纯水。 本项目新增一台纯水超纯水一体机，可同时制备符合ASTMTypeI级标准超纯水和TypeⅡ级标准纯水。其工作原理是自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理，过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等，让自来水变得更加干净，然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐，纯化水进入储水箱储存起来。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到纯水，纯水制备效率为50%，超纯水制备效率为40%。纯水超纯水一体机使用时会产生浓盐水和废滤芯。 ①实验室用水 项目检测超纯水用量约为0.2m3/d（52m3/a），容器、器皿清洗用水量为2.44m3/d（635m3/a），其中纯水为1.07m3/d（278m3/a），回用水为1.37m3/d（357m3/a）。 项目制备超纯水所用的自来水用量约130m3/a，制备纯水所用的自来水用量约557m3/a，则项目实验室自来水总用量为687m3/a。 ②生活用水 本项目不新增劳动定员，故不新增生活污水。 （2）排水 本项目依托核工业二0三研究所现有排水系统，该系统采用雨污分流制，雨水汇集后依托研究所雨水管网排入厂外市政雨水管网。新增实验废水依托现有“酸碱中和+混凝沉淀”处理系统预处理后，与生活污水一并排入现有化粪池，最终排至沣东南污水处理厂。 本项目不新增劳动定员，故不新增生活污水。 本项目实验室产生的废水主要包括：检测废液、清洗废水、纯水机排出的浓盐水。 ①检测废液 本项目检测用水量为52m3/a，检测废液产生量约为52t/a。该废液作为危废集中收集暂存于危废贮存库，后交资质单位处置。 ②容器、器皿清洗废水 容器、器皿清洗废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水产生量为571m3/a。清洗废水依托现有酸碱中和+混凝沉淀设施处理后排入现有化粪池，经市政排水管网排入沣东南污水处理厂。 ③超纯水机排出的浓盐水 制超纯水、纯水过程会产生浓盐水，产生量约为357m3/a，浓盐水全部回用于容器器皿清洗。 废水排放总量为571m3/a。 本项目扩建工程水平衡见图2-1。扩建后全厂水平衡见图2-2。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 图2-2 本项目扩建后全厂水平衡图 单位：m3/a - （3）供暖 - 本项目依托核工业二0三研究所现有供暖系统，冬季采暖采用中央空调提供。 - （4）空调系统 - 本项目依托核工业二0三研究所现有空调制冷系统，采用水冷式中央空调，冷负荷约为5500kw。 - （5）供电系统 - 本项目依托核工业二0三研究所现有供电系统，由沣东新城统筹科技资源改革示范基地内的10kV变电站提供。 8.平面布置合理性分析 本项目位于核工业二0三研究所科技综合楼B座地上5层及地下1层，总平面布置按功能划分为：1层为岩矿鉴定室、工艺实验间、仪器室、气瓶间、岩矿岩芯库；2层为办公室、会议室、档案室，新增仪器室、岩矿鉴定室；3层为仪器室、微生物间；4层为仪器室、样品前处理间、发射光谱仪、原子荧光室、液相/凝胶色谱、同位素质谱、GC/GC-MS室、原子吸收室等；5层实验区又细分为常量实验室、微量实验室、环境实验室、高温室、有机实验室等；负一层设置碎样间一座。与现有项目建设情况相较，本次工程平面布置未发生较大改变，通过在闲置房间、办公室、实验室里增加设备及试剂，本项目平面布置具体情况详见附图4。 综上所述，项目总平面布置流程顺畅，布局紧凑，做到了实验区和办公区分开，污染区与非污染区分开，项目平面布置合理。 9.劳动定员 本扩建项目仅新增实验设备及实验试剂，不新增劳动定员，每天工作1班，每班工作8h，年工作260天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 1.施工期 本次不涉及土建及构筑物的建设施工活动，仅限于设备安装、实验仪器及试剂采购，施工期环境污染影响较小。 2.营运期 ①实验室工艺流程及产污环节 实验室工艺流程及产污环节如图2-3所示，主要污染工序一览表见表2-5。 图2-3 实验室工艺流程及产污环节图 ②废气处理工艺流程图 酸性废气处理工艺流程见图2-4所示。 图2-4 酸性废气处理工艺流程图 有机废气处理工艺流程见图2-5所示。 图2-5 有机废气处理工艺流程图 碎样粉尘处理工艺流程见图2-6所示。 图2-6 碎样粉尘处理工艺流程图 ③废水处理工艺流程图 废水处理工艺流程见图2-7。 图2-7 废水处理工艺流程图 表2-5 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 酸碱废气; 实验过程; 硫酸雾、氯化氢、NOX、氟化物. 有机废气; 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷. 粉尘; 颗粒物. 废水; 清洗废水（后期实验清洗废水）; 仪器、器皿清洗; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等. 纯水制备浓水; 纯水制备; 钙离子、镁离子、氯离子. 噪声; 设备噪声; 实验设备、排风系统; 设备噪声. 固废; 一般固废; 废样品; 实验过程; 矿石碎渣等. 废纸屑及未被污染的废包装材料; 废纸屑及未被污染的废包装材料. 收尘灰; 碎样粉尘经除尘器处理后收集; 收尘灰. 废滤芯; 纯水制备; 滤芯. 灭菌后的废培养皿; 实验过程; 废培养皿. 危险废物; 实验室废液; 实验过程; 废酸、金属离子、有机溶剂及其他试剂的实验室废液. 废试剂包装物等沾染物; 废试剂瓶、废手套等. 废活性炭; 废气治理; 活性炭. 废试剂; 实验过程; 过期的试剂. 污泥; 实验废水预处理; 污泥. 废过滤介质; 微生物实验室空气净化系统; 空气净化系统过滤介质. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 核工业二0三研究所位于陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号，中心位置地理坐标为E 108°46'00.51"，N 34°15'45.80"，核工业二0三研究所科研生产能力建设项目实际总投资1.5亿，环保投资363.4万，占总投资的2.42%。项目于2015年10月开工建设，2020年10月建成试运行。 现有工程历次环评、验收情况见表2-6。从调查情况可以看出，公司现有工程及配套设施的建设均履行过环境影响评价手续，环保手续齐全。 表2-6 现有工程环保手续执行情况 批次; 时间; 部门、机构、单位; 文号; 名称; 批复 内容. 核工业二0三研究所科研生产能力建设项目; 2015年5月; 中国地质调查局西安地质调查中心; /; 核工业二0三研究所科研生产能力建设项目环境影响报告表; /. 2015年5月22日; 西安市环境保护局沣渭新区分局; 市环沣渭批复[2015]15号; 关于核工业二0三研究所科研生产能力建设项目环境影响报告表的批复; 同意 建设. 2020年12月; 中核（陕西）环境科技有限公司; /; 核工业二0三研究所科研生产能力建设项目竣工环境保护验收监测报告表; /. 2021年1月18日; 中核（陕西）环境科技有限公司; /; 核工业二0三研究所科研生产能力建设项目竣工环境保护验收会验收组意见; /. 2023年8月29日; 陕西省西咸新区生态环境局（沣东）工作部; 610163-2023-027-L; 核工业二0三研究所突发环境事件应急预案备案表; /. 2021年7月12日; 排污许可： 12100000435630837Y001X; /. 2.现有工程建设内容 ①现有工程组成 现有工程组成及内容详见表2-7。 表2-7 现有工程组成一览表 类别; 建设项目; 建设内容. 主体工程; 科技大楼; 1座，科技综合楼A座为办公用科技大楼，A座地上15层，地下1层，总高62.4m，总建筑面积23605.48m2。. 分析测试中心; 1座，科技综合楼B座为分析测试中心，B座地上5层，地下1层，建筑高度22.40m，建筑面积5849m2。实验项目为酸（碱）熔矿分析实验。. 服务楼; 服务楼1座，建筑面积5704m2，5层，建筑高度22.35m，其中：1楼布设食堂，2楼布设自助餐厅，包间，职工活动中心，3-5层为职工宿舍。. 公用工程; 地下车库（含设备用房）; 建筑面积2509.73m2，含停车位51个。. 职工餐厅; 位于服务楼1层，建筑面积1136m2，容纳250人就餐。. 给水系统; 由沣东新城的市政自来水管网供给。. 排水系统; 厂区排水采用雨污分流制，项目产生的生产废水及生活污水经处理后排至厂外市政污水管网，厂区内雨水经收集后排至厂外市政雨水管网。. 供电系统; 采用市政供电系统。. 供暖系统; 采用中央空调提供制冷及制热。. 环保工程; 废气治理设施; 实验室酸性废气：经操作台通风橱收集后采用10套碱液洗涤塔经10根23m高的排气筒排放。实验室有机废气：经操作台通风橱收集后采用4套二级活性炭吸附装置处理经4根23m高的排气筒。空余闲置实验室及操作台均提前布设通风橱收集装置。. 餐饮油烟：安装1套油烟净化装置；. 汽车尾气：地下车库设机械通风换气装置。. 废水治理设施; 实验室废水，设酸碱中和+混凝沉淀进行预处理；餐饮污水，设隔油池进行预处理，实验废水经预处理后与经过预处理的餐饮污水以及办公生活污水一并进入经化粪池进行处理，处理后排入市政管网收集后排至沣东南污水处理厂。. 噪声治理设施; 低噪声设备、车间隔声、基础减振、绿化等综合防治措施。. 固废处置设施; 生活垃圾：依托现有垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运。. 一般工业固废：废样品收集后委托物资回收单位处理，废纸屑及废包装材料出售废品回收公司，废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置。. 危险废物：包括实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂，分类暂存于危废贮存库，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。. ②原辅材料 表2-8 主要原辅材料消耗情况表 - 序号; 原辅材料; 种类; 年用量; 单位. - 1; HCL; 液态; 500; L. - 2; 石油醚; 液态; 30; L. - 3; 甲醇; 液态; 16; L. ③原有实验室工艺流程及产污环节如图2-8所示。 酸性废气、有机废气 图2-8 现有实验室工艺流程及产污环节图 3.现有工程主要污染物达标排放情况 为了解核工业二0三研究所科研生产能力建设项目污染源达标排放情况，本次评价引用核工业二0三研究所2024年例行监测报告，对现有污染物的达标排放情况进行分析。 （1）根据2024年企业例行监测报告，现有工程实验室酸性废气经酸性洗涤塔处理后，氯化氢排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准的要求，经23m高排气筒达标排放；实验室有机废气非甲烷总烃经二级活性炭处理后，非甲烷总烃排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准的要求，经23m高排气筒达标排放。因此，现有工程对周围空气环境影响较小。实验室有组织废气排放情况见表2-9，厂界无组织废气排放情况见表2-10。 表2-9 废气固定污染源监测结果 采样时间; 监测点位; 监测项目; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 2024年1月4日; HP019-2021排口 （DA001）; 烟气温度（℃）; 9.7; 9.7; 9.7; /; /. 烟气流速(m/s）; 7.0; 7.0; 7.1; /; /. 标况流量（m3/h）; 4486; 4427; 4503; /; /. 含湿量（%）; 2.9; 2.9; 2.9; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 37.4; 34.6; 35.5; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.168; 0.153; 0.160; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP020-2022排口（DA002）; 烟气温度（℃）; 9.3; 9.3; 11.4; /; /. 烟气流速(m/s）; 1.4; 1.7; 1.8; /; /. 标况流量（m3/h）; 873; 1102; 1156; /; /. 含湿量（%）; 3.0; 3.0; 3.1; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 44.2; 40.1; 43.0; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.039; 0.044; 0.050; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP021-2023排口（DA003）; 烟气温度（℃）; 12.; 12.1; 12.2; /; /. 烟气流速(m/s）; 3.5; 3.4; 3.5; /; /. 标况流量（m3/h）; 2213; 2182; 2213; /; /. 含湿量（%）; 2.5; 2.5; 2.4; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 15.1; 16.0; 9.7; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.033; 0.035; 0.021; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP023-2025排口（DA005）; 烟气温度（℃）; 15.7; 15.8; 15.6; /; /. 烟气流速(m/s）; 3.8; 3.7; 3.6; /; /. 标况流量（m3/h）; 2366; 2334; 2267; /; /. 含湿量（%）; 2.5; 2.4; 2.4; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 15.3; 16.2; 14.3; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.036; 0.038; 0.032; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP025-2027排口（DA007）; 烟气温度（℃）; 13.6; 14.0; 14.01; /; /. 烟气流速(m/s）; 4.8; 4.8; 4.8; /; /. 标况流量（m3/h）; 3029; 3026; 3029; /; /. 含湿量（%）; 2.4; 2.3; 2.4; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 44.3; 40.0; 41.6; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.134; 0.121; 0.126; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP026-2028排口（DA008）; 烟气温度（℃）; 14.5; 14.5; 14.5; /; /. 烟气流速(m/s）; 7.1; 7.0; 7.1; /; /. 标况流量（m3/h）; 4448; 4439; 4469; /; /. 含湿量（%）; 2.3; 2.3; 2.3; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 36.8; 34.9; 36.5; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.164; 0.155; 0.163; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP027-2029排口（DA009）; 烟气温度（℃）; 15.3; 14.9; 14.7; /; /. 烟气流速(m/s）; 7.0; 7.0; 7.1; /; /. 标况流量（m3/h）; 4389; 4434; 4458; /; /. 含湿量（%）; 2.3; 2.3; 2.2; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 64.6; 57.9; 54.0; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.284; 0.257; 0.241; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP028-2030排口（DA010）; 烟气温度（℃）; 17.5; 17.4; 16.1; /; /. 烟气流速(m/s）; 5.7; 5.7; 5.7; /; /. 标况流量（m3/h）; 3582; 3582; 3552; /; /. 含湿量（%）; 2.2; 2.2; 2.3; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 55.5; 56.0; 53.0; 100; 是. 排放速率（kg/h）; 0.199; 0.201; 0.188; 0.36; 是. 2024年1月4日; HP030-2021排口（DA012）; 烟气温度（℃）; 16.3; 16.3; 16.4; /; /. 烟气流速(m/s）; 5.2; 5.2; 5.2; /; /. 标况流量（m3/h）; 3245; 3264; 3237; /; /. 含湿量（%）; 2.4; 2.4; 2.4; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.32; 2.26; 4.55; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 0.008; 0.007; 0.015; 13.9; 是. 2024年1月4日; HP031-2021排口（DA013）; 烟气温度（℃）; 16.4; 16.4; 16.5; /; /. 烟气流速(m/s）; 5.1; 5.1; 5.1; /; /. 标况流量（m3/h）; 3192; 3198; 3176; /; /. 含湿量（%）; 2.5; 2.5; 2.4; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.08; 3.87; 4.13; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 0.010; 0.012; 0.013; 13.9; 是. 2024年1月4日; HP032-2021排口（DA014）; 烟气温度（℃）; 18.9; 189; 18.8; /; /. 烟气流速(m/s）; 4.0; 3.7; 4.0; /; /. 标况流量（m3/h）; 2457; 2304; 2457; /; /. 含湿量（%）; 2.4; 2.4; 2.4; /; /. 烟道截面积（m2）; 0.196; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 17.5; 13.6; 16.1; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 0.043; 0.031; 0.040; 13.9; 是. 注：1.氯化氢、非甲烷总烃排放速率严于标准限值50%执行； - 2.现有工程DA001~DA010排气筒污染物均为氯化氢，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》监测频次原则，对型号、功能相同的多个小型环境保护设施处理效率监测和污染物排放监测，可采用随机抽测方法进行，现有工程随机抽测设施数量比例不小于总数量的50％，因此未DA004、DA006排气筒未进行监测； - 3.现有工程DA011排气筒对应的实验室未运行，因此未进行监测。. 表2-10 厂界无组织废气排放浓度监测结果 监测时间; 污染物; 厂界上风向参照点 （mg/m3）; 厂界下风向 监控点（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 达标. 1#; 2#; 3#; 4#. 2024.01.04; 氯化氢; 第1次; 0.05L; 0.120; 0.079; 0.110; 0.2; 达标. 第2次; 0.05L; 0.132; 0.111; 0.142; 达标. 第3次; 0.05L; 0.103; 0.103; 0.124; 达标. 非甲烷总烃; 第1次; 0.73; 1.20; 1.03; 1.23; 4.0; 达标. 第2次; 0.88; 1.15; 1.26; 1.07; 达标. 第3次; 0.85; 1.13; 1.18; 1.20; 达标. （2）现有工程废水主要包括实验废水、职工生活用水。废水产生量为14.858m3/d（实验室废水产生量为0.858m3/d，生活污水产生量为14.0m3/d），实验室废水经酸碱中和、混凝沉淀预处理，餐饮废水经隔油池预处理，随后经预处理的实验废水、餐饮废水与办公生活污水一并经化粪池进行处理，废水水质能够满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准与GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1A级标准要求，排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂。根据2025年企业例行监测报告（源泽监字[2025]第0314号），现有工程废水总排口水质情况见表2-11。 表2-11 化粪池废水总排口水质监测结果 单位：mg/L(pH除外) 监测时间; pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油类. 2025.3.27; WS20250327-01; 7.4; 356; 94.6; 28; 41.1; 55.8; 6.63; 3.03. WS20250327-02; 7.3; 337; 82.7; 25; 41.9; 45.3; 5.48; 2.63. WS20250327-03; 7.4; 347; 88.5; 23; 40.6; 44.1; 5.38; 2.66. （GB8979-1996）表4三级标准; 6～9; 500; 300; 400; /; /; /; 100. （GB/T31962-2015）表1A级标准; /; /; /; /; 45; 70; 8; /. （3）现有工程噪声主要来自中央空调主机、水泵、风机、备用发电机等，采取低噪声设备、室内隔声等降噪措施。根据企业2024年例行监测报告（源泽监（声）字[2024]第01016号），现有工程北、东、南厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求，西厂界符合4类区标准限值要求。 表2-12 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 2024.1.4. 昼间. 1（厂界东）; 49. 2（厂界南）; 47. 3（厂界西）; 46. 4（厂界北）; 51. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准值; 2类; 60. 4类; 70. （4）现有工程营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、一般固废，危险废物等。生活垃圾已设圾桶收集后，交由环卫部门定期清运处理；一般固废主要为废样品、废纸屑及废包装材料、废滤芯，废样品收集后委托物资回收单位处理，废纸屑及废包装材料出售废品回收公司，废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置；危险废物主要为实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂，分类收集暂存于危废贮存库，并定期委托有资质单位（陕西新天地固体废物综合处置有限公司）进行处置。固废均能得到妥善处置。 4.现有工程主要污染物排放量统计 根据现有工程竣工验收监测报告，给出现有工程“三废”排放量汇总见表2-13。 表2-13 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 实测核算排放量. 废气; 氯化氢; 0.04. 非甲烷总烃; 0.005. 废水; 废水量; 3862. COD; 1.339. 氨氮; 0.159. 固废; 生活垃圾; 45.5. 废样品; 0.5. 废纸屑及废包装材料; 0.5. 废滤芯; 0.01. 实验室废液; 1. 废试剂包装物等沾染物; 0.01. 废活性炭; 1.5. 废试剂; 0.001. 5.三同时履行情况 核工业二0三研究所科研生产能力建设项目建设至今，较好的执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，企业各项环保手续较齐全；环保设施与生产设施同步运转，并稳定运转；各项污染物满足达标排放；企业自运行未受到环保部门的行政处罚，本项目无遗留的原有污染情况及环境问题。 以上设施于2021年1月18日通过验收，均正常运行。因此核工业二0三研究所科研生产能力建设项目所在地原有废气、废水、噪声、固废等环境污染均得到了效防止，无遗留历史环境问题。且项目在运行期间未发生扰民和环境污染事故，能严格执行国家环境保护法律法规、条例、制度，投资建设了废气、废水及噪声治理设施（措施），能满足项目正常运行及环境管理要求。 6.企业现有环境管理制度 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告结论、验收批复结论、“三同时”制度，建立了企业环境管理制度。公司现设有安全环保处、实验室，配有专职环保管理人员3人，环保设施设备维修管理人员3人，检测分析人员5人。安全环保处负责公司日常排污管理及危废规范化管理工作，配合开展日常环境自行监测工作。 分析测试中心实验废气排气筒已按照《污染源监测技术规范》要求设置了采样口，并在采样口附近设置了环境保护图形标志牌。 按照环评监测计划提出的要求对各污染源进行了跟踪监测。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或是地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。项目大气环境质量现状陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日公布的《环保快报-2024年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，取用西安市西咸新区2024年1～12月空气质量状况统计数据，详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 45; 40; 112.5; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数的浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数的浓度; 67; 160; 41.9; 达标. 从上表中可以看出，评价区域PM2.5、PM10、NO2的年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，SO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类标准限值的要求。 西咸新区积极响应《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。 （2）其他污染物 项目排放的特征污染物为非甲烷总烃、甲苯、甲醇、HCl、硝酸雾（以NOx计）、硫酸雾、氟化物，根据环境影响评价网2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答第7条回复，《建设项目环境影响报告表编制指南(污染影响类)》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》、《前苏联居住区标准》（TJ36-97）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。 本项目特征污染物在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中不存在标准限值，故本次不进行特征污染物补充监测。 2.声环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号核工业二0三研究所科技综合楼B座，厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次不开展声环境现状监测。 3.生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目在现有实验室内进行扩建，不涉及新增占地，故本次评价不做生态环境现状调查。 4.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目在已建好的核工业二0三研究所科技综合楼B座内安装设备，无裸露土壤；危废贮存库按照要求进行建设，采取防渗措施；经上述措施后不存在土壤及地下水环境污染途径，故不需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标要求。 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境 本项目周围50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 4.生态环境 本项目在现有实验室内进行扩建，不涉及新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目有组织有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，其中周围200米半径范围内有高于排气筒的建筑（研究所科技综合楼A座），故废气排放速率严于标准值50%执行。另根据生态环境部发布的《新污染物生态环境监测标准体系表（2024年版）》，本项目涉及新污染物为二氯甲烷、三氯甲烷。 表3-2 废气监测执行的评价标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度m; 二级标准值*; 监控点; 浓度. 氯化氢; 100; 23; 0.721; 周界外浓度最高点; 0.2mg/m3; GB16297-1996， 排放速率严于标准值50%执行. 氟化物; 9; 0.296; 20ug/m3. 氮氧化物; 240; 2.23; 0.12mg/m3. 硫酸雾; 45; 4.46; 1.2mg/m3. 甲醇; 190; 14.72; 12mg/m3. 甲苯; 40; 9.04; 2.4mg/m3. 颗粒物; 120; 11.03; 1mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 27.8; 4.0mg/m3. 在厂房外设置监控点; 6.0mg/m3 （1h平均浓度值）; GB37822-2019. 20.0mg/m3 （任意一次浓度值）. 注：*按排气筒高度采用内差法计算所得的最高允许排放速率。. 2.废水 项目运营期废水经处理后达到以下要求：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准，详见表3-3。 表3-3 污水排放标准限值 单位：mg/L（pH除外） 类别; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N; 总磷; 总氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准; 6~9; 500; 400; 300; /; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准; /; /; /; /; 45; 8; 70; /. 3.噪声 根据西咸新区声环境功能区划方案，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类（西厂界）标准。详见表3-4。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 污染物类别; 项目; 排放标准限值; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 2类; 4类; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类（西厂界）标准. 昼间60 dB(A); 昼间70 dB(A). 4.固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水中的COD和氨氮等排入核工业二0三研究所化粪池，处理后排入市政污水管网汇入沣东南污水处理厂。 根据国家“十四五”污染物总量控制的要求，对NOX、非甲烷总烃、COD、NH3-N实行排放总量控制计划管理，结合本项目污染物排放情况，建议本项目总量控制指标如下表。 表3-5 建议项目总量控制指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 控制指标. 废气; VOCs; 0.0207. NOX; 0.0128. 废水; COD; 0.220. NH3-N; 0.019. 项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建位于核工业二0三研究所科技综合楼B座内，仅将新增设备放置及安装至已建成的房间内，不进行土建、构筑物的施工和室内装饰，仅涉及实验设备的安装，整个施工过程对周围环境影响较小，主要采取的环保措施如下： （1）废气 设备安装焊接或切割时，使用移动式焊烟净化器，防止烟尘扩散；钻孔、打磨等作业时，采用湿法操作或配备吸尘器实时收集粉尘；安装支架等辅材选择无甲醛、低VOCs的环保材料；使用水性密封胶或环保粘剂，避免含苯、甲醛等有害物质的传统胶水。 （2）废水 少量安装施工人员生活污水主要为冲厕废水，可依托现有化粪池处理后，最终排至沣东南污水处理厂。 （3）噪声 使用低噪声工具（如静音电钻），减少对实验人员的影响；限制高噪声作业时段，避开实验室敏感实验时间。 （4）固废 由于施工人员少，安装时间较短，因此，固废主要为设备安装材料、施工人员的生活垃圾，设备安装材料收集后交由废品回收站处理，施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 4.1.1污染工序及源强分析 本项目大气污染源主要为酸性废气、有机废气以及碎样间的粉尘。 （1）碎样间粉尘 碎样间粉尘主要来自于岩矿破碎、筛分过程中产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中一级破碎产尘系数0.25kg/t进行核算，项目破碎样品约290t/a，因此产生量为0.07t/a，三面围挡集气罩收集，收集效率80%，则收集的粉尘为0.056t/a，无组织挥发粉尘量为0.014t/a。经风量为2000Nm3/h风机引入布袋除尘器处理后通过排气筒排放，除尘效率为85%，则年排放量约0.0084t/a，排放浓度为2.02mg/m3。 # （2）酸性废气 # 实验室酸性废气主要来自于熔矿过程中，实验样品在前处理如消解时需要加酸加热，此过程会产生无机废气，主要为酸性气体。所用试剂一般为盐酸（2000L/a）、硫酸（100L/a）、硝酸（1000L/a）、氢氟酸（300L/a）等，其产生废气主要成分依次为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物。 # 参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用试剂挥发项基本在使用量的1%~4%，本项目所用试剂为实验室内常用试剂，具有可参考性，基于可能被蒸汽带出的最大量考虑，本项目取4%。本项目实验类型主要为检测实验，易挥发试剂如硝酸、盐酸、氢氟酸等可类比《华南区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目环境影响报告表》检测实验中无机实验内容，使用原辅材料和实验过程相似，具有可类比性，挥发性试剂按挥发量40%计算，挥发性酸在实验过程中首先与被测物质反应，一般消耗60%以上，剩余部分按最大影响考虑挥发。项目各无机试剂实验过程的无机废气产生情况见表4-1。 表4-1 本项目无机废气产生情况表 废气来源; 年用量; 纯度; 挥发率; 污染物; 挥发量（kg/a）. 硫酸; 100L; 98%; 4%; 硫酸雾; 7.17. 硝酸; 1000L; 68%; 40%; NOx; 380.80. 盐酸; 2000L; 38%; 40%; 氯化氢; 361.76. 氢氟酸; 300L; 40%; 40%; 氟化物; 60.48. 注：盐酸密度1.19g/cm3、硝酸密度1.40g/cm3、硫酸密度1.83g/cm3、氢氟酸1.26g/cm3。 - （3）有机废气 - 实验室有机废气主要来自于熔矿过程中少量有机试剂产生的有机废气。本项目在实验过程中会使用甲醇、异丙醇、正戊烷、正丁醇、甲苯、丙酮等有机试剂，参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用试剂挥发项基本在使用量的1%~4%，本项目所用试剂为实验室内常用试剂，具有可参考性，基于可能被蒸汽带出的最大量考虑，本项目取4%，结合原辅材料用量览表可知，易挥发的有机溶剂情况如表4-2所示。 表4-2 本项目有机废气产生情况表 有机试剂; 使用量/a; 密度g/cm3; 挥发系数; 污染物; 挥发量kg/a. 甲醇; 20L; 0.791; 4%; 甲醇; 0.63. 异丙醇; 100L; 0.785; 4%; VOCS; 3.14. 正戊烷; 100L; 0.63; 4%; VOCS; 2.52. 正丁醇; 100L; 0.81; 4%; VOCS; 3.24. 乙酸丁酯; 100L; 0.883; 4%; VOCS; 3.53. 三氯甲烷; 10L; 1.50; 4%; 三氯甲烷; 0.60. 四氯化碳; 100L; 1.594; 4%; VOCS; 6.38. 甲苯; 50L; 0.872; 4%; 甲苯; 1.74. 异丙苯; 50L; 0.869; 4%; VOCS; 1.74. 石油醚; 35L; 0.66; 4%; VOCS; 0.92. 二氯甲烷; 10L; 1.33; 4%; 二氯甲烷; 1.06. 正己烷; 40L; 0.66; 4%; VOCS; 1.06. 丙酮; 20L; 0.79; 4%; VOCS; 0.63. 环己烷; 4L; 0.78; 4%; VOCS; 0.12. 乙酸乙酯; 16L; 0.90; 4%; VOCS; 0.58. 乙腈; 12L; 0.786; 4%; VOCS; 0.38. - （4）含菌废气 - 本项目实验室包含微生物室，在微生物实验过程中，会产生少量含有微生物菌体的废气。为有效控制和减少废气排放对环境的影响，微生物室配备了专门的过滤回用系统，实现整个房间空气的循环利用，基本不外排，对大气环境影响较小，故本次仅做定性分析。 - （5）实验废气收集、治理情况 # 本项目实验过程主要在通风柜中进行，部分实验工序在万向罩、原子吸收罩下方进行。万向罩为实验室常见集气设备，位于敞开实验操作平台上方，可360°旋转调整置口朝向，万向罩可移动，在实验过程中万向罩可移动到产气点较近距离的位置，对产气点形成包围的收集形式。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中包围型集气设备废气收集集气效率参考值，本项目通风橱、万向排风罩、集气罩集气效率按80%计（未收集的20%为无组织排放）。 - 本项目实验室酸性废气、有机废气经通风柜、万向罩和原子吸收柜收集后进入废气处理系统，其中酸性废气通过碱液洗涤塔处理，有机废气通过二级活性炭处理，随后均引至楼顶排气筒排放（DA001~DA014），排气筒高度23m。企业设置有10套碱液洗涤塔，风量均为5000m3/h；4套二级活性炭，3套风量均为7000m3/h，1套风量9000m3/h。项目年工作260天，每天使用有机溶剂、无机酸的有效时间合计约为4h。 - 本项目碎样粉尘经收集后通过布袋除尘器处理，随后引至楼顶排气筒排放（DA015），排气筒高度23m，风量2000m3/h，年工作260天，每天8h。 - 废气收集系统设计如下表。 表4-3 本项目实验废气收集情况一览表 序号; 收集位置; 排风量m3/h; 处理工艺; 排气筒; 备注. 1; 化学间1; 通风橱1; 5000; 碱液洗涤塔; DA001; 使用盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等无机药剂. 通风橱2; 5000; 碱液洗涤塔; DA002. 2; 化学间2; 通风橱1; 5000; 碱液洗涤塔; DA003. 通风橱2; 5000; 碱液洗涤塔; DA004. 3; 化学间3; 通风橱1; 5000; 碱液洗涤塔; DA005. 通风橱2; 5000; 碱液洗涤塔; DA006. 4; 化学间4; 通风橱1; 5000; 碱液洗涤塔; DA007. 通风橱2; 5000; 碱液洗涤塔; DA008. 5; 化学间5; 通风橱1; 5000; 碱液洗涤塔; DA009. 通风橱2; 5000; 碱液洗涤塔; DA010. 6; 有机1; 通风橱; 7000; 二级活性炭; DA011; 使用甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷等有机药剂. 7; 有机2; 通风橱1; 7000; 二级活性炭; DA012; 除甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷以外的有机药剂. 通风橱2; 7000; 二级活性炭; DA013. 8; 马弗炉间; 通风橱; 9000; 二级活性炭; DA014. 9; 碎样间; 2000; 布袋除尘器; DA015; /. - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，喷淋法对酸性废气的去除效率为83%～89%，吸附法对挥发性有机物去除效率18%～21%。本项目采用碱液洗涤塔去除酸性无机废气，去除效率保守取83%；采用二级活性炭吸附法去除有机废气，去除效率保守取18%。 - 本项目废气污染物产生排放基本情况见表4-4。 4.1.2废气防治措施可行性及达标分析 根据现场勘查情况分析，实验室整体布局合理，各检测室均处于封闭状态，可有效防止废气无组织外逸。同时，项目实验区功能作明确划分，实验室采用的集气设施依据实验仪器所承担的检测项目进行针对性配置，故项目有机废气、无机废气、颗粒物实现分区收集、独立处理并排放。 ①颗粒物处理 布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。其工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时给以一定外力使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。本项目粉尘经布袋除尘器处理后经23m高排气筒排放，处理高效，可有效去除项目产生的粉尘，采取的防治措施可行。 ②有机废气处理 实验过程中产生的挥发性有机废气经通风橱收集后通过二级活性炭吸附装置后经23m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.2.1章节“废气污染治理设施工艺包括...有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）...。”，本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，同时企业已选用《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中推荐的吸附处理措施，采用二级活性炭吸附装置，吸附介质选择粒径为10mm的颗粒活性炭，其碘值≥800mg/g，从技术层面、选材标准以及实际应用效果等多方面综合考量，该处理措施可行。 此外，企业已设置有4套二级活性炭吸附装置，其中3套风量为7000m3/h，1套9000m3/h，而现有工程有机药剂仅有石油醚、甲醇，且使用量很少。本项目建成后，有机药剂的使用量有所增加，但未超出现有废气处理措施的处理能力，依托现有4套二级活性炭吸附装置处理后，有机废气浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。因此废气处理措施依托可行。 ③酸性废气处理 本项目实验过程中产生的酸性废气经通风橱收集后通过碱液洗涤塔处理后通过23m高排气筒排放，碱液采用氢氧化钠等。根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.2.1章节“废气污染治理设施工艺包括....其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”项目无机废气配备了碱液洗涤塔作为处理设施。其工作原理是借助抽风机的吸力，将产生的废气持续不断地输送至洗涤塔内部。在洗涤塔内，废气经碱液的洗涤，废气中所含的氟化氢、二氧化硫、氯化氢、硫化氢、氮氧化物以及各种酸雾等污染物，与碱液水雾充分接触混合并发生中和反应，实现了有效的气液两相交和。气体先通过喷淋系统进行化学洗涤，然后进入一种新型网状丝网雾除器，当气体完成洗涤和除雾后，再通过这种高效覆膜除雾器进一步除雾后，最终完全满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求达标排放。该设备具有除酸雾效率高、耐高温、不易堵塞和工作寿命长等优点。 此外，企业已设置有10套碱液洗涤塔装置，风量均为5000m3/h，而现有工程药剂仅有盐酸，且使用量很少。本项目建成后，药剂的种类、使用量均有所增加，但未超出现有废气处理措施的处理能力，依托现有10套碱液洗涤塔装置处理后，废气浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。因此废气处理措施依托可行。 4.1.3废气排放口设置情况 本项目共设置15个排放口，其中无机废气排放口有10个（DA001~DA010），有机废气排放口有4个（DA011~DA014），颗粒物排放口1个（DA015）。排放口具体情况见表4-5。 4.1.4排气筒设置合理性分析 项目采用封闭实验室，无机废气由通风橱收集并通过10套碱液洗涤塔处理后经10根（DA001~DA010）排气筒排放，排气筒高23m；有机废气通过通风橱收集并通过4套二级活性炭吸附箱吸收处理后经4根（DA011~DA014）排气筒排放，排气筒高23m；碎样间产生的颗粒物经1套布袋除尘器处理后，通过1根（DA015）高23m的排气筒排放。 本项目设置15根排气筒，根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的要求，排气筒高度（一般不低于15m）除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目排气筒高度为23m，周围200米半径范围内有高于排气筒的建筑（研究所科技综合楼A座），因此项目排气筒排放速率应严格50%执行。 4.1.5非正常工况 非正常工况排污主要指停电和设备故障时发生的污染事故。 （1）非正常排放停电包括计划性停电和突发性停电两种情况，计划性停电，可通过事先计划备电切换，避免事故性非正常排放。突发性停电，可能造成设备突然停止运行。 （2）环保设施故障 项目污染物有颗粒物、挥发性有机废气、酸性气体，其中颗粒物采用三面围挡集气罩+布袋除尘器，挥发性有机废气采用通风橱+二级活性炭吸附装置，酸性废气采用通风橱+碱液洗涤塔。本项目考虑碱液未及时补充，活性炭、布袋未及时更换，此时废气处理效率按0%考虑，一般在30min左右，最长不超过1h。此种情况一年最多1～2次，事故状态下污染物排放情况见表4-6所示。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 收集 效率; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h); 风量m3/h; 备注. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 工艺; 效率; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). DA001; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA002; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA003; 氯化氢; 90%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA004; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA005; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA006; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA007; 氯化氢; 90%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA008; 氯化氢; 90%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA009; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA010; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 83%; 0.00492; 0.00473; 0.946; 1040; 5000; 依托. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 83%; 0.0000976; 0.0000938; 0.0188. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 83%; 0.00518; 0.00498; 0.996. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 83%; 0.000823; 0.000791; 0.158. DA011; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.666; 通风橱+活性炭吸附装置; 18%; 0.00397; 0.00382; 0.546; 1040; 7000; 依托. 甲醇; 80%; 0.000506; 0.000487; 0.0695; 18%; 0.000415; 0.000399; 0.0570. 甲苯; 80%; 0.00140; 0.00134; 0.192; 18%; 0.00114; 0.001100; 0.157. 三氯甲烷; 80%; 0.00048; 0.000462; 0.0659; 18%; 0.000394; 0.000378; 0.0541. 二氯甲烷; 80%; 0.000426; 0.000409; 0.0585; 18%; 0.000349; 0.000336; 0.0479. DA012; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.666; 通风橱+活性炭吸附装置; 18%; 0.00397; 0.00382; 0.546; 1040; 7000; 依托. DA013; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.666; 通风橱+活性炭吸附装置; 18%; 0.00397; 0.00382; 0.546; 1040; 7000; 依托. DA014; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.518; 通风橱+活性炭吸附装置; 18%; 0.00397; 0.00382; 0.425; 1040; 9000; 依托. DA015; 颗粒物; 80%; 0.056; 0.03; 13.46; 三面围挡集气罩+布袋除尘器; 85%; 0.0084; 0.004; 2.02; 2080; 2000; 新建. 无组织; 氯化氢; /; 0.0724; 0.0696; /; /; /; 0.0724; 0.0696; /; 1040; /; /. 硫酸雾; /; 0.00143; 0.00138; /; /; /; 0.00143; 0.00138; /; 1040; /; /. 氮氧化物; /; 0.0762; 0.0732; /; /; /; 0.0762; 0.0732; /; 1040; /; /. 氟化物; /; 0.0121; 0.0116; /; /; /; 0.0121; 0.0116; /; 1040; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.00485; 0.00466; /; /; /; 0.00485; 0.00466; /; 1040; /; /. 甲醇; /; 0.000127; 0.000122; 0.000127; 0.000122; /; 1040; /; /. 甲苯; /; 0.000349; 0.000335; 0.000349; 0.000335; /; 1040; /; /. 三氯甲烷; /; 0.000120; 0.000115; 0.000120; 0.000115; /; 1040; /; /. 二氯甲烷; /; 0.000106; 0.000102; 0.000106; 0.000102; /; 1040; /; /. 颗粒物; /; 0.014; 0.00673; /; /; /; 0.014; 0.00673; /; 2080; /; /. 注：1.根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》术语及定义，“3.1在表征VOCS总体排放情况时，可采用非甲烷总烃作为污染物控制项目”，因此以非甲烷总烃作为有组织排放和无组织排放的挥发性有机物的综合性控制指标； 2.本项目涉及盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等无机药剂均是在5间化学间实验室中进行，因此10套无机废气处理系统均有酸性废气，每套废气系统的排放量是根据总排放量平均计算所确定，对本项目运营期单套系统排放量略有变化，但总的排放量不变。 3.本项目有机实验室1使用甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷等有机药剂，其余实验室使用除甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷以外的有机药剂，因此，DA011废气中有甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷等污染物，对于非甲烷总烃每套废气系统的排放量则是根据总排放量平均计算所确定。. 表4-5 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 排放标准. 无机废气排放口; DA001~DA010; 硫酸雾、氯化氢、NOX、氟化物; 23; 0.49; 25; 一般排放口; 执行《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》表2排放标准限值要求，排放速率严于标准值50%. 有机废气排放口; DA011; 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷; 23; 0.49; 25; 一般排放口. DA012~DA014; 非甲烷总烃; 23; 0.49; 25; 一般排放口. 碎样废气排放口; DA015; 颗粒物; 23; 0.49; 25; 一般排放口. 表4-6 非正常工况下废气污染物排放情况 污染源; 污染物; 收集 效率; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 工艺; 效率; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). DA001; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA002; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA003; 氯化氢; 90%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA004; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA005; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA006; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA007; 氯化氢; 90%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA008; 氯化氢; 90%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA009; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA010; 氯化氢; 80%; 0.0289; 0.0278; 5.566; 通风橱+碱液洗涤塔; 0%; 0.0289; 0.0278; 5.566. 硫酸雾; 0.000574; 0.000552; 0.110; 0%; 0.000574; 0.000552; 0.110. 氮氧化物; 0.0305; 0.0293; 5.858; 0%; 0.0305; 0.0293; 5.858. 氟化物; 0.00484; 0.00465; 0.930; 0%; 0.00484; 0.00465; 0.930. DA011; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.666; 通风橱+活性炭吸附装置; 0%; 0.00485; 0.00466; 0.666. 甲醇; 80%; 0.000506; 0.000487; 0.0695; 0%; 0.000506; 0.000487; 0.0695. 甲苯; 80%; 0.00140; 0.00134; 0.192; 0%; 0.00140; 0.001342; 0.192. 三氯甲烷; 80%; 0.00048; 0.000462; 0.0659; 0%; 0.000480; 0.000462; 0.0659. 二氯甲烷; 80%; 0.000426; 0.000409; 0.0585; 0%; 0.000426; 0.000409; 0.0585. DA012; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.666; 通风橱+活性炭吸附装置; 0%; 0.00485; 0.00466; 0.666. DA013; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.666; 通风橱+活性炭吸附装置; 0%; 0.00485; 0.00466; 0.666. DA014; 非甲烷总烃; 80%; 0.00485; 0.00466; 0.518; 通风橱+活性炭吸附装置; 0%; 0.00485; 0.00466; 0.518. DA015; 颗粒物; 80%; 0.056; 0.03; 13.46; 三面围挡集气罩+布袋除尘器; 0%; 0.056; 0.03; 13.46. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 防治措施：严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，关闭时后停废气处理装置，避免开停时出现废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检修，确保废气处理设施正常运行；当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。 4.1.6监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于未作规定的排污单位，故本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目运营期环境监测计划详见表4-8。 （1）有组织废气 监测点位：在排气筒出口设置1个监测点位。 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、甲醇、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷。 监测频次：一年监测一次。 （2）厂界无组织废气 监测点位：在厂界上风向设置1个监测点位，下风向设置3个监测点位，共设置4个监测点位；实际监测时，具体监测点位布设根据当天风向而定。 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、甲醇、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷；同时记录气象条件（风速、风向等）。 监测频次：一年监测一次，每次至少采样3个。 同时在科技综合楼B座外测定非甲烷总烃，一年监测一次。 表4-7 运营期大气环境监测计划 类型; 排放口名称; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 无机废气排气筒(DA001~DA010); 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值. 有机废气排气筒(DA011); 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷; 1次/年. 有机废气排气筒(DA012~DA014); 非甲烷总烃; 1次/年. 碎样废气排气筒(DA015); 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、甲醇、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准限值. 非甲烷总烃（1h平均浓度值、任意一次浓度值）; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 4.2噪声 4.2.1噪声污染源 本扩建项目运行期噪声源主要为分析测试中心的碎样机、风机，噪声级约90dB(A)。本项目主要噪声源产生强度及采取降噪措施后的排放强度见下表。 表4-8 项目主要噪声源及防治措施 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级 /dB(A); 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 分析测试中心; 碎样机; /; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局; 128.1; 65.18; -2; 80; 1m; 昼间; 20; 60; 1m. 风机; /; 90; 94.2; 77.51; 15; 80; 1m; 昼间; 20; 60; 1m. 扩建工程拟采取以下措施确保噪声达标排放。 ①设置碎样间：将碎样机、治理设施等放置在设备间内，达到隔声、消声效果。 ②风机降噪：风机均出口均采用软连接，风机底座采用阻尼弹簧减振器，减小风机振动； ③管道降噪：设备排气筒管道气体流速小于设备进口管道气体流速，可以减小废气带动空气强烈振动的噪声影响； ④设备的机座上安装减振器或防震材料。 通过采取以上措施后，本项目设备噪声对四周厂界的贡献影响小，厂界处噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。 4.2.2预测模型 噪声预测根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 通过下列公式对噪声对周围环境的影响进行预测： （1）室内声源等效室外声源预测模式 （a）计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB（A）； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （b） 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 （c） 计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL—围护结构的隔声量，dB（A）。 （d）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级： （2）厂界噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数； ——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 4.2.3预测结果 本项目为8小时工作制，夜间不生产。根据该项目噪声源分布情况，噪声预测结果如下。 表4-9 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 预测 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 27; 22; 26; 37. 背景值; 49; 46; 47; 51. 预测值; 49; 46; 47; 51. 标准值; 60; 70; 60; 60. 由上表可知，本项目位于核工业二0三研究所科技综合楼B座，且周边50m范围内无环境保护目标，因此在采取基础减振、隔声等控制措施后，项目东、南、北厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 4.2.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见表4-10。 表4-10 运营期环境监测一览表 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 4次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类（西厂界）标准. 4.3废水 4.3.1废水产生及排放情况 本项目运营期不新增工作人员，因此生活污水无增加，新增废水为实验室分析废水、实验室清洗废水等。本项目无机废气处理系统碱液洗涤塔的中和后液体经沉淀池沉淀后回用，液体不外排。项目新增废水排放量共计571m3/a。 类比已批复的《华南区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目环境影响报告表》，项目主要污染因子为pH、COD、BOD5、氨氮、SS等。根据《重点管控新污染物清单（2023年版）》可知，本项目使用的药剂中涉及三氯甲烷、二氯甲烷，其属于新污染物。根据前文计算4%的三氯甲烷、二氯甲烷进入废气，剩余的96%全部进入试验废液，分类收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。因此三氯甲烷、二氯甲烷不进入废水系统。本项目废水产生及排放污染物排放情况见表4-11。 - 表4-11 项目废水排放情况一览表 项目; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; pH. 实验室废水（571m3/a）; 产生浓度(mg/L); 700; 500; 200; 35; 2-8. 产生量(t/a); 0.40; 0.29; 0.011; 0.02; /. 废水处理工艺; 酸碱中和池+混凝沉淀池+化粪池. 处理效率; 45%; 45%; 80%; 5%; /. 排放浓度（mg/L）; 385; 275; 40; 32.3; 6~9. 排放量（t/a）; 0.220; 0.157; 0.023; 0.019; /. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; 6~9. （GB/T31962-2015）A级标准; /; /; /; 45; /. 4.3.2达标情况分析 本项目运营期不新增生活污水，废水主要包括实验室分析废水、实验室清洗废水等，实验废水经酸碱中和池+混凝沉淀处理后进入化粪池，最终进入沣东南污水处理厂。根据以上分析，项目废水中各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。 4.3.3废水污染治理设施可行性分析 本项目各实验室收集的污水集中到储水箱，污水处理设备进水口设置自动吸液泵，污水通过自动吸液泵进入酸碱调节池进行初步中和及AOP表面活性剂氧化处理，待调节池的污水稳流后进行pH自动调节。经过酸碱调节及混凝沉淀后的污水通入臭氧进一步消毒杀菌及降低表面活性剂数值，处理完成的水进入清水池。 废水处理设施设计处理规模为4m3/d，现有工程实验废水量0.85m3/d，扩建工程废水量为2.2m3//d，本项目建成后总实验废水量为3.1m3/d，小于废水设计处理规模4m3/d，因此依托现有实验废水处理系统可行。实验废水经酸碱中和池预处理后，其各项水质指标均满足《污水综合排放标准》中相关要求。因此，本项目新增实验废水依托现有酸碱中和池+混凝沉淀预处理系统可行。 核工业二0三研究所建设有1座新型化粪池，总容量约为300m3，本项目新增生产废水排放量571m3/a（2.2m3/d），项目建成后总废水排放量约4434m3/a，排入核工业二0三研究所现有化粪池，现有化粪池能够接纳处理本项目生产废水，目前尚有余量，因此，依托核工业二0三研究所化粪池可行。 沣东南污水处理厂位于西安市沣东新城科统四路以南、科统三路以北、沣河东路以东、西成高铁以西区域，总面积116.6亩，设计处理规模4万吨/日，采用污水处理采用“曝气沉砂池+辐流式初沉池+改良A2O工艺结合多段多级除磷脱氮工艺+周边进水周边出水沉淀+混凝沉淀+深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺，出水执行《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020）》的通知（市政办发〔2018〕100 号）出水水质要求及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准。污水处理厂处理后的尾水经管道排入太平河。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号核工业二0三研究所科技综合楼B座，距离沣东南污水处理厂2.1km，属于沣东南污水处理厂服务范围，本项目日排污水量占污水处理厂处理规模份额较小，本项目处于该污水处理厂收水范围内，因此本项目依托该污水处理厂可行。 4.3.4废水污染物排放信息表 项目废水排放依托核工业二0三研究所排放口，废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-12。 - 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 沣东南污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定但有规律，不属于冲击型排放; TW001; 酸碱中和池+混凝沉淀、化粪池; /; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 本项目废水排放口属于间接排放口，废水间接排放口基本信息表见表4-13，污染物排放信息见表4-14。 - 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 废水排放量(m3/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 571; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定但有规律; 无固定时段; 沣东南污水处理厂; pH; 6-9. COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 1.5. - 表4-14 污染物排放信息表 排放口编号; 废水量; 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. DW001; 571m3/a; 排放浓度/(mg/L); 6-9; 385; 275; 40; 32.3. 污染物排放量/(t/a); /; 0.220; 0.157; 0.023; 0.019. 4.3.5废水监测计划 本项目废水排放依托核工业二0三研究所排放口，废水监测计划统计如下。 - 表4-15 废水监测方案 序号; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. DW001; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油; 废水总排放口; 一次/年; 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。. - 4.4固体废物环境影响和保护措施 4.4.1固体废物产生、处置情况 运营期固体废弃物包括职工生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，危险废物根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）相关要求进行识别。 （1）生活垃圾 本次扩建工程不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。 （2）一般工业固体废物 项目运营过程产生的一般固体废物主要为废样品、废纸屑及未被污染的废包装材料、收尘灰、废滤芯、灭菌后的废培养皿、污泥。 废样品：实验过程中可能会产生部分矿石碎渣，产生量较小，约1t/a，收集后定期委托物资回收单位处理。 废纸屑及废包装材料：根据建设单位提供资料，原辅材料拆封时会产生一定废弃包装材料，产生量为1t/a，收集后交废品回收站回收处理。 收尘灰：项目生产过程产生的粉尘经除尘器处理后收集，根据工程分析计算，收尘灰量为1.97t/a，收集后定期委托物资回收单位处理。 废滤芯：项目纯水机使用的滤芯约3个月更换一次，废滤芯产生量约为0.01t/次，则年产生量约为0.04t/a，废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置。 灭菌后的废培养基：项目微生物实验过程会产生废培养基，产生量约为0.01t/a。废培养基灭菌处理后为一般固废，收集后由环卫部门定期清运。 污泥：本项目针对实验废水设置酸碱中和池+混凝沉淀预处理系统，废水处理过程中会产生一定量的污泥，参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年）中工业废水集中处理设施的污泥产生系数，含水污泥产生系数取6吨/万吨污水处理量，本项目废水处理站处理废水806m3/a，则产生的污泥量约为0.48t/a，收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物主要包括实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂、废过滤介质。废试剂包装物等沾染物、废过滤介质、废活性炭依托原有危废贮存库（科技综合楼B座负一层）进行贮存，新增实验室废液、废试剂收集于本次新建危废贮存库（科技综合楼B座五层）。 实验室废液：本项目实验过程会产生含废酸、金属离子、有机溶剂及其他试剂的实验室废液，收集至实验室废液收集桶内，产生量约为52t/a，根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023），实验室废液属于危险废物，废物代码为900-047-49，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。 废试剂包装物等沾染物（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）：本项目运营期废试剂包装物等沾染物属于危险废物，产生量约为0.02t/a，根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023），判定为危险废物，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。 废活性炭：本项目运营期活性炭预计每季度更换1次，活性炭的装填量约1.5t，因此废活性炭产生量约为6t/a，根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023），判定为危险废物，废物代码为900-039-49，收集后委托有资质单位处置。 废试剂：项目在运营过程中会产生过期的废试剂，根据项目实验规模，其产生量约为0.01t/a，根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中规定，判定为危险废物，废物代码为900-002-03，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。 废过滤介质：项目微生物实验室的空气净化系统过滤介质需定期更换，废过滤介质产生量约0.02t/a，根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023），判定为危险废物，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。 各污染物产生量见下表。 - 表4-16 固体废物产生量一览表 序号; 项目; 类别; 产生量; 处理处置措施. 1; 废样品; SW92实验室固体废物 900-001-S92; 1t/a; 收集后定期委托物资回收单位处理. 2; 收尘灰; SW92实验室固体废物 900-001-S92; 1.97t/a. 3; 废纸屑及未被污染的废包装材料; SW17可再生类废物 900-099-S17; 1t/a; 收集后交废品回收站回收处理. 4; 废滤芯; SW59可再生类废物 900-009-S59; 0.04t/a; 由纯水机厂家更换后带走处置. 5; 灭菌后的废培养基; SW92实验室固体废物 900-001-S92; 0.01t/a; 收集后由环卫部门定期清运. 6; 污泥; SW07污泥 900-099-S07; 0.48t/a. 7; 实验室废液; 危险废物 900-047-49; 52t/a; 分类暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置. 8; 废试剂包装物等沾染物; 危险废物 900-041-49; 0.02t/a. 9; 废活性炭; 危险废物 900-039-49; 6t/a. 10; 废试剂; 危险废物 900-002-03; 0.01t/a. 11; 废过滤介质; 危险废物 900-041-49; 0.02t/a. 4.4.2固体废物处理处置规范要求 （1）一般固体废物处理处置规范要求 本项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 （2）危险废物处理处置规范要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，本环评本项目的危废贮存库的设置和危险废物的管理提出以下要求。 ①危废贮存库设置要求 本项目新增危废贮存库应作好相应的防雨防渗防漏及防散失处理，并设置明显标志，分类收集，同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。项目危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防渗、防漏、防晒，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。危险废物定期由有资质单位处置。 ②危险废弃物管理要求 实验室内设置相应的危险废物收集桶，各类实验废液应严格按照分类收集的原则采取不同的塑料桶收集，并对塑料桶收集容器进行规范标示；收集实验废液的塑料桶位置应固定，并在塑料桶周围设置围堰，防止塑料桶破损渗漏；对于破损的废塑料桶应一并作为危险废物交由资质单位处置；各实验室的危废塑料收集桶应设置明显标志，危废塑料收集桶内禁止混放不相容危险废物；项目产生的危险废物应由专人负责管理，并落实管理责任，建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。在危废暂存间内对各类危废进行分类堆存，做好危废间的防渗、防雨、防漏、防晒处理定期由供货单位统一运输。危险废物全部暂存于危废贮存库内，做到防渗、防雨、防漏、防晒。 上述危险废弃物的收集和管理，单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防雨、防漏、防晒处理，安全可靠，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 4.5地下水、土壤 本项目实验场所地面已进行硬化处理，本项目环评要求对危险化学品库、危废贮存库已按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区及设计要求做好了防渗防腐措施，日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，严格按照危化品管理制度和贮存要求贮存，采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。因此，在落实以上措施后不会对区域土壤和地下水环境影响较小。 4.6生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 4.7环境风险 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018）附录中附录B中确定的突发环境事件风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 环境风险判别结果见表4-17。 - 表4-17 环境风险判别结果表 风险物质名称; 厂内最大在线量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 盐酸; 0.595; 10; 0.0595. 硫酸; 0.0366; 10; 0.00366. 硝酸; 0.28; 7.5; 0.03733. 氢氟酸; 0.063; 1; 0.063. 氨水; 0.0092; 10; 0.00092. 甲醇; 0.000791; 10; 0.0000791. 异丙醇; 0.00785; 10; 0.000785. 三氯甲烷; 0.0015; 10; 0.00015. 四氯化碳; 0.01594; 7.5; 0.002125. 二氯甲烷; 0.00133; 10; 0.000133. 甲苯; 0.00436; 10; 0.000436. 正己烷; 0.0264; 10; 0.00264. 丙酮; 0.0158; 10; 0.00158. 乙腈; 0.009432; 10; 0.0009432. 石油醚; 0.0033; 10; 0.00033. 乙炔; 0.032; 10; 0.0032. 合计; 0.1768. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 评价等级划分依据见表4-18。 - 表4-18 评价等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。 （2）风险识别及影响途径 根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险因素及影响途径见表4-19。 - 表4-19 项目主要环境风险因素及影响途径表 序号; 风险源; 环境风险因素; 环境影响途径. 1; 试剂间; 试剂泄漏及引发的火灾和爆炸; 泄漏产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁。 遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁。. 2; 危废贮存库; 泄漏、火灾、爆炸. （3）风险防范措施 A、危险废物泄漏风险防范措施： 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存本项目产生的危险废物，建立危废责任制度，明确责任人，设立专人日常管理企业内部危废收集、运输和装卸工作，并建立台账制度，明确危废出入库名称、种类、数量、时间和交接人签字等内容，具体管理要求如下。 ① 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存，必须包装完整、不渗漏。 ② 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③ 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ④ 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑤ 贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥ 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑦贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ⑧贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 B、试剂间风险防范措施： 本项目在生产过程中将使用到多种常见化学试剂，如硫酸、硝酸、盐酸、甲醇、三氯甲烷、二氯甲烷等，所有危险化学品集中存储于试剂间，不存在重大风险源。实验室药品管理要求如下： ①贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放试剂，避免差错和交叉污染，易燃易爆试剂设置防爆安全柜存放； ②化学试剂应指定专人保管，并有账目。在固体试剂和液体试剂及化学性质不同或灭火方法相抵触的化学试剂应分柜存放。剧毒试剂应专柜存放，双人双锁保管。试剂使用应有记录，剧毒试剂的领用需实验室负责人签字。项目液体试剂存放柜内设有托盘，将液体试剂存放于托盘上，避免试剂破损后的泄漏产生； ③配制的试剂应贴标识，注明试剂名称、浓度、配制时间、有效期及配制人，配制的试剂除有特殊规定外，存放期不应超过三个月。定期检查试剂是否过期，过期试剂应及时妥善处置； ④化学药品必须根据性质分类存放，易燃、易爆、剧毒性、强腐蚀品不得混放。化学药品要存放在专用橱（柜）内，有存放专用橱(柜)的储藏室。易燃易爆物应远离火源。易挥发试剂应贮放在有通风设备的房间内；特别要加强剧毒品、易燃易爆、易制毒品的使用和管理，采取可靠的防范措施，做好详细记录，所有药品均有详细的药品动态台账； ⑤危险物品的采购和提运按公安部门和交通运输部门的有关规定办理。危险物品要单独存放，由双人双锁专人管理。存放剧毒物品的药品柜应坚固、保险，要健全严格的领取使用登记； ⑥要经常检查危险物品，防止因变质、分解造成自燃、自爆事故。对剧毒物品的容器、变质料、废渣及废水等应予妥善处理。 C、火灾危害的防范措施 ①按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大； ②在房间、走廊以及过道中应设置显著的火警标志，以及紧急通道标志，并应备有辅助出口确保人员可从实验室安全撤离； ③要加强对火源的管理。化学药品储藏室(橱)周围及内部严禁火源；实验室的火源要远离易燃、易爆物品，有火源时，不能离人； ④实验室内建立严格的防火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，及时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 （4）结论 本项目涉及的危险物质为盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸、甲醇、丙酮、甲苯、实验废液等，对环境的影响途径主要是风险物质泄漏对大气、地下水、土壤环境的影响，以及泄漏引发火灾爆炸风险。项目须严格按相关要求建设，做好应急预案相关工作，贯彻防治结合、以防为主的安全生产原则，制定和落实环境风险防范措施。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。 - 表4-20 项目风险评价分析表 建设项目名称; 核工业二0三研究所分析测试中心扩建项目. 建设地点; 陕西省西咸新区沣东新城科源三路869号核工业二0三研究所科技综合楼B座. 地理坐标; 经度; 108°46′1.823″; 纬度; 34°15′45.815″. 主要危险物质及分布; 试剂间、危废贮存库. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水); 盐酸、硫酸、硝酸等试剂储运过程中发生泄漏后对环境空气、土壤、地下水污染，以及实验室含酸碱等废液等危废泄漏后造成人体健康伤害等. 风险防范措施要求; ①原料从厂家运输和转运至本项目所在地的过程中，需由专人全程监控，转运过程由专用容器储存，并放置本项目指定地点储存，严禁随意搁置。 ②本次评价要求试剂间、危废贮存库所在地面硬化，并采取重点防渗，设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ③试剂间、危废贮存库等风险区域应由专人管理，并有相应的防护和防盗措施。 ④试剂间、危废贮存库应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ⑤酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑥建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑦编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。. 填表说明(列出相关信息及评价说明); /. 4.8环境保护投资 项目总投资为2000万元，环保投资57万元，占项目投资总额的2.85%。环保投资估算见表4-21。 表4-21 项目环境保护投资估算表 污染 类别; 污染源; 环保设施名称及处理工艺; 投资（万）. 废气; 碎样间废气; 三面围挡集气罩+布袋除尘器+23m高排气筒（DA015）; 20. 无机酸性废气; 依托现有操作台通风橱收集后，通过10套碱液洗涤塔处理，经10根23m高的排气筒排放（DA001~DA010）; /. 有机废气; 依托操作台通风橱收集后，采用4套二级活性炭吸附装置处理，经4根23m高的排气筒排放（DA011~DA014）; /. 废水; 实验废水; 酸碱中和+混凝沉淀+化粪池（依托）; /. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、建筑物隔声、合理布局等; 5. 固废治理; 一般工业固体废物; 分类收集暂存后，委托其他单位处理; 8. 危险废物; 新增危废贮存库1座，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）配备危废贮存罐，并按照《危险废物转移联单管理办法》交予有资质单位处理。; 24. 总计; /; 57. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001~ DA010 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物 | 通风橱+10套碱液洗涤塔+23m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 |
|  | DA011 | 非甲烷总烃、甲醇、甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷 | 通风橱+1套二级活性炭吸附装置+23m高排气筒 |  |
|  | DA012~ DA014 | 非甲烷总烃 | 通风橱+3套二级活性炭吸附装置+23m高排气筒 |  |
|  | DA015 | 颗粒物 | 三面围挡集气罩+1套布袋除尘器+23m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 实验室废水 | pH、COD、 BOD5、NH3-N、 SS、TP、TN等 | 依托企业现有酸碱中和+混凝沉淀池预处理系统处理后，与生活污水一并进入化粪池处理，经过市政管网系统，进入沣东南污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类（西厂界）标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 废样品、废纸屑及未被污染的废包装材料、收尘灰、废滤芯、灭菌后的废培养皿、污泥 | 厂区分类暂存后，定期委托处理 | 处置率100% |
|  | 危险废物 | 实验室废液、废试剂包装物等沾染物、废活性炭、废试剂、废过滤介质 | 暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目固废贮存应防风防雨，避免雨水淋漓，一般固废设置定点收集区域，危险废物用专用容器贮存后暂存在危废贮存库内，危废贮存库按照重点防渗区要求进行防渗，实验区域按照普通防渗区要求进行防渗，避免发生垂直入渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于已建好的科技综合楼B座内，只进行简单的设备安装及调试，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料从厂家运输和转运至本项目所在地的过程中，需由专人全程监控，转运过程由专用容器储存，并放置本项目指定地点储存，严禁随意搁置。 ②本次评价要求试剂间、危废贮存库所在地面硬化，并采取重点防渗，设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ③试剂间、危废贮存库等风险区域应由专人管理，并有相应的防护和防盗措施。 ④试剂间、危废贮存库应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ⑤酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑥建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑦编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度： 加强环保设施的管理，由专人负责落实污(废)水、噪声、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。 2、排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，企业应排污许可申报，并按照相关规定进行排污口规范化建设。 3、环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 4、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 5、排污口规范化 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况。 6、严格执行国家环境保护有关政策和法规。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求，选址合理，无重大制约因素。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 0.04t/a | / | / | 0.122t/a | 0.04t/a | 0.122t/a | +0.082t/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.00241t/a | / | 0.00241t/a | +0.00241t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.0203t/a | / | 0.0203t/a | +0.0203t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.005t/a | / | / | 0.0207t/a | 0.005t/a | 0.0207t/a | +0.0202t/a |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.000542t/a | / | 0.000542t/a | +0.000542t/a |
|  | 甲苯 | / | / | / | 0.00149t/a | / | 0.00149t/a | +0.00149t/a |
|  | 三氯甲烷 | / | / | / | 0.000514t/a | / | 0.000514t/a | +0.000514t/a |
|  | 二氯甲烷 | / | / | / | 0.000455t/a | / | 0.000455t/a | +0.000455t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0224t/a | / | 0.0224t/a | +0.0224t/a |
| 废水 | 废水量 | 3862m3/a |  |  | 571m3/a |  | 4434m3/a | +571m3/a |
|  | COD | 1.339t/a | / | / | 0.220t/a | / | 1.559t/a | +0.220t/a |
|  | 氨氮 | 0.159t/a | / | / | 0.019t/a | / | 0.178t/a | +0.019t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 45.5t/a | / | / | 0 | / | 45.5t/a | 0 |
|  | 废样品 | 0.5t/a | / | / | 1.0t/a | / | 1.5t/a | +1.0t/a |
|  | 废纸屑及废包装材料 | 0.5t/a | / | / | 1.0t/a | / | 1.5t/a | +1.0t/a |
|  | 废滤芯 | 0.01t/a |  |  | 0.04t/a |  | 0.05t/a | +0.04t/a |
|  | 收尘灰 | / |  | / | 1.97t/a | / | 1.97t/a | +1.97t/a |
|  | 灭菌后的废培养基 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 污泥 | 0t/a | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
| 危险废物 | 实验室废液 | 1t/a | / | / | 52t/a | / | 53t/a | +52t/a |
|  | 废试剂包装物等沾染物 | 0.01t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.03t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | 1.5t/a | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +4.5t/a |
|  | 废试剂 | 0.001t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.011t/a | +0.01t/a |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①